
[image: image1.png]Ar AWMy PUWRELEER

TCM-Integrated Hospital of Southern Medical University





数字化厢式X射线计算机体层摄影设备

租赁服务项目调研文件

南方医科大学中西医结合医院
中国·广州 

 二〇二三年八月

                            公司
目      录

报名须知
用户初步需求
材料基本目录及格式 
合同文本格式
第一部分  报名须知

贵公司代表：

一、报名方式：现场报名。报名材料纸质版盖章（按第三部分 材料基本目录及格式）交到南方医科大学中西医结合医院设备器材科206办公室。

二、院内调研时间：另行通知。

医院地址：广州市海珠区石榴岗路13号大院

联系人：黄老师     

联系电话：020-61650080

三、贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。
第二部分  用户初步需求

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

项目名称：数字化厢式X射线计算机体层摄影设备租赁服务

项目调研参数
（一）具体功能需求（技术参数）

1、▲CT需要有许可:放射诊疗许可证、辐射安全许可证。

2、▲租赁方提供电工，司机及技术人员跟车服务，提供技术支持及接电操作。

操作的人员要有相应资质（CT上岗证、放射工作人员证、放射辐射培训证明及个人剂量监测记录、职业健康体检记录等）。

3、整车参数

3.1载车平台：同等于中国重汽汕德卡车头及汕德卡二类底盘。

3.2外形尺寸（长 x 宽 x 高）：≥12000mm x2500mm x3650mm。

3.3最大允许总重量：≥26000kg。

3.4工作席位：≥2个。

3.5负载能力：前桥载荷：≥7000KG 后桥载荷：≥19000KG。

4、汽车底盘

4.1驾驶室：等于或优于曼（MAN）技术。

4.2轮胎：≥295 真空胎。

4.3后悬挂：气囊。

4.4发动机功率：≥206kW。

4.5排放标准：国V。

5、车厢系统

5.1厢体外形尺寸（长 x 宽 x 高）：≥7900mm x 2438mm x 2404mm。

5.2厢体内部尺寸（长 x 宽 x 高）：≥7768 x 2310mm x 2111mm。

5.3车厢防护：≥4mm 铅防护（车厢内 CT 检查区域）。

5.4区域划分：CT 区、操作区等。

5.5门窗孔口：独立进出通道、密闭门、玻璃窗等。

5.6扫描间监视系统。

5.7可升降扫描床。

5.8液压尾板。

5.9防静电地板。

5.10附件柜。

5.11转椅。

5.12裙边箱。

5.13出入梯。

6、保障系统

6.1供配电系统：市电、发电机组两种供电保障方式。

6.2行车自发电系统。

6.3 温控系统：车内温度约18℃～24℃，相对湿度 CT间约 30%～60%、操作间约20%～80%（不结露）。

6.4自动调平系统：车厢自动调平支腿4根，单支额定载重≥10t。

6.5 CT减振系统。

6.6军用方舱空调。

6.7车载发电机。

6.8行车自保护机架倾斜系统。

6.9控制台减振系统。

6.10电动防护门。

7、照明系统

7.1 灯光：照明灯、GB4785 标准的外部灯具设置。

7.2数据及外部接口。

7.3数据传输系统。

7.4市电接入电缆、网络通信接口≥1套。

8、安全

8.1防火装置：火灾安全报警、野外工作消防措施（灭火器和土木工具等）。

8.2电路过压、过载保护措施、防雷装置。

8.3人员逃生通道。

9、CT参数

9.1机架系统。
9.2机架孔径:≥72cm。

9.3机架倾角:±30°。

9.4滑环类型:低压滑环。

9.5焦点到等中心距离:≤570mm。

9.6焦点到探测器的距离:≥1040mm。

10、X线系统

10.1球管阳极热容量:≥5.3MHU。

10.2阳极最大散热率:≥815KHU/min。

10.3球管小焦点:≤0.5mm×1.0mm。

10.4球管大焦点:≥1.0mm×1.0mm。

10.5高压发生器功率:≥50kW。

10.6最小球管电流:≤10mA。

10.7最大球管电流:≥420mA。

10.8球管最低电压:≤80KV。

10.9球管最高电压:≥140KV。

10.10球管电压选择范围:多档，80/100/120/140KV等。

11、数据采集系统

11.1探测器类型:固体稀土陶瓷探测器。

11.2探测器排列≥32排。

11.3每排探测器物理数目:≥672个。

11.4数据采样率:≥4640采样/360°。

12、扫描床

12.1最大可扫描范围:≥1770mm。

12.2床水平移动最大速度:≥160mm/s。

12.3床水平移动最小速度:≤1mm/s。

12.4床面可降至离地面最低距离:≤430mm。

12.5床面可降至离地面最高距离
≥970 mm。

12.6床定位精度:±0.25mm。

12.7检查床承重:≥205 kg。 

13.控制台

13.1操作系统:优于或等于Windows7 系统。

13.2内存:主控台：≥8GB。

13.3建像机：≥32GB。

13.4图像存储空间:≥1TB。

13.5显示器分辨率:≥1280*1024。

14.操作室

14.1CT-BOX可在操作室控制扫描床升降、移动，方便操作医生。

15.扫描参数与图像重建

15.1扫描时≤0.5s/360°。

15.2最薄扫描层厚:
≤0.625mm 。

15.3扫描视野FOV:≥50cm。

15.4重建显示野FOV:5-50cm。

15.5图像重建矩阵:512×512, 768×768,1024×1024等。

15.6CT值拓展范围
-3,2768至+3,2767 。

15.7单次连续扫描时间 ≤100秒。

15.8最大连续扫描范围
≥1750mm。

15.9定位片长度:50-1650mm。

15.10最大扫描螺距:≥2.0。

15.11最小扫描螺距:≤0. 3。

15.12X-Y轴平面空间分辨率
17lp/cm@0%MTF。

15.13密度分辨率:≤4mm@0.3％ 。

16.临床应用软件

16.1基础软件功能：

3D。

MPR。

CPR曲面重建。

最大密度投影MIP。

最小密度投影MinIP。

平均密度投影AIP。

表面遮盖显示SSD。

三维容积显示VR。

透明显示骨骼功能。

模拟手术刀技术。

1024大矩阵重建。

轮廓分割功能  。

CTA血管造影技术。

CTU尿路造影技术。

肝脏三期扫描技术。

智能造影剂追踪技术。

动态扫描CT时间密度曲线。

16.2仿真内窥镜功能 :

气管内窥镜。

椎管内窥镜。

血管内窥镜。

能够自定义漫游路径 。

16.3去伪影技术

去运动伪影技术。

去后颅窝伪影技术。

去金属伪影技术。

去射线束硬化伪影技术。

16.4血管分析功能： 

自动去除床板。

自动去除身体各个检查部位的骨骼。

自动提取医生感兴趣的主要分支血管，并自动命名。

自动显示主要血管名称。

自动血管拉直，自动测量管腔面积，最大、最小直径、狭窄率等。

16.5低剂量扫描技术： 

智能毫安技术：根据患者的解剖结构自动进行实时的电流优化技术,mA步进：1mA。

智能kV技术：根据患者的体型，解剖结构，自动选择最优的扫描电压。

儿童低剂量扫描协议：根据不同患者的年龄，体重设置特殊的扫描协议。

敏感器官保护功能：扫描过程中针对眼睛，甲状腺等敏感部位实施器官保护。

240°曝光功能：在做穿刺或者介入的时候，能够实现240°曝光，减少对医生的辐射。

剂量报告：每个患者检查结束后会显示扫描所用的参数与剂量。

16.6齿科软件包 ： 

全景牙齿平铺显示。

单个牙齿垂直显示。

自动标注牙齿序号。

16.7肺结节软件分析：

一键病灶提取，并自动计算病灶的大小。

VR显示病灶的形态，解剖位置。

随访功能，病灶自动对比，自动量化体积变化、倍增时间等。

16.8肺密度分析软件

自动分割左肺，右肺。

自动显示肺气肿区域，并用颜色加以区分。

自动计算肺气肿的体积，百分比等。

16.9肿瘤评估软件

一键病灶提取，并自动计算病灶的大小。

VR显示病灶的形态，解剖位置。

随访功能，并自动进行病灶对比。

16.10灌注功能

头部动静脉血管检测。

头部CBF, CBV, MTT, TTP 图像显示，曲线显示，以及测量结果显示。

脑缺血半暗带分析。

灌注结果自动显示分析。

17.影像云技术

17.1医生通过各种移动终端，访问该台设备的所有影像资料，并可实现测量、标记、三维后处理等。

17.2与其他相关指定医疗机构建立基于该设备的资源共享机制。

17.3支持自主组建远程医疗阅片医生团队，邀请外院优秀医生提供远程影像诊断服务。

17.4具备图像信息云存储，满足患者随诊和转诊即时调阅影像资料的需求。

第三部分   材料基本目录及格式 

1、公司营业执照复印件

2、本项目相关的其他资质复印件

3、公司法定代表人资格证明书（详见材料格式）

4、公司法定代表人授权委托书（详见材料格式）

5、用户需求偏离表（详见材料格式）

6、服务方案

7、售后服务承诺

8、近三年同类项目汇总及合同关键页复印件

9、报价人认为需要提交的其他材料

10、报价表（详见材料格式）

说明：

1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均要求在有效期内，最后盖骑缝章。

2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

材料格式 
(报名文件封面)
数字化厢式X射线计算机体层

摄影设备租赁服务项目                   
公司名称：                                                                   
联系人：                        
联系电话/邮箱：                  

目录

	序号
	材料名称
	页码

	1
	公司营业执照复印件

	第(  )页

	2
	本项目相关的其他资质复印件
	第(  )页

	3
	公司法定代表人资格证明书
	第(  )页

	4
	公司法定代表人授权委托书
	第(  )页

	5
	用户需求偏离表
	第(  )页

	6
	服务方案（如有）
	第(  )页

	7
	售后服务承诺
	第(  )页

	8
	近三年同类项目汇总及合同关键页复印件


	第(  )页

	9
	报价人认为需要提交的其他材料
	第(  )页

	10
	报价表
	第(  )页


①公司证件复印件

(复印件要求清晰）

②本项目相关的其他资质复印件

③法定代表人资格证明书模板：

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：                                

公司名称（盖章）：                                              

日期：                                                        


④法定代表人授权委托书模板：
法定代表人授权委托书
本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学中西医结合医院                      采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：                                

被授权人签字（盖章）：                                        
公司名称（盖章）：                                            

日期：                                                         

⑤用户需求偏离表

	序号
	医院

用户需求
	实际参数

(报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求)
	是否偏离

（无偏离

/正偏离

/负偏离）
	备注

	1
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


⑥服务方案（如有）

⑦售后服务承诺

⑧近三年同类项目汇总及合同关键页复印件
用户名单（填写汇总表并附相关合同关键页复印件）

	序号
	购买单位名称
	服务项目
	服务年月
	数量

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


⑨报价人认为需要提交的其他材料
⑩报价单

南方医科大学中西医结合医院院内调研

报价单

项目名称：  数字化厢式X射线计算机体层摄影设备租赁服务项目    
报价内容：

一、总报价：小写           元（大写：           元整）；

	序号
	服务内容
	计量单位
	单价（元）
	合计金额（元）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	备注：按实结算，以上报价已含本项目相关的一切费用。


第四部分　合同文本格式

南方医科大学中西医结合医院

数字化厢式X射线计算机体层摄影设备租赁服务合同
甲    方（承租方）：南方医科大学中西医结合医院

乙    方（出租方)：
根据《中华人民共和国民法典》及南方医科大学中西医结合医院NFZXY    号采购项目，甲、乙双方经协商确定，为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

第一条  租赁项目

	序号
	名称
	数量
	品牌/型号
	备注

	1
	数字化厢式X射线计算机体层摄影设备

（简称：车载CT）
	1台
	/
	已通过年度性能检测和

放射防护检测，并出具

《检测报告》。

	备注
	配备专业放射技师、司机、电工等工作人员（要求持证上岗）。


 租赁时间、费用及付款方式

1、合同时间：自    年   月    日至     月    日止，共    天。

（服务年限为叁年，合同按年度签订）。

2、租赁费用：按实际使用天数计算，          元/天，该费用包含配备的专业放射技师、司机等工作人员劳务费，食宿费及租赁期间产生的油费、过路费等。

3、租赁费用支付方式为转账支付。每时间段租赁服务结束后，甲方在收到乙方开具的发票后30个工作日内向乙方支付。   

4、服务地点：         （按医院实际需要）。

第三条  双方权利和义务

（一）甲方权利义务

1、租赁期间，甲方拥有车载CT的使用权，协助乙方工作人员及车载CT办理通行证，并按约定的时间支付乙方租赁费用。

2、租赁期间，甲方有权要求乙方按合同约定提供符合医院要求，指定品牌、型号的车载CT，并配备符合操作资质的人员上岗。车载CT和人员遵照南方医科大学中西医结合医院的相关管理制度要求执行。

3、租赁期间，甲方不得将车载CT以任何方式转让、转租、出售、抵押、质押给第三方的，或出卖或抵押给他人，由此产生的法律后果由甲方承担。

4、甲方在未征得乙方同意的情况，甲方工作人员不得操作乙方设备。如乙方要求甲方安排人员操作设备的，由此产生的一切风险由乙方全权承担。
（二）乙方的权利义务

1、乙方拥有车载CT的所有权。

2、乙方应保证租赁给甲方的车载CT证件齐全、性能检测和放射防护检测合作、整体性能完好，能满足甲方的体检需求，并应向甲方要求提供相关资质证件作备案。

3、租赁期间，车载CT的操作由乙方工作人员负责，乙方为甲方配备有专业放射技师、司机、电工等工作人员。在甲方租赁期间如遇到突发状况（交通意外、设备故障等），乙方应在第一时间给予协调解决，以保证不影响甲方的正常使用，由此产生的损失，由乙方负责。

第四条 保密约定

合同期间，双方均负有保密义务、承担保密责任，未经一方签字同意，另一方不得向任何第三方透露属于对方的且无法自公开渠道获得的任何信息（不限于运营情况、财务信息、技术信息等商业秘密）。
第五条 违约责任

本合同签订后，在合作期间，双方均不得擅自解除合同。

争议的解决
凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方均应通

过友好协商解决；如果协商不成，应提交甲方所在地人民法院裁决。

第七条  其他

1.本合同正本五份，具有同等法律效力，甲方持三份，乙方持二份。合同自甲方签字盖章之日起即时生效。

2.本合同末尽事宜，由双方协商处理。
甲方：南方医科大学中西医结合医院     乙方： 

法人代表：


                   法人代表： 

经办部门负责人 ：                    签约代表：

地址：广州市石榴岗路13号大院       地址：   

电话：020-61650000                 电话： 

传真: 020-61650014                  传真：
签约日期：     年     月     日   
 签约日期：       年     月    日
注：本合同仅为参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。 







此处粘贴法定代表人


身份证正面











此处粘贴法定代表人


身份证反面

















此处粘贴授权代表


身份证正面














此处粘贴授权代表


身份证反面















