
[image: image1.png]Ar AWMy PUWRELEER

TCM-Integrated Hospital of Southern Medical University





医疗设备调研文件

2023-3
南方医科大学中西医结合医院
中国·广州 

 二〇二三年八月

                            公司
目      录

报名须知
用户初步需求
材料基本目录及格式 
合同文本格式
第一部分  报名须知

贵公司代表：

一、报名方式：现场报名。报名材料纸质版盖章（按第三部分 材料基本目录及格式）交到南方医科大学中西医结合医院设备器材科206办公室。

二、院内调研时间：待定。

医院地址：广州市海珠区石榴岗路13号大院

联系人：黄老师     

联系电话：020-61650080

三、贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。
第二部分  用户初步需求

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

（一）高档彩色多普勒诊断仪调研参数

一、技术参数
1、≥20英寸显示屏。

2、液晶触摸屏≥12英寸，可与显示器同步显示实时图像，支持界面编辑及滑动翻页功能。

3、触摸屏支持数字TGC功能，滑动调节时间增益曲线，并可保存为常用预设置。

4、操作面板支持电动调节高度、前后左右位置及旋转。

5、原始数据储存，可对回放图像进行多种参数调节。

6、采用整场空间像素成像原理成像，一次性成像无需调节焦点位置和数目，图像区域无聚焦点或聚焦带。

7、智能像素优化技术：提高图像整体空间分辨率、对比分辨率和信噪比。

8、主机一体化耦合剂加热装置，温度可调。

9、具备数据防御系统，可对不同人群设置数据开放度及访问权限。

10、智能控制设备功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接，使用移动设备代替面板及触摸屏按键完成冻结、检查模式切换、测量、拍照片等操作。

11、影像互联功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接，由移动端所拍摄的图片可瞬时上传至超声设备，单幅显示或与超声、超声动态图像同屏对照显示。

12、二维灰阶成像单元;宽频可变频成像技术：灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频，中心频率可视可调;斑点噪声抑制技术：支持所有探头，多级可调（并有专门妇产科、和肌骨专用选项），支持CFM/PDI、宽景成像、造影成像等技术。

13、空间复合成像：支持所有凸阵、线阵及容积探头，具有帧平均、帧速率等多种可调节参数；具有最大、平均、混合、运动校正四种复合模式，模式中具有三档开角可调节。

14、组织谐波成像：可用于全部成像探头，频率可视可调，中心频率数值可显示。

15、高清放大功能：可对局部图像进行高清放大，并可以对照显示被放大组织在整幅图像中所处位置关系。

16、宽景成像：自动检测扫描方向，支持旋转及测量。

系统通用功能：

▲17、成像探头接口选择：≥ 4个，微型无针式,并激活可互换通用；预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节。

18、探头规格：频率：可选配超宽频带探头，最高频率≥15MHz, 从1 MHz 到18 MHz，二维、彩色、多普勒均可独立变频；类型：电子扇扫、线阵、凸阵 。

 ▲19、腹部凸阵探头（1.0-5.0MHz，带金属穿刺支架）。

▲20、小器官线阵探头最高频率达15M以上）。

 21、心脏相控阵探头（1.0-5MHz）。

 ▲22、血管探头/微凸穿刺探头，2-9MHz，带金属穿刺支架。

二、配置清单

1、彩色多普勒诊断仪1套

2、探头4把：腹部凸阵探头（1.0-5.0MHz，带金属穿刺支架）；小器官线阵探头最高频率达15M以上；心脏相控阵探头（1.0-5MHz）；血管探头/微凸穿刺探头，2-9MHz，带金属穿刺支架

3、品牌电脑1套、 检查椅1张、检查床1张。

三、用户培训

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

四、售后服务

1.保修期限：整机保修不少于叁年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；在广东地区有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话

说明：标记“★”符号为必备参数；标记“▲”符号为重要参数。

（二）综合手术床调研参数

一、技术参数

1.动力系统采用电动液压方式，可电动调节实现台面升降、头脚倾、左右倾、背板上下折、腿板上下折、解锁锁定。

2.▲手术床符合GB9706.1-2007《医用电气设备 安全通用要求》。（提供CNAS资质检测报告）

3.▲手术床符合YY0570-2005《医用电气设备 手术台安全专用要求》。（提供CNAS资质检测报告）

4.具有手持有线控制器和立柱应急控制面板（非底座式）两套功能一致、且相互独立的控制系统，确保手术床在一套控制系统发生故障时，另一套仍能可靠运行。

5.后备面板上指示灯≥5个，包括：AC指示灯、电池指示灯、开关指示灯、锁定指示灯、解锁指示灯，功能同线控器。

6.▲手术床自重≥250kg；最大承重≥360kg。（提供原厂铭牌图片证明）

7.手术床床垫为双层记忆海绵整体床垫，厚度≥75mm，床垫表面采用无缝烫接技术，具有良好的防水防静电及透气效果。（提供原厂彩页证明）

8.手术床配备高性能充电电池，可满足≥50次手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作；充电电池无需保养和维护,可长时间使用；同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性。

9.手术床台面框架（含侧轨）和立柱护罩采用优质不锈钢件制成，基座外壳采用玻璃钢制成，抗撞击，耐腐蚀，耐消毒，坚固耐用。

10.手术床台面可透过X线，台面下侧安装有导轨，用于输送X光片盒 。

11.手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。

12.头板可拆卸，头板和腿板可前后互换。

13.手术床头腿板互换后，手术床最大承重≥190Kg。（提供原厂说明文件）

14.头板承重≥40Kg，腿板承重≥30Kg。（提供原厂说明文件）

15.腿板采用气弹簧组件，腿板采用按钮式一键拆卸，无需拧任何螺母，方便快捷。

16.腿板可≥90°外展后再≥90°下折，不拆卸腿板实现截石位摆放提高摆台效率。

17.为提升手术室工作效率，手术床附件圆形固定器要求达到：长度≥160mm；宽度≥120mm；厚度≥70mm；适用圆管直径≥Φ16mm；适用侧轨截面≥25×10mm。

18.独立电动液压控制刹车，能够轻松将手术床固定或移动，确保手术床稳定性。

19.具有一键直接设定屈曲、反屈曲体位功能。

20.具有一键直接设定复位功能。

21.▲采用油路透析技术保证液压系统运行稳定， 手术床油泵无渗漏现象，按照行业规定测试方法试验，历时5小时，台面下降距离≤5mm。（提供CNAS资质检测报告）

22.可配轻便型整体式腿板，总重量≤6KG，操作方便省力。（提供原厂彩页证明和实物图片）

23.▲手术床对进液的防护程度≥IPX4。（提供CNAS资质检测报告）

24.▲手术床纵向摆动量≤12mm。（提供CNAS资质检测报告）

25.▲手术床横向摆动量≤9mm。（提供CNAS资质检测报告）

26.▲手术床正常运行时无刺耳的噪声，最大噪声≤60dB。（提供CNAS资质检测报告）

27.手术床使用期限≥10年。（提供原厂铭牌图片证明，供货时须再核对）

28.技术规格：

1)手术床长度≥2060mm。

2)手术床宽度≥520 mm。

3)床面最低高度≤600 mm（提供原厂彩页和使用说明书）。

4)床面最高高度≥950 mm。

5)台面前后倾角度：≥25°。

6)台面左右倾角度：≥20°。

7)背板折转角度：上折≥80°/下折≥40°。

8)腿板折转角度：上折≥20°/下折≥90°，外折角度≥90°。

9)头板折转角度：上折≥45°/下折≥90°。
二、配置清单:

手术床主机1套、记忆海绵床垫1套、头板
1套、腿板1对、托手架1对、遥控器
1套、

麻醉屏架1套、缚身带1套、侧卧位支身架1对、侧卧位手架1套、托腿架1对、

轻便型整体式腿板1张、凝胶头圈1个、凝胶跟骨垫1对、凝胶床垫1张、凝胶肩托1对。

三、用户培训

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

四、售后服务

1.保修期限：整机保修不少于贰年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；在广东地区有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话

说明：标记“★”符号为必备参数；标记“▲”符号为重要参数。

（三）尿动力学分析仪调研参数
一、技术参数
(一)、硬件系统

1、尿动力主机

 1.1尿动力主机，具体独立的电源开关，无线蓝牙模块，无线灌注泵模块， 重力传感器接口，尿道牵引接口，蓝牙指示灯标识。

1.2指示灯不同颜色，提示蓝牙连接不同的工作状态，蓝色表示正常，橙色表示系统错误。设备工作状态指示灯标识，绿色表示正常，绿灯闪烁表示待机状态，橙色表示系统错误。

 1.3具有隔离稳定电源供电保护功能，输入100V～240V,输出+12V。

2、压力传感器

▲2.1压力传感器与电脑工作站之间蓝牙无线传输数据，患者可以随身携带，可以自由走动，动态检测。

2.2通道数≥4个。

2.3测定范围-50～200cmH2O精度±2%。

▲2.4提供空气测压功能，具有气体传导测压传感器。

3．尿流率传感器

▲3.1蓝牙无线尿液流量计，数据通过无线技术传输到工作站中

3.2传感器类型：称重式，表面具有防水涂层，内嵌锂电池供电，同时具有外接电源供电及充电装置，蓝牙指示灯标识，指示灯不同颜色，提示蓝牙连接不同的工作状态，蓝色表示正常，橙色表示系统错误。设备工作状态指示灯标识，绿色表示正常，绿灯闪烁表示待机状态，橙色表示系统错误，可以随身携带。

3.3尿流量测定范围0～1200ml 精度±2%。

3.4尿流率测定范围约0～50ml/min 。 

4、肌电图系统

▲4.1携带式蓝牙无线EMG测量装置，数据通过无线技术传输到工作站中，患者可以随身携带，可以自由走动，动态检测EMG。

4.2通道数:≥3个。

4.3测量显示范围：约-1000～1000μV  频率：约2～1000 Hz。

4.4专业盆底神经肌电检测电极。

4.5系统可以根据病人情况自动检测显示肌电图信号实测值，肌电图平均值。        

5、
灌注泵

▲5.1灌注泵与电脑工作站之间，蓝牙无线控制。

5.2具有重量传感器计量功能，并实时自动检测和修正数字滚轴式水泵的灌注量。

5.3数字式灌注泵，主机上具有一键式开关灌注泵功能电脑控制，可以实时调节灌注速度。

5.4灌注速度范围约5～140ml/min（实时可调节）。

5.5灌注量约0～1000 ml，可以自定义灌注量，精度±2%。

5.6当压力及容量超过预设值时，泵应停止运转。

5.7在儿童模式时，可以自动计算出适合小儿的灌注速度，并有提示语出现。

6、
尿道测压牵引器系统

▲6.1工作站蓝牙无线控制尿道测压牵引器。

6.2独立式结构，五轮支架，自由移动，电脑控制，无级变速，多次牵拉可计算出平均值。

6.3牵引速度约0.5 ～ 3 mm/s，到达顶端自动停止。

6.4可用长度 ≥300mm。

6.5回位速度≥20mm/s。

(二)软件系统

1.WINDOWS 操作系统，中文尿动力分析软件系统，开放式设计，可在任意电脑上安装诊断分析数据。

2.在电脑上可以实时作尿动力各项检查项。

3.符合国际尿控协会标准的尿动力学参数，具有男性，女性，小儿尿动力检查系统。

4.一次完成同步检测膀胱压，腹腔压，逼尿肌压，尿道压，尿道闭合压，肌电图，尿流量，尿流率，膀胱灌注量，上述数据和曲线在同一界面中实时呈现。

5.中文报告，各项检查内容，可选择打印，片段打印，报告中无乱码。 

6.界面个人化，参数自定义，自动启动，自动储存和自动备份。

▲7.具有小儿尿动力分析系统，具有小儿列线图。

8.尿动力分析系统可以根据病人实际检测数据，在尿动力本身系统中实时生成与正常参考值的百分比数值，以及与正常值曲线图形对比功能，病人实际检测数据曲线与正常值曲线可以叠加在一起，进行直观分析。

9.根据病人检测数据，尿动力系统可以建立起个体化膀胱，尿道的三维动力学模型，动态模拟该患者实际排尿过程，同时膀胱逼尿肌曲线，腹压曲线，尿流率曲线可以叠加在一起实时呈现。

10.一键式全部通道置零操作，同时各个通道可以分项置零。

11.独立式辅助系统指导程序，指导医生进行尿流率检查，完全性膀胱检查，同步尿道压测定，以及各个组件的功能指导，维护，校对等，具有文字、语音、视频全方位辅助操作。

12.同步语音系统，各项检查项目及事件具有同步语音提示功能，语音与数据曲线同步回放 ，可以根据医生研究需要可以自定义语音注释功能。

13.一键式实时调节膀胱压和腹部压等量化；膀胱压和尿道压等量化，祛除脏器本体压力。

14.膀胱压力容积测定，自动计算膀胱顺应性。

15.片段误差分析系统，认为误差自动辨别，并有文本提示，以利于医生选定某段曲线进行分析，可祛除人为误差。

16.压力—流率分析（包括梗阻图，膀胱作功图，尿道阻力因子图）。

17.自动分析功能。

18.漏尿点压力分析及尿道压力描计分析。

19.压力性尿失禁等级分析。

20.事件标记移动及注释显示功能及数据存储记录功能。

(三)、导管

 ▲用于尿动力检查的各种导管，与尿动力设备同属一个品牌，原厂生产，并具有单独的中国注册证，确保长期稳定供货。

二、配置清单:

1.主机（包括集成无线灌注泵模块、集成尿动力主机插槽接口模块、蓝牙模块）1
2.尿动力主机立杆固定夹1
3.尿动力主机立杆
1
4.蓝牙监测系统（包括集成压力及肌电图、蓝牙模块、内置锂电池）
1
5.5V监测部分及尿流率变压电源适配器 
2
6.监测单元：腰部固定带
1
7.监测单元：腿部固定带
1
8.监测单元使用可伸缩固定带
1
9.监测部分使用硅胶橡胶皮套
1
10.蓝牙锂电尿流率（包括蓝牙模块、内置锂电池）
1
11.尿动力分析软件
1
12.USB蓝牙适配器
1
13.肌电图连接线 3

14.肌电图防护短接线，用于标定和检测
1

15.贴片电极
10

16.坐便椅，高强度航空材料制成
1

17.尿流率漏斗
1

18.气体传导测压式，膀胱压传感器
1

19.气体传导测压式，腹压传感器
1

20.气体传导测压式，尿道压传感器
1

21.压力传感器固定夹
1

22.灌注泵管
5

23.尿流率烧杯
5

24.尿道压测定牵引器：电脑控制,无级变速，可万向调节
1

25. 腹压气体传导测压导管
5

26. 膀胱单球囊气体传导测压导管
5

27. 膀胱双球囊气体传导测压导管
5

28.计算机工作站最低配置：

CPU：≥双核；高速硬盘≥500G，≥2G内存， 10M/100M自适应网络接口，≥19寸高分辨率彩色液晶显示器，全防水，防尘人体工学键盘，鼠标， ≥至少4个USB接口，≥专业版32位操作系统
1

29.工作站台车,四轮移动，前两轮带锁
1

30.打印机
1

31.尿动力检查床
1

三、用户培训

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

四、售后服务

1.保修期限：整机保修不少于贰年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；在广东地区有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话

说明：标记“★”符号为必备参数；标记“▲”符号为重要参数。

（四）便携式彩色多普勒超声诊断系统调研参数

一、技术参数

1.系统通用功能

1.1▲≥15.6英寸高分辨率LED显示器，可根据环境光变化自动调节亮度，可独立主机调节，角度≥180°。

1.2操作面板具备物理按键与触摸按键。

1.3探头接口≥1个，可扩展到≥3个。

1.4▲整机重量≤4.0kg（含电池）。

1.5支持英语，中文，法语等语种（包括键盘输入、注释、操作面板等）。

1.6获得SFDA和CE认证。

2.二维灰阶模式

2.1组织谐波成像。

2.2组织特异性成像。

2.3多角度空间复合成像技术，支持≥3条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头。

2.4频率复合成像。

2.5斑点噪声抑制成像。

2.6回波增强技术。

2.7局部图像增强技术。

3.M型成像模式。

3.1彩色M型。

3.2解剖M型，取样线≥2条，可360度任意旋转。

4.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）
4.1高分辨率血流成像。

4.2双实时同屏对比显示。

4.3自动调节取样框的角度及位置。

5.频谱多普勒成像

5.1脉冲多普勒、高脉冲重复频率。

5.2连续多普勒。

6.一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影）

7.图像放大技术

7.1一键实现全屏放大。

7.210倍局部放大（支持前端、后端放大）。

8.超声教学助手

四、测量分析和报告

1.常规测量软件包。

2.多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）。

3.妇科/产科专用测量软件包。

4.心脏功能专用测量软件包。

5.血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果。

6.Auto EF射血分数自动测量。

五、电影回放及原始数据处理

1.电影回放

1.1所有模式下支持手动、自动回放。

1.2支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影。

1.3支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态）。

2.原始数据处理，可对回放图像进行≥20个参数调节。

六、信息管理与存储

1.≥128G固态硬盘。

2.内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作。

3.支持直接一键存储至硬盘或U盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失。

4.动态图像、静态图像以PC格式直接导出（支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JPG单帧等，电影文件包括：CIN、AVI、DCM、MP4等），无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。

5.▲支持主机一键将动态和静态图像快速传输至手机和电脑，并可对接收到的图像能够通过微信分享，添加标签、评论，便于会诊、交流。

七、连通性

1.HDMI、USB3.0接口、网络接口。

2.支持数据无线传输。

3.DICOM3.0系统。

4.多功能台车：可拆卸的储物篮，电源缆线专用放置架，防撞支架。

5.专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件。

6.▲国标220V电源线，采用磁性电源插头，避免意外损坏。

二、配置清单:

主机1台、台车1个、凸阵探头1把(频率范围：1.2-6.0MHz)\
心脏探头1把，频率范围：1.5-4.5MHz\探头扩展器1个、血管探头1个

三、用户培训

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

四、售后服务

1.保修期限：整机保修不少于贰年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；在广东地区有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话

说明：标记“★”符号为必备参数；标记“▲”符号为重要参数。

（五）视频脑电图仪调研参数
一、技术参数

硬件要求

1)放大器：24通道放大器（另带参考电极）；病人事件信号输入EVENT输入；支持血氧夹信号采集扩展；4导DC输入。

2)高清视频音频组件：可通过软件控制摄像头≥360°旋转，调节焦距，缩放局部画面；视频帧数≥10 frames/s；分辨率≥1920*1080；高感度麦克风，≤75db信噪比、≥360°全向拾音。

3)▲闪光刺激器：具有滤光片插槽，可方便更换不同的滤光片提供不同颜色、图案的特异性的光刺激；通过软件设置闪光刺激条件包括刺激模式、刺激频率、刺激时间、间隔时间等。

4)采样率：100，200，500，1000，10000Hz等。

5)采样分辨率(A/D Convertor)及精度： ≥24bit。 

6)▲耐极化电压：±750mV。

7)放大器输入阻抗: ≥100MΩ。

8)共模抑制比：≥115dB。

9)噪声电平：≤1.5μV p-p。

10)带宽： 0.08Hz–300Hz。

11)阻抗检测：可以在软件界面上启动阻抗检测，电极阻抗的监检测阈值可以设置:2 kΩ、5 kΩ、10 kΩ、20 kΩ、50kΩ，高于预先设定阈值的电极红色高亮显示。

12)可拓展动态脑电分析系统。

软件要求

1)电压测量：误差不超过±10%。

2)时间常数：0.03s~0.1s 误差不超过±40%；大于0.1s 误差不超过±20%。

3)幅频特性：1Hz~120Hz，偏差不超过﹢5%~﹣30%。

4)功率谱频谱：误差不超过±10%。

5)功率谱幅度：偏差不超过±10%。

6)灵敏度：OFF、(1、2、3、5、7、10、15、20、30、50、75、100、150、200)μV/mm。

7)时间常数RC（低切滤波）：(0.001、0.003，0.03、0.1、0.3、0.6、1、2)s。

8)高切滤波器：(15、30、35、50、60、70、120、300)Hz。

9)交流滤波器（陷波滤波器)：50Hz或者60Hz。

10)波形扫描速度： 4 秒、5 秒、6 秒、8 秒、10 秒、15 秒、20 秒、30 秒、60 秒、5 分/页或自定义 。

11)波形回放：支持翻页、1/10翻页、自动翻译、自动播放，支持指定时间或事件跳转。

12)导联：最多64导联显示，支持导联显示、关闭和冻结、添加注释。

13)参考电极：AV、 Aav、0V、 OFF。

14)头型导联显示： 预设5套组合，可自定义13套组合。

15)校准电压： (2、5、10、20、50、100、200、500、1000)μV。

16)校准信号：0.25 Hz方波或10 Hz正弦波，自动/手动校准模式。

17)波形测量：任意波形局部时间/振幅/频率的自动测量；动态定规尺，自动调节频率和波幅最佳测量范围；时间振幅测量尺，方便测量单个波峰的频率、振幅；波形对比，通过拖曳可叠加两导联进行波形对称性对比。

18)事件标记：支持事件名称自定义编辑功能，支持事件跳转。

19)qEEG（定量脑电图）：具有自定义的波段功率分析，幅值分析，功率比分析，包括RBP、ABP、TP，慢快波功率比DTABR（δ+θ/α+β），DAR（δ/α）,峰值频率（PPF）、边值频率（SEH）、振幅整合脑电图（aEEG）、彩色密度谱分析（cDSA）等指数统计与计算功能。

20)▲自定义10组显示标签，可以自由组合不同导联的不同定量功能，并通过标签一键切换显示。

21)脑电地形图显示：支持多种地形图显示方式，包括频率地形图与电位地形图，可显示色阶能量值，支持动态播放。

22)实时回放：在检测记录同时，可对之前上一个病人病历进行回访、分析、报告。

23)EDF格式数据保存：无需专用回放软件即可播放脑电数据，辅助教学。

24)过度换气诱发试验语音提示：提供语音播报指导患者进行过渡换气诱发试验。

25)断电自动保存。

二、配置清单:

电脑主机 1台、前置放大器（24导联） 1个、接线盒（含支架）1个、

闪光刺激灯（含控制器）1个、闪光刺激灯移动支架（含信号线）1台、隔离变压器1个、

医用电源 1个、打印机1个、台车 1台、≥22寸液晶显示器 1台、视频组件配件包 1套、

柱状电极和导联线配件包1套、闪光刺激配件1个、动态脑电2套、

三、用户培训

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

四、售后服务

1.保修期限：整机保修不少于贰年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；在广东地区有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话

说明：标记“★”符号为必备参数；标记“▲”符号为重要参数。

第三部分 材料基本目录

	序号
	名  称
	页码

	1
	封面（模版详见附件1）
	第  页

	2
	经销公司营业执照复印件
	第  页

	3
	经销公司《医疗器械经营企业许可证》或备案证复印件
	第  页

	4
	生产厂家(企业法人营业执照》复印件
	第  页

	5
	生产厂家《医疗器械生产企业许可证》或备案证复印件
	第  页

	6
	医疗器械注册证（含注册登记表）1份，若为强制认证产品，应提供CCC认证1份
	第  页

	7
	经营单位获得的产品销售授权委托书
	第  页

	8
	经销公司法定代表人资格证明书
	第  页

	9
	经销公司法定代表人授权委托书
	第  页

	10
	近三年内商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为的书面声明
	第  页

	11
	生产厂家/上级代理商证件复印件
	第  页

	12
	产品技术参数及配置清单
如报价产品属于医疗器械，则必须提供有效的医疗器械证明复印件。（如国家另有规定，则适用其规定）
	第  页

	13
	市场上同档次产品对比表（模版详见附件2）
	 第  页

	14
	用户需求偏离表（模版详见附件3）
	第  页

	15
	产品售后服务承诺函
	第  页

	16
	同型号设备用户名单
	第  页

	17
	三份或以上广州市三甲医院合同/发票/中标通知书/进关单
	第  页

	18
	如有配套的专机专用耗材/试剂则提供（模版详见附件4，单独装订成册。）
	第  页

	19
	计量器具型式批准证书（计量器具必须出具）
	第  页

	20
	产品彩页以及产品报价单
	第  页

	备注
	所有资料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内。报名公司必须对所提供资料的真实性负责，如发现虚假资料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。


附件1：
南方医科大学中西医结合医院

报名文件

项目编号：

项目名称：

生产厂家/品牌/型号/产地：

供应商名称：

授权代表姓名：

联系电话：

日    期：

附件2：市场上同档次产品对比表

	
	序号
	本公司产品
	品牌xx
	品牌xx

	参数
	1
	可按需要自行补充表格
	
	

	
	2
	
	
	

	性能
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	用户名单
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	价格
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	


	序号
	医院用户

需求
	实际参数

(报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求)
	是否偏离

（无偏离/正偏离/

负偏离）
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


附件3：用户需求偏离表
附件4：【注：仅限有专机专用耗材的设备填报（单独装订成册）】

南方医科大学中西医结合医院

 专机专用耗材/试剂报名资料

_____________(项目名称）

公司名称：                       

联系人：                         
联系电话/邮箱：                  
日期：                           

第一部分 报名资料目录（专机专用耗材/试剂）
	序号
	资料名称
	页码

	1
	投标产品明细表（模板详见附件3.1）
	第(  )页

	2
	经销公司《医疗器械经营企业许可证》或备案证复印件
	第(  )页

	3
	生产厂家（企业法人营业执照》复印件
	第(  )页

	4
	生产厂家《医疗器械生产企业许可证》或备案证复印件
	第(  )页

	5
	产品《医疗器械产品注册证》或备案凭证复印件
	第(  )页

	6
	产品销售授权委托书
	第(  )页

	7
	经销公司法定代表人资格证明书（模板详见3.2）
	第(  )页

	8
	经销公司法定代表人授权委托书（模板详见3.3）
	第(  )页

	9
	产品用户名单及价格（模板详见3.4）
	第(  )页

	10
	产品用户发票复印件
	第(  )页

	11
	产品彩页
	第(  )页

	12
	产品说明书或合格证
	第(  )页

	13
	医用耗材（试剂）采购合同重要条款（详见3.5）

	/

	备注：所有资料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内。报名公司必须对所提供资料的真实性负责，如发现虚假资料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。




 3.1资料格式（专机专用耗材/试剂）
（备注：公司填写表时，拟招标产品名及序号不可改动）
	南方医科大学中西医结合医院医用耗材投标产品明细表
	

	序号
	拟招标耗材
	投标耗材

注册证名称
	生产企业
	规格
	型号
	单位
	注册证编号
	广州市集采

平台价格
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	


3.2

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：                                

公司名称（盖章）：                                              

日期：                                                        


3.3

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学中西医结合医院 医用耗材（试剂）采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：                                

被授权人签字（盖章）：                                        
公司名称（盖章）：                                            

日期：                                                         

3.4 

产品用户名单及价格

	序号
	拟采购耗材目录
	公司产品注册证名称
	生产厂家
	广州市集采平台产品ID
	集采平台价格
	参考医院名称
/价格
	参考医院名称
/价格
	参考医院名称
/价格
	参考医院名称
/价格
	参考医院名称
/价格

	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	8
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


3.5

医用耗材（试剂）采购合同重要条款
 一、供货期限

乙方应自甲方发出采购需求起一个工作日内交货，最长不超过两个工作日；急救品种乙方应在甲方指定的时间内送达。

 二、供货价格
1、供货价格：按双方认可的最终价格执行，该价格包含产品成品价格、运输、包装、伴随服务、税费及其他一切可能产生的附加费用；合同履行期间，如遇政策性调价，按协议价与政府调节价格孰低原则执行，包括甲方尚未使用的产品。

2、合同约定期间，乙方不得变更合同内容，如有变更，甲方有权终止中标合同并从货物款项中扣回损失金额。
第四部分　合同文本格式

仪器设备采购合同

甲  方：南方医科大学中西医结合医院

乙  方： 

根据《中华人民共和国民法典》及南方医科大学中西医结合医院NFZXY    号采购项目，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方采购下列设备及其服务，为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

1.合同设备

乙方负责向甲方供应下表中所列设备:

	品名
	规格/型号
	产地厂家
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	总计金额：万仟佰元整（人民币）

	注：技术参数见附件一：用户需求书。详细配置见附件二:配置清单


2.合同总价

总价为：人民币    万仟佰元整（大写） ，即RMB￥总金额包括了设计、设备制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期的备品备件以及所有的进口环节税费。本合同执行期间合同总金额不变。
3.合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的报价文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。
4.技术参数

乙方所提供设备，必须符合国家有关法规、标准和规范，环境保护要求以及该产品的出厂标准，符合甲方的技术要求，并提供设备的厂试测验报告和合格证。
5.合同设备包装、交货、安装及验收

5.1合同设备的包装

设备的包装均应有良好的防潮、防湿、防雨、防腐和防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2 合同设备的交付使用

5.2.1 乙方交货时间：合同签订后 10 个工作日,发货前须与甲方确认,以便提前做好各项准备。

5.2.2 乙方应按广州市内甲方指定地点交付设备。

5. 3 合同设备的安装

乙方应及时与甲方协商安排设备安装调试。

乙方负责设备运输、搬运和拆卸以及所需要的搬运和安装工具。安装时须对场地内的其他设备、设施采取良好的保护措施。及时清理拆箱和安装产生的物料。

5.4设备的验收

5.4.1合同设备应具备合格证、进口检验证明或其它合法进货渠道证明，否则不予验收。设备到甲方指定地点后应在甲乙双方共同参加下进行验收。

5.4.2验收按国家有关的规定、规范和通常惯例进行。属于强制检定的设备必须提供检定合格证书或由甲方邀请有资质部门检定，费用由乙方负责。国家规定由第三方验收的，由双方协商邀请有资质部门验收，费用由乙方负责。需要与医院信息系统联网的，乙方必须无偿开放接口，并协助联网。设备安装调试后验收时如发现有不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

5.4.3乙方应将设备的用户手册、保修手册、操作流程、维护流程等有关资料各二套（并提供电子版）等无偿提供给甲方。设备内配置的软件系统不应设置密码或需将密码告知甲方。

5.4.4设备调试并交付使用之日起，试用合格后由甲方安排验收，验收合格后按本合同第七条付款。
6.质量保证及售后服务（与用户需求书要求相矛盾的，以此合同所列相应条款为准）。
6.1乙方保证合同设备是在   年   月后生产的全新、未曾使用过的，且进货渠道合法，并符合国家有关标准的设备。其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求，进口产品需提供合同内设备的报关单和商检证明文件。如设备质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，乙方应在接到甲方通知后15天内负责更换符合标准的同型号设备，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长设备保修期。

6.2合同内设备保质保用期为本项目有关部门验收合格之日起    年（整机原厂保修）。每年至少定期免费检修维护二次。每半年至少一次培训，培训记录包括培训项目、培训目的、实施形式、培训对象、课件目录、授课人、签到表等。

保质保用期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后24小时内派员到现场维修(用户需求书另有规定除外)。如合同设备在1个月内同一部件出现两次同一故障，乙方应负责免费更换整机或功能模块。

保修期内每年按国家标准或产品维护要求进行定期保养，做好保养记录。III类设备每年四次保养，其他类别设备每年至少二次保养。最后一次保养一般安排在保修期结束前一个月进行。

保修期内如合同设备需要维修致使甲方超过15天不能正常使用的，乙方应提供相同设备供甲方使用。设备开机率达不到95%的，每降低1%，保修期延长5天。

下列情况乙方不负责免费保修：

（1）不按照乙方提供的正确使用方法而引致设备故障损坏；

（2）擅自改装设备而引致设备故障损坏；

（3）各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏。

6.3 因设备的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定，也可以双方共同委托其他有关部门鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.4乙方负责对设备使用相关人员的培训和考核

乙方负责对甲方使用人员进行培训，保证操作者熟悉操作仪器的全部功能，考核合格后发给培训证书。

乙方负责对甲方工程技术人员进行培训，主要内容为设备的基本原理和结构、主要部件的构造及修理，定期维护和预防性维修方法，电路重要参数设置和参考值，性能参数检测方法，常见故障的排除，紧急情况的处理等。无偿提供培训资料，包括全套元件级线路图、维修软件和密码等。

培训地点在设备安装现场，复杂设备安排在厂家培训基地或按甲方要求安排。乙方对甲方使用人员进行考核，发给合格证书。

6.5 质保期后的服务要求质保期满后，提供终身维护服务，只按厂价收取所换的材料费，不收取任何维护费用。乙方须无条件回答甲方咨询，如实提供配价报价。乙方在质保期和维护期内负责甲方的产品升级的服务工作，并提供相关的信息技术和跟进工作。应用软件终生免费升级。                              
7.付款办法

7.1 本合同的每批款项以人民币支票或汇款方式支付，支付的时间和金额如下：

7.1.1合同签订后10个工作日内，凭

1)乙方提供无条件、不可撤销、由在中国注册的银行开具的100%货款的保函或设备调试使用意见（甲方验收报告）；如开具保函，保函生效日为开具之日生效，失效条件为受益人收到货物并验收合格后失效。如能未完成验收的，应在失效期前1个月内办理续期。

2）乙方提供的合同货款10%履约保证金;

3）乙方开具的货物款总额的100%的正式发票；

4）厂家出具的保修售后服务承诺书。

由甲方在30个工作日内向乙方支付设备的全部货款，即:人民币     万元整。（即RMB￥       ）
7.1.2如开具保函，合同设备全部到工地或指定地点交付并验收合格完成后，凭

1）甲方收货证明（或乙方送货单甲方签字）；

2）调试使用意见（甲方验收报告）；

向甲方申请退回100%货款的保函。如

7.1.3自设备验收合格之日起算，设备正常运行？？年后，合同内设备正常使用无发现任何质量问题。经甲乙双方确认后，甲方15个工作日内向乙方无息退还保证金，即合同款的10%，即人民币       万元整（RMB￥     ），乙方逾期交纳履约保证金的，甲方按照逾期天数3倍的时间无息延长退还履约保证金的时间。
8.索赔

8.1 如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

8.2 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

8.3如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。
9.违约与处罚

9.1本合同生效后，如任何一方违约，守约方为维护权益，违约方除了承担违约金之外。还要承担守约方向违约方追究违约责任所支付的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公告费、鉴定费、差旅费等。

9.2甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的0.5‰的违约金。

9.3 乙方未能按时交货，每拖延1天，须向甲方支付合同金额的3‰的违约金。

9.4 乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。

9.5 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。

9.6 乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的7.5%的违约金。

 10.合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的另一方可立即终止本合同。 

11.法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由甲方所在地仲裁机构仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼（仲裁或诉讼任选一种）。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

12.其他

12.1 本合同正本五份，具有同等法律效力，甲方持三份，乙方持二份。合同自甲方签字盖章之日起即时生效。

12.2 本合同末尽事宜，由双方协商处理。

甲方：南方医科大学中西医结合医院     乙方： 

法人代表：


                   法人代表：

经办部门负责人 ：                    签约代表：

地址：广州市石榴岗路13号大院       地址：   

电话：020-61650000                 电话： 

传真: 020-61650014                  传真：
签约日期：     年     月     日   
 签约日期：       年     月    日

开户行：（略）                       开户行：

账  号: （略）                        账  号:



此处粘贴法定代表人


身份证正面








此处粘贴法定代表人


身份证反面














此处粘贴授权代表


身份证反面














此处粘贴授权代表


身份证正面












