
[image: image1.png]Ar AWMy PUWRELEER

TCM-Integrated Hospital of Southern Medical University





医疗设备采购文件

202308
南方医科大学中西医结合医院
中国·广州 

 二〇二三年八月

                            公司
目      录

供应商报名须知
用户需求
材料基本目录

合同文本格式
第一部分 供应商报名须知 

贵公司代表：

一、报名方式：现场报名。报名材料纸质版盖章（按第三部分 材料基本目录）交到南方医科大学中西医结合医院设备器材科206办公室。

二、院内评审会时间：待定。

医院地址：广州市海珠区石榴岗路13号大院

联系人：黄老师     

联系电话：020-61650080

三、贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

四、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。
第二部分  用户需求
说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。
采购清单：

	序号
	货物名称
	数量/单位

	1
	医用电动床
	7张

	2
	急性透析和体外血液治疗机
	1台

	3
	恒温箱(嵌入式）
	8台

	4
	心肺复苏仪
	1台

	5
	咳痰仪
	1台

	6
	小型蒸汽灭菌器
	1套

	7
	血液净化设备
	1套

	8
	医用支撑腿架
	1套

	9
	红外光治疗仪（微生态治疗专用）
	1台

	10
	空气压力波治疗仪
	1台

	11
	发光免疫分析仪
	1台


货物一：医用电动床 7张

一、具体功能需求（技术参数）

1、▲规格：

（1）床板≥1950mm，床面宽≥900mm。

（2）全长≥2185mm，全宽≥1084mm。

（3）安全载重≥220kg。

2、功能：

▲（1）体位调节功能：背部上升0-70°；膝部上升0-25°；高低升降 490-840mm；头高脚低0-14°，头低脚高0-14°；背膝联动升降，电动CPR。

（2）具有背膝联动功能，背板上升时自动回缩适当的距离，使床板自动回缩适当的距离，使床板贴合人体曲线的弧度，减轻背部上升所导致的臀部摩擦以及腹部压迫感。

3、床板、床架：


（1）床板采用优质冷轧钢板一次冲压成型。圆弧卷边式设计，不易变形，承重、抗冲击能力强；床板多个透气孔，并一体冲压凹凸设计，便于透气，加强床板表面的强度。 

▲（2）金属表面经过多道工序处理，采用≥20道工序（电泳＋粉末）复式喷涂，（提供涂装工艺工序实景图示证明）保证钢管内外均有均匀涂层，避免管壁内部生锈缩短使用寿命，防刮伤能力和耐药性强。粉体采用优质原料，粉体采用优质原料，涂膜厚、抗酸碱、耐腐蚀、耐退色内外防锈，能延长病床的使用寿命。

4、头尾板：

（1）床头、脚板采用树脂材料一体吹塑成型。

（2）头尾板均有按人体工程学原理设计的把握手柄，便于推行，并配有防撞轮装置。

（3）具有锁定装置，紧急时能方便拆卸抢救病人。

5、护栏：

（1）四片式分体式升降护栏，安装在床面板上,可随床体的功能同时动作，最大限度的保护患者的安全。护栏的上部呈易于握持的形状,可作病人起立时的助力棒。

（2）▲安全型护栏，护栏在受由内向外压力时无法打开，需受外向内压力方可打开，有效防止病人在床上时私自打开护栏下床而造成的坠床风险。

（3）▲护栏有效高度（床面板离护栏顶端高度）≥430mm，护栏的高度可有效防止病人坠床的风险。

（4）护栏缓冲装置，可减轻护栏放下时产生的震动和冲击。

（5）前侧护栏设置储物凹槽，可放置病人的眼镜、手机等物品，避免遗失。

（6）后侧护栏上设置蓄电池电量显示器，可清晰显示蓄电池状态。

（7）后侧护栏上设置电动CPR按钮，可实现电动CPR功能。

6、控制器：≥2个护士控制面板、配有手持遥控器。

（1）遥控器：大图标按键操作，可操作背部升降、膝部升降、高低升降及背膝联动、电动CPR、床下灯等功能，并可固定于前部护栏凹槽中，避免掉落摔坏。

（2）护士操作面板：

A、大图标触摸式操作，可操作病床所有体位及功能。

B、具备自锁定功能，不操作时护栏遥控器可自动锁定，避免误操作。

C、锁定按钮，可选择锁定手持遥控器和护栏遥控器，避免误操作。

7、床板两侧下方，共设置≥8套束缚装置，用于限制躁动患者。

8、床板两侧，共设置引流袋及附属挂钩≥4组，每组≥3个挂钩。

9、脚轮：

（1）直径≥125mm双面脚轮。

▲（2）具有锁定、自由、定向三段式跷跷板中央控制锁定装置；脚轮的中控踏板分别有红色和绿色标志，红色代表锁定，绿色代表未锁定。护士可以通过视觉来确认脚轮的状态。避免因忘记锁定脚轮而造成的意外。

（3）防腐蚀，耐酸性佳，静音，防缠绕。

10、标配蓄电池，可在断电情况下提供体位调节所需电量。

二、配置清单
(1)优质冷轧钢喷涂床架
1个

(2)可拆卸树脂头尾板   
1个

(3)分体式升降护栏     
4个

(4)手持遥控器
           1个

(5)护士控制面板        
1个

(6)Φ125mm医用双面脚轮
4个

(7)中控锁装置         
1个

(8)蓄电池           
1个

(9)滚珠式角度显示器
1个

(10)床垫
           1个

(11)输液架
           1个
三、用户培训
卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

四、售后服务
1.保修期限：整机保修不少于贰年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；在广东地区有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话

说明：标记“★”符号为必备参数；标记“▲”符号为重要参数。

货物二：急性透析和体外血液治疗机 1台

一、具体功能需求（技术参数）
▲1、≥15寸彩色LCD触摸屏，屏幕可旋转与折叠，具备中文操作界面。

▲2、能完成多种治疗模式，包括CVVH、CVVHD、CVVHDF以及在枸橼酸抗凝模式下的CVVHD、CVVHDF治疗模式。

3、≥7泵设计（含肝素泵），其中标配枸橼酸泵及钙泵，支持一体化枸橼酸抗凝功能。

▲4、采用重量分析测量原理，具备≥4个电子秤，每个电子秤最大承重≥12KG。

▲5、天平（秤）采用清洁区和污染区分开的上下布局形式，避免交叉感染。

▲6、采用液体加温方式，加温范围35-39℃。内置置换液、透析液两个加温器，能够同时对透析液和置换液加热，保证治疗时的加温效果。

7、具备可活动的万向轮，万向轮配备2级锁系统，方便移动。

8、开放式耗材设计，管路滤器分开。临床可更具治疗需求选择不同的滤器。

▲9、操作系统具备患者关爱模式，在患者体位变化或者患者护理时减少误报警。

10、具备电击防护程度 CF级别。能够高度保护病人和机器，抵抗触电，治疗过程中可同时使用心电监护等仪器。

11、标配后备电池：停电后能维持体外循环≥15分钟，保证及时回血及患者的转运。

12、具备数据交换接口，方便数据传输。

13、空气探测器，采用超声波技术，可以有效监测微气泡。

14、漏血检测器：光学检测，在最大滤过液流量时，≤0.5ml/min血漏（HCT=32%）。

15、血液流量：10-500ml/min±10%。

16、置换液流量：10-80ml/min，可调节。

17、透析液流量：10~80ml/min，可调节。

18、滤过液流量：0-180ml/min，可调节。

19、压力监测参数要求：

19.1、精确度为读数的±10%。

19.2、动脉压力：-300~+300mmHg。

19.3、静脉压力：-100~+500mmHg。

19.4、滤器前压力：-50~+750mmHg。

20、抗凝剂设置：

20.1、肝素泵，解析度±0.1ml；连续注射流速范围: 0.5~25ml/h，推注量范围: 0.1~5ml/h，推注流速：30ml/min。

20.2、枸橼酸泵，枸橼酸流速 10-600ml/h。

20.3、钙泵，钙流速0；1-100ml/h。

二、配置清单
1       显示屏         可调节触摸屏                          1套
2      蠕动泵        （血泵、超滤液泵、置换液泵、透析液泵）  1套
3      肝素泵        （一体化肝素泵）                        1套
4      枸橼酸-钙泵    （一体化联动泵）                       1套

5      体外循环监测系统： 

5.1    动脉压监测            1套 

5.2     静脉压监测           1 套 

5.3     跨膜压监测           1 套 

5.4     滤器前压监测         1 套 

5.5     超滤监测             1 套 

5.6     空气检测器           1 套 

5.7     静脉管路夹           1 套 

5.8     漏血检测器                  1 套 

5.9     电休克保护级别标识          1套 （CF 级别） 

5.10    工作人员呼叫器外部接口      1套 （RS 232） 

6       液体平衡称重系统            4套 （12Kg /秤） 

7       加热系统                    2套 （置换液和透析液加热器） 

8       后备电池                    1套 （铅酸蓄电池） 

9       输液杆                      2 套  

10      钙剂与枸橼酸监测            滴定计数 

11      滤器夹                      1套 
货物三：恒温箱（嵌入式） 8台

一、具体功能需求（技术参数）

1.有效容积:≥50L，7台； ≥150L，1台，共8台。

2.电    压:AC220V。

3.输入功率:≥85W。

▲4.温度范围:≤4-≥38℃每度可调控≤4-≥38℃范围根据您的需要设定需要的温度。

5.内置微电脑数控系统、温度数字显示、液晶显示屏、按键调节温度，温度任意调控且恒定。

7.精准温度控制系统及制冷、加热系统的合理匹配，保持箱内温度均匀稳定。

8.箱体内部≥2个精密温度传感器，合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度。

9.低功耗、宽电压带，适合电压不稳定地区。采用风冷式结构设计，合理的风循环系统，箱体控温精度高。

10.双安全门锁设计，箱内照明灯设计、透明保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。

11.嵌入式安装。箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。

二、配置清单（以下为单台配置）
(1)搁  架  1个    (2)恒温箱1台   （3）防烫硅胶手套1只
三、用户培训
卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

四、售后服务
1.保修期限：整机保修不少于贰年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；在广东地区有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话

说明：标记“★”符号为必备参数；标记“▲”符号为重要参数。

货物四：心肺复苏机  1台

一、具体功能需求（技术参数）

1、符合《2020AHA 心肺复苏及心血管急救指南》中“心肺复苏的替代技术和辅助装置”的相关规范，符合《2016 中国心肺复苏专家共识》中“机械复苏装置”的相关技术类型。

2、按压原理：采用胸腔接触式按压方式，胸部无负荷、垂直按压、自动中心位置定位；背部有固定板支撑。

3、驱动方式：电动电控。

4、▲机械结构：为双杆两侧固定结构，固定和支撑按压主机必须是使用硬质材料制成，不得使用有弹让性软质材料（如：布、软性纤维等），无法确保有效的按压深度，且不方便清洗消毒。功能操作界面在设备上方。便于按压位置的快速准确定位、操作清晰方便，也可避免呕吐物的污染，影响临床抢救效率。

5、按压频率：≥100-120次/分钟，至少具有100次/分钟、110次/分钟、120次/分钟多档可调,误差为±2次。

6、按压深度在0-6cm范围内可调，3.6cm、4.6cm、5.6cm等多种按压深度可调，误差为±0.2cm。

7、按压释放比:50%±2%，按压比1:1。确保胸腔完全回弹，胸腔上无任何负重。

8、按压通气模式：15:2 按压模式、30:2 按压模式、连续按压等模式。

9、通气时间：在 15:2 及 30:2 模式下，通气停顿时间不大于 3 秒。

10、具有辅助通气报警功能，提示救护人员通气及通气时间。

11、▲工作状态：最大工作倾斜度：≥40°，具有担架固定孔位，可固定担架上，确保下楼梯、转运途中能持续稳定实施胸腔按压，完全达到上述功能。

12、气道开放垫可使病人气道充分打开，便于病人的通气处理。

13、▲工作环境：存储工作温度-40℃～+70℃，相对湿度≤98%（非冷凝）条件下，能保证正常工作状态。

14、工作时间：新电池充满电情况下，电池最大运行时间≥60 分钟。交流电接入状态下，可持续工作无间断；同时给予电池充电。

15、▲电池最大充电时间≤70 分钟。

16、适用胸廓范围：最大胸宽47±2.5cm，胸骨高度范围13.3cm-30.3cm，误差±1cm，使用不受患者体重限制。

17、▲在最大按压深度5.6cm的条件下，心肺复苏机的按压器峰值压力＞70kg（686N）。满足各种人体胸腔回弹力的心肺复苏按压要求。

18、▲重量轻：整机重量≤6.5kg（包含一个电池），主机重量≤4.9千克（不含电池，不含背板）。

19、体积小、便于携带、救护车固定摆放及院内固定摆放。

20、具有硅胶负压吸引杯，能帮助胸廓回弹。

21、▲单电池负载情况下运行时间≥60分钟，单电池空载运行时间≥150分钟，有电池电量分段指示，低电量黄灯和声音提示后，设备运行时间≥10分钟；低电量红灯和声音报警后，设备运行时间≥5分钟。

22、▲具有电池寿命提示。需要更换电池给予提示，保证设备正常工作，以免造成事故。

23、设备内部故障报警功能。设备故障时给予报警提示，以便及时维修。

24、通气喇叭报警功能。需要辅助通气时，有喇叭声提示救护人员通气及准确掌握通气时间。

25、紧急暂停功能：急救时发生需暂停情况下，可暂停、停止按压或关闭主机。

26、按压头自动归位：当主机发生错误，按压头可自动归位，防止病人受到伤害。

27、电气安全要求：符合 GB 9706.1—2007 标准要求。

28、电磁兼容性：符合 YY0505—2012 标准要求。

29、环境试验要求：符合 GB/T14710—2009 标准要求。

30、▲防尘防水等级：主机防尘防水等级≥IP43；电池防尘防水等级≥IP44。

31、▲设备操控面板界面采用按键式的操控面板，非液晶显示，可避免在户外强光照射下出现盲视，影响参数设定。

32、按压器的双杆性固定柱具有胸部厚度测量标尺标示，标示范围15-26cm，误差±1cm，可指示患者实际胸厚。

33、无绑带式等其他耗材，不会增加救治的使用成本。

34、具有腕部固定带，能将病人的手臂固定于按压主机两侧的支撑腿上，能加强病人与按压主机的固定，方便病人转运。

35、▲主机可快速上下升降，可根据患者体形差异和操作环境的不同，快速将按压头与患者胸部定位，主机重心可调节，按压稳定。

二、配置清单

1.胸腔按压机主机      1 套

2.背板（含气道开放垫）1 件

3.可充电锂电池        1 块

4.电源适配器          1 套

5.便携背包            1 个

6.负压吸盘             1个

三、用户培训
卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

四、售后服务
1.保修期限：整机保修不少于两年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；在广东地区有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话

说明：标记“★”符号为必备参数；标记“▲”符号为重要参数。

货物五：咳痰仪  1台

一、具体功能需求（技术参数）

1、技术参数：

(1)▲采用机械性吸-呼技术，通过正负交变压力直接作用于气道，促进患者痰液排出。

(2)可连接面罩、气管插管、气管切开等患者。

(3)▲具有自动模式、手动模式、叩击模式等多种操作模式。

(4)自动模式下可通过按键触发、压力同步触发、流量触发启动治疗。

(5)吸气压力约0 ～+70 cmH2O。

(6)呼气压力约0 ～-70 cmH2O。

(7)吸气时间约0.5 ～5.0 S。

(8)呼气时间约0.1 ～1.0 S。

(9)暂停时间约0.2 ～ 9.9 S。

(10)▲触发灵敏度多档可选。

(11)自动模式下上升时间多档可选。

(12)助咳治疗时可自动显示吸气潮气量。

(13)▲叩击模式下可调节叩击频率约50 ～ 550 次/分，吸呼比5:1～1:5。

(14)▲标配血氧监测模块，可进行血氧饱和度及脉搏监测。

(15)具有提示和报警功能。

(16)液晶显示屏。

(17)内置锂电池可支持移动使用。

(18)▲产品使用年限≥8年。

(19)▲耗材与设备为同一生产厂家。

二、配置清单:

主机1台、电源适配器 1个、电源线 1根、血氧饱和度探头1根、

手动控制开关 1个、便携包1个、耗材1套、说明书1套。

三、用户培训
卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

四、售后服务
1.保修期限：整机保修不少于叁年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；在广东地区有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话

说明：标记“★”符号为必备参数；标记“▲”符号为重要参数。

货物六：小型蒸汽灭菌器 1套

一、具体功能需求（技术参数）

1、主体材质：304不锈钢材质或品质更高的材质；

2、容积：≥45L。

3、设计温度：≥142℃。
4、设计压力：≥0.3MPa。

5、使用寿命：≥8年或16000次循环。

6、腔壁加热：覆膜式加热膜。

7、测试接口：标准Rc1/4验证口，可特制其它尺寸测试接口。

8、开关门方式：电机驱动，一键式侧开门。

9、控制阀：自动控制阀：≥4个直动式电磁阀。

10、▲泵：注水泵：≥1个具有自吸功能的进口电磁泵，并提供报关单。

11、循环泵：≥1个增压泵。

12、▲压力传感器：进口独立安装压力传感器（非电路板安装式），并提供报关单。

13、▲蒸汽产生方式：内置即时蒸发器，蒸汽质量好，无需外接蒸汽源；

14、储水装置：内置单水箱，不外排蒸汽可实现汽水内循环，同时一次加水可运行多次程序，水箱容积≥17L。

15、压力表：量程：-0.1～0.5MPa；精度等级：1.6级。

16、控制方式：采用PLC控制,模块化设计的专用灭菌器控制器。

17、界面显示：液晶显示屏：≥3.2英寸液晶屏显示，显示温度、压力、报警信息、支持多语言切换、支持无线通讯等。

18、流程控制：置换、脉动、升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动控制。

19、记录方式：内置微型热敏打印机，在打印机缺纸情况可自动存储≥5个灭菌流程的数据，当安装打印纸后自动将数据打印出来。

20、记录内容：程序信息、程序运行阶段、程序运行转折点，各阶段温度、压力、时间、F0值等。

21、装载装置：两层搁网。

22、腔体尺寸：≥Φ310×610。

23、外形尺寸：≤860×650×550。

24、设备重量：≤170kg。

25、设备输入功率：≥7kVA。

26、▲资质要求：生产企业具有环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、ISO9001、ISO13485、特种设备制造许可证，并且提供证明文件。

二、配置清单

主机1台、两层搁网1个。

三、用户培训
卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

四、售后服务
1.保修期限：整机保修不少于贰年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；在广东地区有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话

说明：标记“★”符号为必备参数；标记“▲”符号为重要参数。

货物七：血液净化设备  1套

一、具体功能需求（技术参数）

1、治疗模式：具备血液灌流（HP）、血浆吸附（PA）、双重血浆分子吸附（DPMAS）等模式。

2、具备≥12.1英寸彩色液晶触摸屏，全中文显示，可实时显示治疗过程参数和曲线图形。

3、具备≥2个流量泵：血泵、分浆泵等，具备高精度抗凝剂泵。

4、具备≥5个压力监测：动脉压、静脉压、入口压（1、2）、膜外压等。

5、具备加温系统，双面板加温，范围约35-39℃。

6、具备气泡检测及漏血检测。

7、具备内部备用电源，支持血泵运转时间不低于30min。
配置清单

显示屏1套  （2）流量泵（血泵、分浆泵等）1套  （3）肝素泵1套
三、用户培训
卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

四、售后服务
1.保修期限：整机保修不少于贰年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；在广东地区有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话

说明：标记“★”符号为必备参数；标记“▲”符号为重要参数。

货物八：医用支撑腿架  1套

一、具体功能需求（技术参数）

1、调节范围内360°任意悬停，悬臂垂直角度调节范围≥110°，悬臂水平角度调节范围≥38°。

2、气动助力协助调节。

3、角度精确，位置精确，刻度显示。

4、专业的靴形脚套设计，脚踩靴底、腘窝悬空、腿部不受压。

5、专业的立式腿架搁置推车，节省空间。

6、高分子凝胶材质脚靴护套。

7、可选择的脚靴样式。

8、拥有CE和FDA及RoHs.

9、腿架与手术床边轨固定强度高，要有二点式结构，构成线性固定（提供照片确认）。

10、专业的通用型边轨夹，可配套所有品牌手术床，固定方便，简单牢固。

11、产品自重≤12KG。

12、脚靴支撑杆长度≥680mm。

13、脚靴支撑杆直径≥20mm。

14、脚靴尺寸≥570*390*220mm。

15、适用患者体重≥180kg。

16、脚靴调节范围≥320mm。






二、配置清单

1、医用支撑腿架            1套 

2、脚镫保护套（长镫全凝胶）2对  

3、小推车                  1台  

4、边轨固定夹（通用型）    1对 

5、轻便型整体腿板          1个


三、用户培训
卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

四、售后服务
1.保修期限：整机保修不少于贰年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；在广东地区有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话

说明：标记“★”符号为必备参数；标记“▲”符号为重要参数。

货物九：红外光治疗仪（微生态治疗专用） 1台

一、具体功能需求（技术参数）

1.光源：采用镀金弧集成热光源。

2.主要输出光的波长范围540nm～1300nm,主要能量分布于：630nm±10%

3.光辐射输出功率：0-150W，输出强度分级连续可调，增量为1级，误差≤15％。

4.液晶显示屏、按键式操作，数字显示设备状态。

5.治疗辐射器配置有手持式治疗辐射器和固定式治疗辐射器各一套，每套治疗辐射器有多规格导光水晶组件1套。

6.整机采用推车式设计，固定治疗辐射器有万向悬停支架。

二、配置清单
红外光治疗仪主机



1台

固定式治疗辐射器



1套

手持式治疗辐射器



1套

固定治疗辐射器悬停支架

1套

光源




       2只

电源




       1套

护目镜



       
1副

接地线



       
1条

随机工具包



       1套

三、用户培训
卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

四、售后服务
1.保修期限：整机保修不少于贰年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；在广东地区有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话

说明：标记“★”符号为必备参数；标记“▲”符号为重要参数。
货物十：空气压力波治疗仪 1台

一、具体功能需求（技术参数）

1.压力设定范围：≤1-≥32kPa，连续可调，压力调节精度1kPa

2.输出控制方式：双路输出，通过一分二充气导管，至多可同时连接≥4个下肢气囊

3.治疗模式：内置多种治疗模式，标准模式（静脉模式）+扩展模式（动脉模式、持续压力模式、按摩模式等）

4.患者紧急停止保护：通过自控开关实现患者自主的紧急停止保护

5.压力显示单位：可选择kPa与mmHg两种压力显示单位

6.单腔零压力设置：可通过气管通道的关闭设置，实现单腔零压力，跳过特殊部位，满足临床需求

7.患者治疗信息存储：采用SD卡装置，可无限量存储患者处方等信息，方便日常治疗管理和开展科研项目，也可帮助避免医疗纠纷

8.噪音控制：整机最大运行噪音≤60dB

9.气囊规格：适配小腿、下肢、足部+小腿、足部+下肢、上肢等气囊，方便不同科室患者的需求

二、配置清单
序号
名 称
      
1
    主机
       
  1个

2
一分一充气管
      
  1个

3
一分二充气管
         2个

4
下肢气囊
             4个

5
下肢气囊内衬
         10个

6
连接堵头
             1个

7
患者自控线    
      1个

8
台车
                 1个

三、用户培训
卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

四、售后服务
1.保修期限：整机保修不少于贰年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；在广东地区有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话

说明：标记“★”符号为必备参数；标记“▲”符号为重要参数。
货物十一：发光免疫分析仪  1台
一、具体功能需求（技术参数）

1、自动化程度：全自动。

2、方法学：磁微粒化学发光免疫分析法。

3、可检测样本类型：血清、血浆。

4、第一个结果出来所用时间：≤20分钟。

5、样本位：≥55个。

6、单机检测速度： ≥120测试/每小时。

7、样本处理模式： 随机，急诊，批量处理。

8、试剂种类 ：≥60种项目，要包含细胞因子11项检测，甲胎蛋白异质体比率，异常凝血酶原，细胞角蛋白18片段，高尔基体蛋白73，细胞因子，S100等项目。

9、试剂位 ：≥15个。

10、进样方式：采用一次性取样头。

11、开机时间：≤30分钟。

12、进样量：≤100ul。

13、批内测量重复性：CV≤8%。

14、支持避光保护功能，气压检查功能，凝块检测功能，在线稀释功能，自动维护功能。

15 定标方式：两点定标修正主曲线。

16 LIS功能：可以连接LIS系统。

二、配置清单
1. 主机            1台

2. 废液桶          2个

3. 电源线           1条

4.USB转RS232线缆  1根

5.电脑支架         1个

三、用户培训
卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

四、售后服务
1.保修期限：整机保修不少于贰年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；在广东地区有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话

说明：标记“★”符号为必备参数；标记“▲”符号为重要参数。
第三部分 材料基本目录

	序号
	名  称
	页 码

	1
	封面（模版详见附件1）
	第  页

	2
	经销公司营业执照复印件
	第  页

	3
	经销公司《医疗器械经营企业许可证》或备案证复印件
	第  页

	4
	生产厂家(企业法人营业执照》复印件
	第  页

	5
	生产厂家《医疗器械生产企业许可证》或备案证复印件
	第  页

	6
	医疗器械注册证（含注册登记表）1份，若为强制认证产品，应提供CCC认证1份
	第  页

	7
	经营单位获得的产品销售授权委托书
	第  页

	8
	经销公司法定代表人资格证明书
	第  页

	9
	经销公司法定代表人授权委托书
	第  页

	10
	近三年内商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为的书面声明
	第  页

	11
	生产厂家/上级代理商证件复印件
	第  页

	12
	产品技术参数及配置清单
如报价产品属于医疗器械，则必须提供有效的医疗器械证明复印件。（如国家另有规定，则适用其规定）
	第  页

	13
	用户需求偏离表（模版详见附件2）
	第  页

	14
	产品售后服务承诺函
	第  页

	15
	同型号设备用户名单
	第  页

	16
	三份或以上广州市三甲医院合同/发票/中标通知书/进关单
	第  页

	17
	廉政协议书（模版详见附件3）
	第  页

	18
	如有配套的专机专用耗材/试剂则提供（模版详见附件4，单独装订成册。）
	第  页

	19
	计量器具型式批准证书（计量器具必须出具）
	第  页

	20
	产品彩页以及产品报价单
	第  页

	21
	提供上述资料的真实性的保证函并加盖公司公章及签名。
	第  页

	 备注
	所有资料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内。报名公司必须对所提供资料的真实性负责，如发现虚假资料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。




附件1：

南方医科大学中西医结合医院

报名文件

项目编号：

项目名称：

生产厂家/品牌/型号/产地：

供应商名称：

授权代表姓名：

联系电话：

日    期：

附件2：用户需求偏离表
	序号
	医院用户

需求
	实际参数

(报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求)
	是否偏离

（无偏离/

正偏离/

负偏离）
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


附件3：

医疗卫生机构医药产品购销廉洁承诺书

甲方：南方医科大学中西医结合医院

乙方：

    为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药产品购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

    一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

    二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

    三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

    四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

    五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

    六、乙方指定      作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

    七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

    八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

   甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：                 法定代表人（负责人）：

经办部门负责人：                       经办人签名：

联系地址：广州市石榴岗路13号大院      联系地址：

联系电话：020-61650000                联系电话：

         年   月   日                          年   月  日
附件4：【注：仅限有专机专用耗材的设备填报（单独装订成册）】

南方医科大学中西医结合医院
_____________(项目名称）
公司名称：                       
联系人：                         
联系电话/邮箱：                  
日  期：                         
第一部分 报名资料目录
	序号
	资料名称
	页码

	1
	投标产品明细表（模板详见3.1）
	第(  )页

	2
	经销公司《医疗器械经营企业许可证》或备案证复印件
	第(  )页

	3
	生产厂家（企业法人营业执照》复印件
	第(  )页

	4
	生产厂家《医疗器械生产企业许可证》或备案证复印件
	第(  )页

	5
	产品《医疗器械产品注册证》或备案凭证复印件
	第(  )页

	6
	产品销售授权委托书
	第(  )页

	7
	经销公司法定代表人资格证明书（模板详见3.2）
	第(  )页

	8
	经销公司法定代表人授权委托书（模板详见3.3）
	第(  )页

	9
	产品用户名单及价格（模板详见3.4）
	第(  )页

	10
	产品用户发票复印件
	第(  )页

	11
	产品彩页
	第(  )页

	12
	产品说明书或合格证
	第(  )页

	13
	专机专用耗材（试剂）证明资料
	第(  )页


第三部分 资料格式

3.1

	序号
	投标耗材注册证名称
	生产企业
	规格
	型号
	单位
	注册证编号
	广州市集采平台价格

	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


3.2

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：                                

公司名称（盖章）：                                              

日期：                                                        


3.3

法定代表人授权委托书
本授权书声明：
注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学中西医结合医院 医用耗材（试剂）采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。
本授权书在签字盖章后生效，特此声明。
供应商法定代表人签字（盖章）：                                
被授权人签字（盖章）：                                        
公司名称（盖章）：                                            
日期：                                                         

3.4 

产品用户名单及价格

	序号
	公司产品注册证名称
	生产厂家
	广州市集采平台产品ID
	集采平台价格
	参考医院名称
/价格
	参考医院名称
/价格
	参考医院名称
/价格
	参考医院名称
/价格
	参考医院名称
/价格

	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	8
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


第四部分 合同重要条款

 一、供货期限

乙方应自甲方发出采购需求起一个工作日内交货，最长不超过两个工作日；急救品种乙方应在甲方指定的时间内送达。

 二、供货价格
1、供货价格：按双方认可的最终价格执行，该价格包含产品成品价格、运输、包装、伴随服务、税费及其他一切可能产生的附加费用；合同履行期间，如遇政策性调价，按协议价与政府调节价格孰低原则执行，包括甲方尚未使用的产品。

2、合同约定期间，乙方不得变更合同内容，如有变更，甲方有权终止中标合同并从货物款项中扣回损失金额。
第四部分　合同文本格式

仪器设备采购合同

甲  方：南方医科大学中西医结合医院

乙  方： 

根据《中华人民共和国民法典》及南方医科大学中西医结合医院NFZXY    号采购项目，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方采购下列设备及其服务，为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

1.合同设备

乙方负责向甲方供应下表中所列设备:

	品名
	规格/型号
	产地厂家
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	总计金额：万仟佰元整（人民币）

	注：技术参数见附件一：用户需求书。详细配置见附件二:配置清单


2.合同总价

总价为：人民币    万仟佰元整（大写） ，即RMB￥总金额包括了设计、设备制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期的备品备件以及所有的进口环节税费。本合同执行期间合同总金额不变。

3.合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的报价文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

4.技术参数

乙方所提供设备，必须符合国家有关法规、标准和规范，环境保护要求以及该产品的出厂标准，符合甲方的技术要求，并提供设备的厂试测验报告和合格证。

5.合同设备包装、交货、安装及验收

5.1合同设备的包装

设备的包装均应有良好的防潮、防湿、防雨、防腐和防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2 合同设备的交付使用

5.2.1 乙方交货时间：合同签订后 10 个工作日,发货前须与甲方确认,以便提前做好各项准备。

5.2.2 乙方应按广州市内甲方指定地点交付设备。

5. 3 合同设备的安装

乙方应及时与甲方协商安排设备安装调试。

乙方负责设备运输、搬运和拆卸以及所需要的搬运和安装工具。安装时须对场地内的其他设备、设施采取良好的保护措施。及时清理拆箱和安装产生的物料。

5.4设备的验收

5.4.1合同设备应具备合格证、进口检验证明或其它合法进货渠道证明，否则不予验收。设备到甲方指定地点后应在甲乙双方共同参加下进行验收。

5.4.2验收按国家有关的规定、规范和通常惯例进行。属于强制检定的设备必须提供检定合格证书或由甲方邀请有资质部门检定，费用由乙方负责。国家规定由第三方验收的，由双方协商邀请有资质部门验收，费用由乙方负责。需要与医院信息系统联网的，乙方必须无偿开放接口，并协助联网。设备安装调试后验收时如发现有不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

5.4.3乙方应将设备的用户手册、保修手册、操作流程、维护流程等有关资料各二套（并提供电子版）等无偿提供给甲方。设备内配置的软件系统不应设置密码或需将密码告知甲方。

5.4.4设备调试并交付使用之日起，试用合格后由甲方安排验收，验收合格后按本合同第七条付款。
6.质量保证及售后服务（与用户需求书要求相矛盾的，以此合同所列相应条款为准）。
6.1乙方保证合同设备是在   年   月后生产的全新、未曾使用过的，且进货渠道合法，并符合国家有关标准的设备。其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求，进口产品需提供合同内设备的报关单和商检证明文件。如设备质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，乙方应在接到甲方通知后15天内负责更换符合标准的同型号设备，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长设备保修期。

6.2合同内设备保质保用期为本项目有关部门验收合格之日起    年（整机原厂保修）。每年至少定期免费检修维护二次。每半年至少一次培训，培训记录包括培训项目、培训目的、实施形式、培训对象、课件目录、授课人、签到表等。

保质保用期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后24小时内派员到现场维修(用户需求书另有规定除外)。如合同设备在1个月内同一部件出现两次同一故障，乙方应负责免费更换整机或功能模块。

保修期内每年按国家标准或产品维护要求进行定期保养，做好保养记录。III类设备每年四次保养，其他类别设备每年至少二次保养。最后一次保养一般安排在保修期结束前一个月进行。

保修期内如合同设备需要维修致使甲方超过15天不能正常使用的，乙方应提供相同设备供甲方使用。设备开机率达不到95%的，每降低1%，保修期延长5天。

下列情况乙方不负责免费保修：

（1）不按照乙方提供的正确使用方法而引致设备故障损坏；

（2）擅自改装设备而引致设备故障损坏；

（3）各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏。

6.3 因设备的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定，也可以双方共同委托其他有关部门鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.4乙方负责对设备使用相关人员的培训和考核

乙方负责对甲方使用人员进行培训，保证操作者熟悉操作仪器的全部功能，考核合格后发给培训证书。

乙方负责对甲方工程技术人员进行培训，主要内容为设备的基本原理和结构、主要部件的构造及修理，定期维护和预防性维修方法，电路重要参数设置和参考值，性能参数检测方法，常见故障的排除，紧急情况的处理等。无偿提供培训资料，包括全套元件级线路图、维修软件和密码等。

培训地点在设备安装现场，复杂设备安排在厂家培训基地或按甲方要求安排。乙方对甲方使用人员进行考核，发给合格证书。

6.5 质保期后的服务要求质保期满后，提供终身维护服务，只按厂价收取所换的材料费，不收取任何维护费用。乙方须无条件回答甲方咨询，如实提供配价报价。乙方在质保期和维护期内负责甲方的产品升级的服务工作，并提供相关的信息技术和跟进工作。应用软件终生免费升级。                              
7.付款办法

7.1 本合同的每批款项以人民币支票或汇款方式支付，支付的时间和金额如下：

7.1.1合同签订后10个工作日内，凭

1)乙方提供无条件、不可撤销、由在中国注册的银行开具的100%货款的保函或设备调试使用意见（甲方验收报告）；如开具保函，保函生效日为开具之日生效，失效条件为受益人收到货物并验收合格后失效。如能未完成验收的，应在失效期前1个月内办理续期。

2）乙方提供的合同货款10%履约保证金;

3）乙方开具的货物款总额的100%的正式发票；

4）厂家出具的保修售后服务承诺书。

由甲方在30个工作日内向乙方支付设备的全部货款，即:人民币     万元整。（即RMB￥       ）
7.1.2如开具保函，合同设备全部到工地或指定地点交付并验收合格完成后，凭

1）甲方收货证明（或乙方送货单甲方签字）；

2）调试使用意见（甲方验收报告）；

向甲方申请退回100%货款的保函。如

7.1.3自设备验收合格之日起算，设备正常运行？？年后，合同内设备正常使用无发现任何质量问题。经甲乙双方确认后，甲方15个工作日内向乙方无息退还保证金，即合同款的10%，即人民币       万元整（RMB￥     ），乙方逾期交纳履约保证金的，甲方按照逾期天数3倍的时间无息延长退还履约保证金的时间。
8.索赔

8.1 如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

8.2 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

8.3如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。
9.违约与处罚

9.1本合同生效后，如任何一方违约，守约方为维护权益，违约方除了承担违约金之外。还要承担守约方向违约方追究违约责任所支付的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公告费、鉴定费、差旅费等。

9.2甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的0.5‰的违约金。

9.3 乙方未能按时交货，每拖延1天，须向甲方支付合同金额的3‰的违约金。

9.4 乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。

9.5 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。

9.6 乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的7.5%的违约金。

 10.合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的另一方可立即终止本合同。

11.法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由甲方所在地仲裁机构仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼（仲裁或诉讼任选一种）。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

12.其他

12.1 本合同正本五份，具有同等法律效力，甲方持三份，乙方持二份。合同自甲方签字盖章之日起即时生效。

12.2 本合同末尽事宜，由双方协商处理。

甲方：南方医科大学中西医结合医院     乙方： 

法人代表：


                   法人代表：

经办部门负责人 ：                    签约代表：

地址：广州市石榴岗路13号大院       地址：   

电话：020-61650000                 电话： 

传真: 020-61650014                  传真：
签约日期：     年     月     日   
 签约日期：       年     月    日

开户行：（略）                       开户行：

账  号: （略）                        账  号:




此处粘贴法定代表人


身份证正面








此处粘贴法定代表人


身份证反面














此处粘贴授权代表


身份证反面














此处粘贴授权代表


身份证正面













