[image: image1.png]Ar AWMy PUWRELEER

TCM-Integrated Hospital of Southern Medical University





医疗设备采购文件

202307
南方医科大学中西医结合医院
中国·广州 

 二〇二三年八月

                            公司
目      录

供应商报名须知
用户需求
材料基本目录

合同文本格式
第一部分 供应商报名须知 

贵公司代表：

一、报名方式：现场报名。报名材料纸质版盖章（按第三部分 材料基本目录）交到南方医科大学中西医结合医院设备器材科206办公室。

二、院内评审会时间：待定。

医院地址：广州市海珠区石榴岗路13号大院

联系人：黄老师     

联系电话：020-61650080

三、贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

四、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。
第二部分  用户需求
说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。
采购清单：

	序号
	货物名称
	数量/单位

	1
	骨科手术器械一批
	1台

	2
	医用臭氧治疗仪
	1台

	3
	乳房病灶旋切式活检系统
	1套

	4
	电动起立康复床
	3台

	5
	内镜清洗消毒机
	1台

	6
	腰椎后路可扩张微创通道管系统
	1台

	7
	外科牵开器
	1台

	8
	内热式针灸治疗仪
	1台

	9
	生物刺激反馈仪
	1台

	10
	液体真空浓缩机
	1台

	11
	自动煎药机
	1台

	12
	气动脂质体挤出器
	1台

	13
	超净配药器
	2台


（一）技术参数/配置清单
货物一：骨科手术器械 1批
一、技术参数

1、咬骨钳，刺刀型，≥130゜，向上，尖端≥3MM，长度≥240MM。

2、咬骨钳，刺刀型，≥130゜，向上，尖端≥4MM，长度≥240MM。

3、咬骨钳，不可拆卸，≥90゜，向上，尖端≥3MM，长度≥180MM。

4、咬骨钳，不可拆卸，≥90゜，向上，尖端≥4MM，长度≥180MM。

5、咬骨钳，薄脚板，不可拆卸，≥130゜，向上，尖端≥4MM，长度≥230MM。
6、椎板咬骨钳，带涂层，薄脚板，可拆卸，≥130゜，向上，尖端≥2MM，长度≥200MM。

7、椎板咬骨钳，带涂层，可拆卸，≥15MM开口，≥130゜，向上，尖端≥4MM，长度≥200MM。

8、椎板咬骨钳，带涂层，薄脚板，可拆卸，≥130゜，向上，尖端≥4MM，长度≥230MM。

9、骨凿，头端宽≥7mm，长度≥220mm。

10、骨凿，头端宽≥10mm，长度≥220mm。
二、配置清单

咬骨钳5把、椎板咬骨钳3把、骨凿2把。
三、用户培训

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

四、售后服务

1.保修期限：整机保修不少于贰年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；在广东地区有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话

说明：标记“★”符号为必备参数；标记“▲”符号为重要参数。

货物二：医用臭氧治疗仪 1台

一、技术参数

1.功   率： ≤150ＶＡ。          

2.输入氧气压力：100-150Kpa。

3.氧气流量：0.5-1.5Ｌ/min。        

4.相对湿度：30-80%（无冷凝）。     

5.相对湿度：30-80%（无冷凝）。    

6.输出臭氧浓度：5-80mg/l。

7.臭氧水混合罐容积：750mL 。     

8.臭氧水浓度：0-30mg/L。

9.浓度显示误差：≤5%（最大浓度）。

10.定量输出浓度：约5-80 mg/L 。      

11.定量输出臭氧气体体积：约10-3000mL。 

12.臭氧油混合罐容积：≥150mL。      

13.臭氧油络合浓度：≥70g/L。

14.三类注册证，治疗疼痛类疾病及其他疾病。

■技术特点 

▲1．彩色触摸屏技术，各种操作手指点触即可实现，制取臭氧气体浓度精确到以0.1mg/L单位。

2．通过显示屏中文提示，指导使用者进行操作，设定浓度值、浓度实测值、温度值、报警提示等参数，实时同步显示。

3．具备温度传感器，确保设备在安全合理状况下运作。

4．具有三组常用浓度快捷键，方便使用，按照治疗需要可以提前设置好三种不同的浓度值，并可根据需要连续调节浓度。

▲5．开机、关机时自动消毒、自动冲洗内部管路功能，确保产生臭氧气体、臭氧水的纯度。

6.内置免维护型多余臭氧催灭器，具备多余臭氧外循环回收分解功能，废气排放达到国家质量技术监督局制订的《室内空气中臭氧卫生标准》1小时最高容许度≤0.1mg/m3的安全指标。

7.臭氧发生器，采用钛合金基板和陶瓷平板沿面放电技术，高效长寿命。

▲8.紫外光臭氧浓度传感器，浓度值精确稳定。

9.单片机运行控制系统，质量和稳定性超强。

10.旋档式减压阀，氧气流量控制精确。

11.浓度自动校准：运行中按照一定时间间隔自动进行浓度校准，保证浓度时时准确性。

▲12.臭氧气体制取系统，用注射器只需轻轻一按即可自动充气。

▲13.臭氧水制备系统，由≥4.3寸彩色液晶触摸屏独立控制，制取臭氧水浓度范围约为0-30mg/L；内置进口高精度臭氧水浓度检测传感器，用户可自行设定浓度，设备自动控制完成进水、混合、浓度控制，到达设定浓度后声光提示。

▲14.臭氧水制取方式：

（1）使用注射器，按压自动出水，避免取水过程二次污染。

（2）大量用水时点击排水键可通过排水口输出。

▲15.臭氧油制备系统，制取臭氧油络合浓度≥70mg/ml。

▲16.臭氧气体定量输出，可以设定浓度、设定用量输出一定标准的臭氧气体。
二、配置清单

（1）主机配置：≥5寸彩色液晶触摸屏、单片机控制系统、紫外光臭氧浓度传感器、温度传感器、开关机管路自动冲洗消毒系统、臭氧催灭器、臭氧气体智能按压取气系统、臭氧发生器、浓度自动校准系统、臭氧气体定量输出系统。  

（2）台车配置：≥4.3寸彩色液晶触摸屏、单片机控制系统、臭氧水浓度检测系统（三电极恒压法，独家配备）、臭氧水浓度自动控制系统、自动进水、自动出水系统、自动按压取水系统、臭氧油制备系统。    

其它配置：电源线、保险丝管、无菌胶帽、空气过滤器、气体连接管、旋档式氧气流量减压器。

（功能：气、水、油、定量输出）。
三、用户培训

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

四、售后服务

1.保修期限：整机保修不少于贰年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；在广东地区有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话

说明：标记“★”符号为必备参数；标记“▲”符号为重要参数。

货物三：乳房病灶旋切式活检系统1台

一、技术参数

▲1.设备双手柄接口功能；可同时接入≥2个手柄，实现一台设备可在超声，钼靶，核磁下同时使用。

2.1术中处理要求，术中如有出血，可进行单独的真空抽吸，或通过旋切通道后端直接注入止血剂。

2.2术中补充麻醉剂：通过旋切通道后端直接注入麻醉剂，活检针可自动旋转360度将药液均匀分布于术腔。

▲3.穿刺针可与VAB专用的乳腺标记物（Breast tissue marker）配套使用，标记物可作为活检后随访，或手术前的定位标记。

▲4.中文操作界面选项功能：更容易操作、缩短学习曲线、提高机器使用效率与安全性（减少操作误解）。

▲5.故障排除功能：中文提示，及时处理、降低对手术的影响。

 6.真空、取样要求：

 6.1真空强度和持续不间断负压抽吸：17-29inHg，取样时确保刀槽处保持持续的真空负压抽吸。

 6.2单独真空抽吸功能：术腔内有积液时可进行单独的真空抽吸，保证术野清晰。

▲7.集样盒：具有术中全自动封闭式收集样本的集样盒，且可随时打开集样盒观察样本质量，避免样本污染，避免人工单独取样，节省人力资源成本。

▲8.活检取样针要求：

8.1三凹面设计：穿刺针针尖为三凹面刀尖设计，以保证穿透致密组织。

8.2一体化封闭式真空负压抽吸和样品传输通道，确保同一规格活检取样针的通道内腔更大，并保持持续高负压抽吸传送至集样盒，避免传统的双通道产生的负压方向不同而导致通道堵塞，且全封闭装置可避免肿瘤细胞针道转移。

8.3规格：活检取样针的规格必须具有7G大小，其他具有多规格可选。

8.4驱动手柄配有内置前灯，用来在暗室中照亮穿刺区域。

8.5扇形剪切模式，利用剪切力确保彻底切断纤维组织，无需停止点，避免靠转速或砧板效应切割时发生刀头变钝、切割中断的现象。

8.6 驱动手柄同时满足超声与钼靶定位引导下操作，更符合经济效益。

8.7 穿刺针可与VAB专用的乳腺标记物（Breast tissue marker）配套使用，标记物可作为活检后随访，或手术前的定位标记。

▲9.切割功能模式

9.1 全自动或手动切割功能可选。

9.2全切和半切功能：术中刀槽大小可调1/2，根据病灶大小及位置，用以取全长或一半长度的组织。

9.3程序预设样品切割范围选择：含360度、240度、180度及60度，确保完整切割，不产生误切、漏切。

9.4 正常组织模式和致密组织模式可选：对于钙化或质地坚硬的组织可选择致密组织模式进行切割，保证手术精细、安全。

9.5  精确模式，增加360度切割频率（从6条切割提高为12条切割/圈），提高取样精准性；

9.6  设备操作步骤记录功能，可输入文字记录手术操作细节。  

10.系统控制要求

10.1具有程序预设功能，所有功能都可以进行术前程序预设。

10.2手术控制方式：手柄和脚踏两种控制方式，术中可随时暂停或恢复工作。

10.3 系统可升级。

11.视频/文档教学功能：

11.1 提供取样针与手柄安装、耗材拆除清理、渗液处理、麻醉与标记物置入步骤，与漏气排除动画显示。

11.2可导出导入图像资料。

▲12.触摸式液晶屏：屏幕实时显示旋切刀工作状态及累计切割次数，可通过触摸屏幕改变刀槽开口切割方向并达到取样更精准之效果。便利与直观的设计，提高附加功能的使用率，以及提高手术效率进而更省时间。

▲13.临床适用范围：适用于超声、X线三维立体定位、核磁引导下乳腺微创活检取样。
二、配置清单

智能主机控制模块1套、驱动手柄托架1个、驱动手柄1把、脚踏开关1个、真空桶1个、

真空管盒1个、乳房旋切穿刺针及配件1套。
三、用户培训

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

四、售后服务

1.保修期限：整机保修不少于贰年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；在广东地区有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话

说明：标记“★”符号为必备参数；标记“▲”符号为重要参数。

货物四：电动起立康复床 3台

一、技术参数

1.床面参考尺寸：约1980*800mm，床体参考尺寸：约2160*940mm。

▲2.病床既可供承载及护理患者使用，又可用于下肢功能障碍患者站立辅助训练，需提供符合适用范围的医疗器械注册证。

3.床面可垂直升降，高度调节范围：约400～800mm。

▲4.床体起立角度可调：垂头位最低角度≤-12°，直立角度0～85°可调。

▲5.配有专用足部踏板，供患者站立辅助训练使用，足部踏板静态承重≥3000N，需提供省级或以上级别机构出具的检测报告。

6.足部踏板免工具拆装，方便在非训练情况下收纳。

7.背板角度调整范围：约0～60°。

8.腿板角度调整范围：约0～25°。

▲9.配有可折叠式护栏，高度不低于350mm。

10.配有四角防撞滚轮，保护床体碰撞损坏。

11.床体两侧配有挂钩，方便悬挂尿袋、造瘘袋等。

12.四角配有输液杆安装孔位，方便安装输液杆。

13.床体动态承重≥175kg。

14.防进液等级≥IPX4级。

15.电机数量≥5个。

16.双重供电模式，内部电源可在市电断电的情况下继续工作。

17.配有紧急开关，在紧急情况下按下可以停止设备工作。

18.配有安全保护带，且保护带数量≥3条，方便患者各肢体部位固定。

▲19.站立安全系统：在执行直立训练操作时，如果床体其他部位未处于最低位，则须先等待其他部位下降至最低位后（自动复位），方可执行整体前倾操作；在床体处于整体前倾状态下，为保证患者安全，可防止背部上升/下降和腿部上升/下降的误操作。

▲20.保护带静态承重≥500N，需提供省级或以上级别机构出具的检测报告。

二、配置清单（以下为单台配置）

床体1张、床头板2件、脚踏板1件。

三、用户培训

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

四、售后服务

1.保修期限：整机保修不少于贰年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；在广东地区有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话

说明：标记“★”符号为必备参数；标记“▲”
货物五：内镜清洗消毒机 1台

一、技术参数

1.具备全过程故障报警功能并直观体现在显示屏上：消毒液不足报警；清洗酶不足报警；酒精不足报警；过滤器太脏或水压太低或太高报警；内镜漏气报警；排水受堵报警；消毒槽水位太低报警等。

2.水槽内部岛式设计，节约消毒液，消毒液箱添加消毒液量可调节，针对不同内镜，可自由添加消毒液≥8L，确保不同厂家的内镜均在节液的前提下全浸泡消毒（提供彩页证明）。

3.设备设计有旋转式喷淋装置，可以全方位对内镜外表面进行冲洗，喷淋旋转速度可根据要求调节快慢，喷淋可根据洗消步骤进行酶洗、消毒等步骤，可解决槽盖的清洗消毒（验收现场测试功能）。

4.采用三通道清洗消毒，全程灌流、灌气，清洗消毒无死角，使用高分子材质透明塑料盖，不仅可以清晰的观察清洗消毒情况且杜绝传统钢化玻璃门盖会碎裂的风险，确保使用人员的人身安全。（提供高分子材质透明塑料盖彩页证明）。

5.整机的工作流程、步骤转换及工作时间均在液晶显示屏上显示，方便操作人员观察，设备操作界面为≥7英寸彩色电容触摸屏，设备内置多种操作模式，包括常规洗消、早消毒、晚消毒、阳性病人消毒等（提供实物图片证明）。

6.测漏功能模式，可全程检测，也可以只在清洗前检测，如有泄漏，会提供可视和声讯报警信号，并自动终止程序运行，确保不会因为内镜管道破裂，造成内镜进水损坏。

7.设备内置高精度空气过滤器，使作用于内镜的气体均为洁净气体，≤0.2μm的微粒滤除率≥99.9%。

8.具备自身消毒功能，采用消毒液可对机器内部全管道、腔体进行循环冲洗、浸泡消毒，可定期进行自身消毒或出现阳性病人时的自身消毒处理，消毒液储存箱盖可拆卸，方便清洗。

9.多酶与酒精壶装有可调节液位浮球，可以使用户根据科室使用量的大小，自由添加耗材，减少浪费。

10.开放式消毒液，可使用邻苯二甲醛、过氧乙酸、含氯的消毒剂，消毒时间均可调整，具体时间按照消毒液厂家产品机洗使用说明。

11.消毒液使用次数记录功能，从而能更好的检测消毒液的使用情况，保证消毒效果。

12.设备装有读卡器，可同时刷内镜编号卡和操作人员卡，方便用户的清洗信息记录。

13.具备打印功能，能够长期有效的追溯每条内镜的清洗情况，包括镜子的编号、清洗人员、清洗消毒的时间日期等。

14.设备选用机动门盖，省去人工开盖的繁琐及可能造成的二次污染，自动化程度高，有显示屏触摸开关门，红外感应脚触开门两种方式，方便用户使用（提供红外线开门的彩页证明）。

15.设备配置外接超级过滤器≤0.2μm，并提供第三方的水过滤检测报告。

16.采用排水泵进行强排水，减少排水时间，节省清洗总时间。杜绝因排水不畅造成的消毒液稀释。

17.提供邻苯二甲醛、过氧乙酸、含氯消毒液的省级消毒检测报告。

18.提供电磁兼容报告、二类的注册证。

19.供水要求及压力自来水，水量：≥40L/分；0.2Mpa≤压力≤0.5Mpa额定电能参数AC220V±10%，50HZ10A。

20.设备尺寸：宽度≥760×深度≥600×高度≥900（mm）消毒液储存箱容量≥10L，适酶储存箱容量≥2L，酒精储存箱容量≥2L。

21.清洗槽、干燥台采用高分子材质，柜门选用彩晶玻璃板，清洗槽干燥台之前键入全自动内镜洗消机，使整理美观，符合由污到洁的流程。
二、配置清单

主机1台、清洗连接头1套、连接进水管2根、超滤过滤器（外置）1个、

清洗槽及配套水枪水龙头控制器等、干燥台及配套气枪气泵气体处理器、清洗槽1个。

三、用户培训

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

四、售后服务

1.保修期限：整机保修不少于贰年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；在广东地区有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话

说明：标记“★”符号为必备参数；标记“▲”符号为重要参数。

货物六：腰椎后路可扩张微创通道管系统1台

一、技术参数

序号
名称
  技术参数

1
   台夹
   117

2
   臂夹
   带固定螺钉，牵开

3
  克氏针
   1.2*30

4
  扩张器
   L=200×7×9,扩张式

5
  扩张器
   L=200×11×13,扩张式

6
  扩张器
   L=200×15×18,扩张式

7
  扩张器
   L=200×20×22,扩张式

8
  T型把手
   丁字手柄

9
 扇形挡片
   50×2,带齿

10
 扇形挡片
   60×2,带齿

11
 扇形挡片
   70×2,带齿

12
 挡片拆卸甜
托槽拆除，直头，镶片

13
 万向组合臂
95,中号

14
基础牵开器/转臂
85×33,可调式。齿条式

15
中路牵开器/带旋转
90,小号

16
对侧牵开器/旋转臂
95×35,可调式。齿条式

17
侧装式牵开器挡片手柄
170

18
微创腰推牵开器挡板(左&右)
50×1.8

19
微创腰推牵开器挡板(左&右)
60×1.8

20
微创腰推牵开器挡板(左&右)
70×1.8

二、配置清单

台夹1个、臂夹1个、克氏针1个、扩张器4个、T型把手1个、扇形挡片3个、

挡片拆卸甜1个、万向组合臂1个、基础牵开器/转臂1个、中路牵开器/带旋转1个
对侧牵开器/旋转臂1个、侧装式牵开器挡片手柄1个、微创腰推牵开器挡板(左&右)3个。
三、用户培训

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

四、售后服务

1.保修期限：整机保修不少于贰年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；在广东地区有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话

说明：标记“★”符号为必备参数；标记“▲”符号为重要参数。

货物七：外科牵开器 1台

技术参数

1、适合于所有手术床。带有滑动可升降轨道和自锁系统，自带齿形臂臂关节≥16/16mm内孔。

2、吊臂总长≥260mm。杆部分直径≤12mm。锁头呈开口式。扳手外展90°时为松开位。

3、球锁拉钩总长≥240mm。钩板宽≥45mm，≥长度55mm。直。矩形。另一端接球头，直径≤25mm。吸引器管道开口于距顶端≤12mm。可兼顾耳后入路。

4、球锁拉钩总长≥200mm。钩板宽≥40mm，≥长度55mm。直。矩形。另一端接球头，直径≤25mm。吸引器管道开口于距顶端≤12mm。可兼顾耳后入路。

5、延长臂适用于腔镜、开放、Miccolli、锁骨下。

6、直角吸引器拉钩，柄空腔，钩板宽≥19mm，长度≥100mm。Miccolli、锁骨下、颌下入路手术使用。

7、直角吸引器拉钩，柄空腔，钩板宽≥19mm，长度≥80mm。Miccolli、锁骨下、颌下入路手术使用。
配置清单

床轨夹
1个、吊臂
1个、延长臂1个、臂钩关节（压柄式）2个、

球锁拉钩（直矩大）1个、球锁拉钩（直矩中）
1个、吸引器拉钩（长≥100mm)1个、

吸引器拉钩(长≥80mm)1个、消毒蓝1个、硅胶垫1个。
三、用户培训

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

四、售后服务

1.保修期限：整机保修不少于贰年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；在广东地区有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话

说明：标记“★”符号为必备参数；标记“▲”符号为重要参数。

货物八：内热式针灸治疗仪1台 

一、技术参数

1 ▲内热针、内热小针刀、内热刃针具有刻度。标准刻度，精准治疗

说明：精确掌握进针深度，保证治疗的安全性。

2、▲内热针有单独的注册证(需提供注册证) 。

3.1设备适用于医疗单位对患者进行颈肩腰腿痛的针灸治疗（查验设备注册证）。

3.2明确产品组成：由主机、多路输出接口和相对应的内热针、内热针电极和连接导线组成 (提供注册证) 。

3.3采用PVC材料线路，连接导线双头安全护套方式，整体导线无金属裸露，安全可靠。

3.5可提供消毒循环使用内热式针灸针。

3.6数字化的显示，进口芯片控制，整机核心模块采用有国家3C认证资格的生产供应商产品以确保使用的安全及工作的稳定性能。

5、▲针体全段恒温发热。说明：针体整体恒温可避免柄热针冷，防止表层热灼伤，可实现浅层及深层病灶炎症兼顾治疗。。

6、整机工作无噪音设计，自然散热，主机使用寿命≥10年。

7、便携主机，移动方便。

8、采用单通道控制内热针，有效快捷，使用维护简单。

9、▲具有束线管。

10、特有的按键设置模式，操作便捷明了，带冬季温度补偿功能。

11、开机、设置输入、工作结束具备有声提示，工作状态采用灯光指示。

12、一键启动操作有效控制内热针的治疗温度，自动检测并数字显示当前治疗温度。

13、▲温控精度高，临床使用针体温度精度不大于±2℃。（提供第三方检测报告）。

14、可根据治疗情况，任意设置治疗时间及治疗温度。

15、输入功率： 整机≤100VA；单通道≤1.5W，输入电压： AC220V  50HZ & AC110V  60HZ。

16、工作时间设定范围：00.00～99.00min，加热温度设置范围：约38～60℃±2℃。

17、产品安全性要求符合GB9706.1-2007要求，电击的保护形式和程度：I类BF型。

18、电磁兼容要求：产品按GB4824分类属1组A类，符合YY0505-2012的要求。
配置清单

主机1台、电源线1根。

三、用户培训

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

四、售后服务

1.保修期限：整机保修不少于贰年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；在广东地区有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话

说明：标记“★”符号为必备参数；标记“▲”符号为重要参数。

货物九：生物刺激反馈仪 1台

一、技术参数

（1）硬件参数

1. 独立≥4通道设备。

2. AD采样率：≥8192 Hz。

3. AD采样位数：≥16。

4. 刺激强度：约0-100mA。

5. 刺激频率：约0.5-999Hz。

6. 脉冲宽度：约10μs～1000μs。

7. 上升下降时间：约0-10s。

8. 内置放大器带宽：约20Hz～500Hz(-3dB)。 

9. 内置放大器测量范围：约1-999μV（r.m.s）。

10. 内置放大器最高分辨率：≤2μV(r.m.s)。 

11. 内置放大器输入噪声：≤1μV（r.m.s）。

12. 刺激波形：双相平衡波。

13. 彩色液晶触摸屏。

14. 物理调节：外置电流调节旋钮。
（2）软件参数

1. 内置嵌入式软件：具有功能康复、基础康复和评估反馈三大工作模块，且可根据患者需求编辑个性化治疗方案。

2. 内置多种治疗方案，包括：垂腕、垂足、吞咽、肩关节半脱位、促醒、镇痛等方案，可自定义治疗方案并可储存。

3. 具有神经肌肉电刺激功能（Neuromuscular Electrical Stimulation, NMES）。

4. 具有肌电触发电刺激功能（EMG Trigger Stim,ETS）；强化正反馈，根据肌电信号实时改变电刺激强度，肌电值越大，电流强度也越大；强调患者的主观运动，并提供积极、正向的反馈，帮助患者最大限度的恢复运动功能。

5. 具有对侧控制性功能电刺激功能（CCFES）：CCFES以健侧肌电信号控制患侧进行对称性运动，提供双侧的皮质驱动，重塑中枢；促进患者主动再学习，恢复其对患侧的控制能力，激发患者康复的信心。

6.神经肌肉电刺激方案可实现多人，多通道，多方案，随时开始。

7.具有时序模式和独立刺激模式可选，提供全面的康复治疗方案。

8.可编辑个性化治疗方案，自定义临床方案刺激时间、间歇时间、波升时间、波降时间、刺激频率、脉宽可调，且推荐临床常用的治疗参数；提供常规刺激、载波调制和变频电刺激三种刺激形式选择，方案通道可自定义。

9.具备表面肌电评估功能，实时评估患者肌力情况，可出具评估报告，评估报告可存储及导出。

10. 具备多媒体生物反馈训练功能，5大类动画反馈：可进行肌力放松、增强、耐力、协调、精准训练。

二、配置清单

生物刺激反馈仪主机（含支架 ） 1台、 电极线4根、理疗电极片40片、


一次性使用心电电极片 50 片、推车（含适配器）1台、多媒体生物刺激反馈嵌入式软件1套

三、用户培训

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

四、售后服务

1.保修期限：整机保修不少于贰年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；在广东地区有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话

说明：标记“★”符号为必备参数；标记“▲”符号为重要参数。

货物十：液体真空浓缩机 1台

一、技术参数

1、
▲浓缩速度≥6000ml/小时；

2、
▲须具备低温浓缩功能，适用于特殊药材（含有热敏易挥发成分）的浓缩；

3、
使用水冷式冷却方式，进水温度自动控制；

4、
▲须具备自身过热保护防干烧功能、自我诊断功能；

5、
▲具备自动消泡功能，产生泡沫自动破碎，无药液随气泡被抽走的情况，降低药效损失，更有利于含糖分、蛋白质、淀粉等成分的药液浓缩；

6、
采用全自动控制，操作简单；

7、
质量安全可靠，符合行业发展趋势；

8、
生产厂家通过ISO9001认证、ISO13485认证和CE认证。
二、配置清单

浓缩机主机 1台、进水管（≥1.5米）1根、毛刷 1把、

密闭机金属软管（≥1.5米）1根、水箱排水管1/2硅胶管（≥1.5米）1根。
三、用户培训

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

四、售后服务

1.保修期限：整机保修不少于贰年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；在广东地区有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话

说明：标记“★”符号为必备参数；标记“▲”符号为重要参数。

货物十一：自动煎药机1台

一、技术参数

1、▲产品须符合《煎药机行业标准》的煎药效果，有效成份煎出率≥50%，以国家认可的相关检测机构出具的检验报告为准。

2、▲要求可预设≥12种煎药方案，并具备联网通讯功能；可支持通讯协议自动设置及实现煎药单据传输等通讯协议。

3、▲须符合中药煎药室管理规范的相关要求。具有常压煎药功能，自动完成一煎两煎的全过程。须可实现二煎煎药，二煎时自动加水，自动清洗。

4、采用安全、方便、快捷的一键式滑盖锁紧装置。

5、▲须具备先煎后下提示功能，可实现常压煎药、密闭煎药、循环煎药。

6、采用安全、卫生、自下往上、双滑道定位的电动机械挤压系统，实现药渣充分分离。

7、▲采用拉伸锅体设计，具有很高的机械强度和刚度，安全性能有保障。

8、不锈钢锅体，内置不锈钢二煎储药罐。

9、▲须具备防温度过高和防干烧功能，数控煎药计时、定时功能，控制精度高。

10、自动加热调节，文火、武火自动转换。

11、▲具备安全卸压阀，双安全阀超压报警，自动卸压自动闭合。

12、具备蒸汽循环回收功能，煎药蒸汽经风冷冷凝器回收，保障有效成份无损失，无味煎药，改善环境。

13、须具备自动升温灭菌功能，延长药液的保质期。

14、▲要求配备单体包装机。
配置清单

主机（不锈钢）1台、中药包装机（不锈钢）1台 、金属软管（金属丝）1根、

冷凝管（硅胶）1根、排水管（Pvc网纹）1根、卡箍（碳钢)1个、进水管(塑料)1根、

挤压盘(不锈钢)1个、多孔筒(不锈钢) 1个、药钩(不锈钢) 1个、药袋(布）2个、

通针（不锈钢）1个、快装接头（不锈钢）1个、挤压罩（不锈钢）1个。
三、用户培训

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

四、售后服务

1.保修期限：整机保修不少于贰年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；在广东地区有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话

说明：标记“★”符号为必备参数；标记“▲”符号为重要参数。

货物十二：气动脂质体挤出器 1台

一、技术参数

▲1 材质:接触物料使用 316L不锈钢,卫生级，符合FDA及GMP要求。

2 气动接头:气动快速接头。

▲3样品处理量: 1-10mL。

4设计压力: ≥3000psi（200Bar）。

5使用动力: 压缩气体。

6温度控制: 0-100℃，带夹套可外接冷却液控制挤出温度。

7最大浓度：约200mg/ml适合粘稠样品。

8粒径控制：配合直径≤25mm挤出膜使样品达到理想粒径分布。

9实验操作：使用简单，无需特殊工具就可使用实现样品挤出。

10物料残余：几乎无残留适用于昂贵原料。

11用后处理：装卸方便，便于清洗及灭菌。
二、配置清单

支架底座1个、挤出器下盖1个、出料口鲁尔接头1个、温控型挤出腔1个、

大型 O型密封圈一个、中型O型圈2个、小型O型圈2个、支撑板1个、挤出器上盖1个、

蝶形螺母及平垫片各4个、拉杆4根、高压氮气连接管1套、减压阀1只、小孔滤片1个，

出口接口软管1根、备用O型圈1套、挤出膜1盒。

三、用户培训

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

四、售后服务

1.保修期限：整机保修不少于贰年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；在广东地区有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话

说明：标记“★”符号为必备参数；标记“▲”符号为重要参数。

货物十三：超净配药器2台

一、技术参数

1.由主机、手柄、风机、预过滤器、高效过滤器、溶药器、电器控制器组成。

2.电源 AC220V 50Hz。

3.整机功率 ≤70W。

4.净重≤ 11kg。

5.手柄及连接线与主机可正常安装和拆卸、便于更换。

6.仪器启动后，高效过滤器出风口洁净度可快速达到局部百级标准。

7.一次性使用机用溶药注射器采用无芯杆的设计。

8.溶药器与手柄接合配药时，创建的是密闭环境，避免漏气漏液。

9.设备压力稳定均匀，不会出现炸管、飞针等不安全事件。

10.溶药注射器出厂时配药器与配药针为连接状态，使用时无需手动安装，螺旋设计不易脱落；双刻度线设计，便于配药时操作者观察药液容量。

11.低噪，工作噪音≤60DB。
二、配置清单（以下为单台配置）
主机1台、手柄1个、手柄连接线1条、电源线1条、溶药器1支（一次性使用）。

三、用户培训

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

四、售后服务

1.保修期限：整机保修不少于贰年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；在广东地区有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话

说明：标记“★”符号为必备参数；标记“▲”符号为重要参数。

第三部分 材料基本目录

	序号
	名  称
	页 码

	1
	封面（模版详见附件1）
	第  页

	2
	经销公司营业执照复印件
	第  页

	3
	经销公司《医疗器械经营企业许可证》或备案证复印件
	第  页

	4
	生产厂家(企业法人营业执照》复印件
	第  页

	5
	生产厂家《医疗器械生产企业许可证》或备案证复印件
	第  页

	6
	医疗器械注册证（含注册登记表）1份，若为强制认证产品，应提供CCC认证1份
	第  页

	7
	经营单位获得的产品销售授权委托书
	第  页

	8
	经销公司法定代表人资格证明书
	第  页

	9
	经销公司法定代表人授权委托书
	第  页

	10
	近三年内商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为的书面声明
	第  页

	11
	生产厂家/上级代理商证件复印件
	第  页

	12
	产品技术参数及配置清单
如报价产品属于医疗器械，则必须提供有效的医疗器械证明复印件。（如国家另有规定，则适用其规定）
	第  页

	13
	用户需求偏离表（模版详见附件2）
	第  页

	14
	产品售后服务承诺函
	第  页

	15
	同型号设备用户名单
	第  页

	16
	三份或以上广州市三甲医院合同/发票/中标通知书/进关单
	第  页

	17
	廉政协议书（模版详见附件3）
	第  页

	18
	如有配套的专机专用耗材/试剂则提供（模版详见附件4，单独装订成册。）
	第  页

	19
	计量器具型式批准证书（计量器具必须出具）
	第  页

	20
	产品彩页以及产品报价单
	第  页

	 备注
	所有资料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内。报名公司必须对所提供资料的真实性负责，如发现虚假资料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。




附件1：

南方医科大学中西医结合医院

报名文件

项目编号：

项目名称：

生产厂家/品牌/型号/产地：

供应商名称：

授权代表姓名：

联系电话：

日    期：

附件2：用户需求偏离表
	序号
	医院用户

需求
	实际参数

(报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求)
	是否偏离

（无偏离/

正偏离/

负偏离）
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


附件3：

医疗卫生机构医药产品购销廉洁承诺书

甲方：南方医科大学中西医结合医院

乙方：

    为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药产品购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

    一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

    二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

    三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

    四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

    五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

    六、乙方指定      作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

    七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

    八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：                 法定代表人（负责人）：

经办部门负责人：                       经办人签名：

联系地址：广州市石榴岗路13号大院      联系地址：

联系电话：020-61650000                联系电话：

         年   月   日                          年   月  日
附件4：【注：仅限有专机专用耗材的设备填报（单独装订成册）】

南方医科大学中西医结合医院

 专机专用耗材/试剂报名资料

_____________(项目名称）

公司名称：                       

联系人：                         
联系电话/邮箱：                  
日期：                           

第一部分 报名资料目录（专机专用耗材/试剂）
	序号
	资料名称
	页码

	1
	投标产品明细表（模板详见附件3.1）
	第(  )页

	2
	经销公司《医疗器械经营企业许可证》或备案证复印件
	第(  )页

	3
	生产厂家（企业法人营业执照》复印件
	第(  )页

	4
	生产厂家《医疗器械生产企业许可证》或备案证复印件
	第(  )页

	5
	产品《医疗器械产品注册证》或备案凭证复印件
	第(  )页

	6
	产品销售授权委托书
	第(  )页

	7
	经销公司法定代表人资格证明书（模板详见3.2）
	第(  )页

	8
	经销公司法定代表人授权委托书（模板详见3.3）
	第(  )页

	9
	产品用户名单及价格（模板详见3.4）
	第(  )页

	10
	产品用户发票复印件
	第(  )页

	11
	产品彩页
	第(  )页

	12
	产品说明书或合格证
	第(  )页

	13
	医用耗材（试剂）采购合同重要条款（详见3.5）

	/

	备注：所有资料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内。报名公司必须对所提供资料的真实性负责，如发现虚假资料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。




 3.1资料格式（专机专用耗材/试剂）
（备注：公司填写表时，拟招标产品名及序号不可改动）
	南方医科大学中西医结合医院医用耗材投标产品明细表
	

	序号
	拟招标耗材
	投标耗材

注册证名称
	生产企业
	规格
	型号
	单位
	注册证编号
	广州市集采

平台价格
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	


3.2

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：                                

公司名称（盖章）：                                              

日期：                                                        


3.3

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学中西医结合医院 医用耗材（试剂）采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：                                

被授权人签字（盖章）：                                        
公司名称（盖章）：                                            

日期：                                                         

3.4 

产品用户名单及价格

	序号
	拟采购耗材目录
	公司产品注册证名称
	生产厂家
	广州市集采平台产品ID
	集采平台价格
	参考医院名称
/价格
	参考医院名称
/价格
	参考医院名称
/价格
	参考医院名称
/价格
	参考医院名称
/价格

	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	8
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


3.5

医用耗材（试剂）采购合同重要条款
 一、供货期限

乙方应自甲方发出采购需求起一个工作日内交货，最长不超过两个工作日；急救品种乙方应在甲方指定的时间内送达。

 二、供货价格
1、供货价格：按双方认可的最终价格执行，该价格包含产品成品价格、运输、包装、伴随服务、税费及其他一切可能产生的附加费用；合同履行期间，如遇政策性调价，按协议价与政府调节价格孰低原则执行，包括甲方尚未使用的产品。

2、合同约定期间，乙方不得变更合同内容，如有变更，甲方有权终止中标合同并从货物款项中扣回损失金额。
第四部分　合同文本格式

仪器设备采购合同

甲  方：南方医科大学中西医结合医院

乙  方： 

根据《中华人民共和国民法典》及南方医科大学中西医结合医院NFZXY    号采购项目，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方采购下列设备及其服务，为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

1.合同设备

乙方负责向甲方供应下表中所列设备:

	品名
	规格/型号
	产地厂家
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	总计金额：万仟佰元整（人民币）

	注：技术参数见附件一：用户需求书。详细配置见附件二:配置清单


2.合同总价

总价为：人民币    万仟佰元整（大写） ，即RMB￥总金额包括了设计、设备制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期的备品备件以及所有的进口环节税费。本合同执行期间合同总金额不变。

3.合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的报价文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

4.技术参数

乙方所提供设备，必须符合国家有关法规、标准和规范，环境保护要求以及该产品的出厂标准，符合甲方的技术要求，并提供设备的厂试测验报告和合格证。

5.合同设备包装、交货、安装及验收

5.1合同设备的包装

设备的包装均应有良好的防潮、防湿、防雨、防腐和防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2 合同设备的交付使用

5.2.1 乙方交货时间：合同签订后 10 个工作日,发货前须与甲方确认,以便提前做好各项准备。

5.2.2 乙方应按广州市内甲方指定地点交付设备。

5. 3 合同设备的安装

乙方应及时与甲方协商安排设备安装调试。

乙方负责设备运输、搬运和拆卸以及所需要的搬运和安装工具。安装时须对场地内的其他设备、设施采取良好的保护措施。及时清理拆箱和安装产生的物料。

5.4设备的验收

5.4.1合同设备应具备合格证、进口检验证明或其它合法进货渠道证明，否则不予验收。设备到甲方指定地点后应在甲乙双方共同参加下进行验收。

5.4.2验收按国家有关的规定、规范和通常惯例进行。属于强制检定的设备必须提供检定合格证书或由甲方邀请有资质部门检定，费用由乙方负责。国家规定由第三方验收的，由双方协商邀请有资质部门验收，费用由乙方负责。需要与医院信息系统联网的，乙方必须无偿开放接口，并协助联网。设备安装调试后验收时如发现有不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

5.4.3乙方应将设备的用户手册、保修手册、操作流程、维护流程等有关资料各二套（并提供电子版）等无偿提供给甲方。设备内配置的软件系统不应设置密码或需将密码告知甲方。

5.4.4设备调试并交付使用之日起，试用合格后由甲方安排验收，验收合格后按本合同第七条付款。
6.质量保证及售后服务（与用户需求书要求相矛盾的，以此合同所列相应条款为准）。
6.1乙方保证合同设备是在   年   月后生产的全新、未曾使用过的，且进货渠道合法，并符合国家有关标准的设备。其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求，进口产品需提供合同内设备的报关单和商检证明文件。如设备质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，乙方应在接到甲方通知后15天内负责更换符合标准的同型号设备，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长设备保修期。

6.2合同内设备保质保用期为本项目有关部门验收合格之日起    年（整机原厂保修）。每年至少定期免费检修维护二次。每半年至少一次培训，培训记录包括培训项目、培训目的、实施形式、培训对象、课件目录、授课人、签到表等。

保质保用期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后24小时内派员到现场维修(用户需求书另有规定除外)。如合同设备在1个月内同一部件出现两次同一故障，乙方应负责免费更换整机或功能模块。

保修期内每年按国家标准或产品维护要求进行定期保养，做好保养记录。III类设备每年四次保养，其他类别设备每年至少二次保养。最后一次保养一般安排在保修期结束前一个月进行。

保修期内如合同设备需要维修致使甲方超过15天不能正常使用的，乙方应提供相同设备供甲方使用。设备开机率达不到95%的，每降低1%，保修期延长5天。

下列情况乙方不负责免费保修：

（1）不按照乙方提供的正确使用方法而引致设备故障损坏；

（2）擅自改装设备而引致设备故障损坏；

（3）各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏。

6.3 因设备的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定，也可以双方共同委托其他有关部门鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.4乙方负责对设备使用相关人员的培训和考核

乙方负责对甲方使用人员进行培训，保证操作者熟悉操作仪器的全部功能，考核合格后发给培训证书。

乙方负责对甲方工程技术人员进行培训，主要内容为设备的基本原理和结构、主要部件的构造及修理，定期维护和预防性维修方法，电路重要参数设置和参考值，性能参数检测方法，常见故障的排除，紧急情况的处理等。无偿提供培训资料，包括全套元件级线路图、维修软件和密码等。

培训地点在设备安装现场，复杂设备安排在厂家培训基地或按甲方要求安排。乙方对甲方使用人员进行考核，发给合格证书。

6.5 质保期后的服务要求质保期满后，提供终身维护服务，只按厂价收取所换的材料费，不收取任何维护费用。乙方须无条件回答甲方咨询，如实提供配价报价。乙方在质保期和维护期内负责甲方的产品升级的服务工作，并提供相关的信息技术和跟进工作。应用软件终生免费升级。                              
7.付款办法

7.1 本合同的每批款项以人民币支票或汇款方式支付，支付的时间和金额如下：

7.1.1合同签订后10个工作日内，凭

1)乙方提供无条件、不可撤销、由在中国注册的银行开具的100%货款的保函或设备调试使用意见（甲方验收报告）；如开具保函，保函生效日为开具之日生效，失效条件为受益人收到货物并验收合格后失效。如能未完成验收的，应在失效期前1个月内办理续期。

2）乙方提供的合同货款10%履约保证金;

3）乙方开具的货物款总额的100%的正式发票；

4）厂家出具的保修售后服务承诺书。

由甲方在30个工作日内向乙方支付设备的全部货款，即:人民币     万元整。（即RMB￥       ）
7.1.2如开具保函，合同设备全部到工地或指定地点交付并验收合格完成后，凭

1）甲方收货证明（或乙方送货单甲方签字）；

2）调试使用意见（甲方验收报告）；

向甲方申请退回100%货款的保函。如

7.1.3自设备验收合格之日起算，设备正常运行？？年后，合同内设备正常使用无发现任何质量问题。经甲乙双方确认后，甲方15个工作日内向乙方无息退还保证金，即合同款的10%，即人民币       万元整（RMB￥     ），乙方逾期交纳履约保证金的，甲方按照逾期天数3倍的时间无息延长退还履约保证金的时间。
8.索赔

8.1 如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

8.2 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

8.3如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。
9.违约与处罚

9.1本合同生效后，如任何一方违约，守约方为维护权益，违约方除了承担违约金之外。还要承担守约方向违约方追究违约责任所支付的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公告费、鉴定费、差旅费等。

9.2甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的0.5‰的违约金。

9.3 乙方未能按时交货，每拖延1天，须向甲方支付合同金额的3‰的违约金。

9.4 乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。

9.5 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。

9.6 乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的7.5%的违约金。

 10.合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的另一方可立即终止本合同。

11.法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由甲方所在地仲裁机构仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼（仲裁或诉讼任选一种）。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

12.其他

12.1 本合同正本五份，具有同等法律效力，甲方持三份，乙方持二份。合同自甲方签字盖章之日起即时生效。

12.2 本合同末尽事宜，由双方协商处理。

甲方：南方医科大学中西医结合医院     乙方： 

法人代表：


                   法人代表：

经办部门负责人 ：                    签约代表：

地址：广州市石榴岗路13号大院       地址：   

电话：020-61650000                 电话： 

传真: 020-61650014                  传真：
签约日期：     年     月     日   
 签约日期：       年     月    日

开户行：（略）                       开户行：

账  号: （略）                        账  号:




此处粘贴法定代表人


身份证正面








此处粘贴法定代表人


身份证反面














此处粘贴授权代表


身份证反面














此处粘贴授权代表


身份证正面













