
[image: image1.png]Ar AWMy PUWRELEER

TCM-Integrated Hospital of Southern Medical University





医疗设备采购文件

202310
南方医科大学中西医结合医院
中国·广州 

 二〇二三年八月

                            公司
目      录

供应商报名须知
用户需求
材料基本目录

合同文本格式
第一部分 供应商报名须知 

贵公司代表：

一、报名方式：现场报名。报名材料纸质版盖章（按第三部分 材料基本目录）交到南方医科大学中西医结合医院设备器材科206办公室。

二、院内评审会时间：待定。

医院地址：广州市海珠区石榴岗路13号大院

联系人：黄老师     

联系电话：020-61650080

三、贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

四、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。
第二部分  用户需求
说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。
采购清单：

	序号
	货物名称
	数量/单位

	1
	基础胸腔小切口手术器械
	1套

	2
	胸腹腔镜手术器械
	1套

	3
	ACT全自动血凝分析仪
	1台

	4
	智能液氮罐
	1套

	5
	2-8℃医用冷藏箱
	4台

	6
	负30度低温冰箱
	1台

	7
	​加温毯
	2台

	8
	麻醉车
	8台

	9
	层流床
	1台

	10
	免疫血液学用离心机
	1台

	11
	封管热合机
	1台

	12
	生物显微镜
	1台

	13
	内毒素真菌D葡聚糖检测仪
	1台

	14
	动态血球压积检测仪（血沉仪）
	1台

	15
	全自动血培养系统
	1台


货物一：基础胸腔小切口手术器械

一、具体功能需求（技术参数）

1、小切口持针钳---≥30.0cm 双关节 滑杆式 直型 弯头 闭合头宽≤4mm 杆径≤6mm 锁牙\指圈型 头镶钻石粉。

2、吸引管---≥42.0cm 柄式，弯型，头开长槽，磨砂头，杆径5mm WL≥300mm。 

3、小切口海绵钳---≥36.0cm 双关节，滑杆式，卵圆形，弯有齿，头宽≤8mm，杆径≤8mm，锁牙\指圈型。 

4、小切口海绵钳---≥36.0cm 双关节，滑杆式，卵圆形，弯无齿，头宽≤8mm，杆径≤8mm，锁牙\指圈型。 

5、小切口海绵钳---≥35.0cm 双关节，滑杆式，蛇头形，弯有齿，头宽≤8mm，杆径≤6mm，锁牙\指圈型（无损伤齿）。 

6、小切口止血钳---≥36.0cm 双关节，滑杆式，圆弯无钩，DeBakey齿，弯高≤15mm，杆径≤8mm，无锁牙\指圈型。 

7、小切口止血钳---≥36.0cm 双关节，滑杆式，圆弯无钩，DeBakey齿，弯高≤25mm，杆径≤8mm，无锁牙\指圈型。 

8、小切口组织钳---≥36.0cm，双关节，滑杆式，直头，DeBakey齿，头宽≤8mm，杆径≤8mm，锁牙\指圈型（头小一半）。 

9、小切口医用剪---≥33.0cm，双关节，滑杆式，弯型，头宽≤2.5mm，刃长≥25mm，杆径≤6mm，指圈型。 

10、小切口牵开器---行程≥90mm，CARDIO-MIC，≤30x40mm 板式，附拉钩固定装置及拉钩。 

11、小切口止血钳---≥35.0cm，双关节，滑杆式，游离，双圆弯无钩，DeBakey齿，杆径≤6mm 锁牙\指圈型。 

12、腔静脉吻合钳---≥15.0cm，SATINSKY，网纹，双角弯，弯无钩。 

13、肋骨剪---≥19.0cm，COLLIN，普通。 

14、胸骨刀---≥24.5cm，Lebsche,扁圆柄。 

15、三叶钳---≥27.0cm，弯无钩 

16、骨膜剥离器---≥17.0cm，DOYEN,肋骨，右剥，弯圆刃。 

17、钢丝钳---≥18.0cm，结扎型，双关节，直，头宽≤7mm，TC钨碳钢。 

18、钢丝剪---≥22.0cm，顶切，双关节，圆头，硬丝≤2.2mm，软丝≤3.0mm，TC钨碳钢。 

19、施夹钳---≥23.0cm，直型。 

20、无损伤镊---≥24.0cm，ULTRA-LIGHT，直头有齿，空心手柄，头宽≤1.5mm。 

21、精细组织剪---≥23.0cm，METZENBAUM，弯头，S型弯，超锋利，TC钨碳钢。 

22、胸骨牵开器---Finochietto,板式，叶深≤45mm， 叶宽≤65mm ，行程≥ 200mm。 

23、无损伤止血钳---≥20.0cm，MARTIN-WYLIE,折弯圆弯，弯头凹凸齿，内弯柄。 

24、无损伤止血钳---≥25.5cm，DE BAKEY BANHSON，弯头凹凸齿。

25、小切口海绵钳---≥34.0cm,双关节，滑杆式，C形头部，弯无齿，头宽12mm，锁牙\指圈型

26、小切口组织钳（纱布钳）---≥34.0cm,双关节，滑杆式，直形，一叶开槽，杆径≤6mm,指圈型

二、配置清单

序号  名称
  单位  数量

1、小切口持针钳 把 3 

2、吸引管 根 2 

3、小切口海绵钳 把 2 

4、小切口海绵钳 把 2 

5、小切口海绵钳 把 4 

6、小切口止血钳 把 2 

7、小切口止血钳 把 2 

8、小切口组织钳 把  2 

9、小切口医用剪 把 2 

10、小切口牵开器 套 1 

11、小切口止血钳 把 2 

12、腔静脉吻合钳 把 2 

13、肋骨剪  把   1 

14、胸骨刀  把 1 

15、三叶钳   把 1 

16、骨膜剥离器    把 1 

17、钢丝钳    把 1 

18、钢丝剪    把 1 

19、施夹钳    把 1 

20、无损伤镊    把 2 

21、精细组织剪    把 1 

22、胸骨牵开器    把 1 

23、无损伤止血钳    把 1 

24、无损伤止血钳    把 1

25、小切口海绵钳    把 1

26、小切口组织钳（纱布钳） 把 1

三、用户培训

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

四、售后服务

1.保修期限：整机保修不少于贰年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；在广东地区有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话

说明：标记“★”符号为必备参数；标记“▲”符号为重要参数。

货物二：胸腹腔镜手术器械

一、具体功能需求（技术参数）

腹腔镜手术器械--抓钳---≥Ф10x330mm 哈巴狗抓钳（配置⻮直头⼦、细⻮中空头⼦、有⻮弯头⼦各2个） 

腹腔镜手术器械-扇形钳---≥Ф5×330mm 

腹腔镜手术器械-气腹针---≥Ф2.2×130mm 

腹腔镜手术器械-穿刺器---≥Ф3×80mm 

腹腔镜手术器械-持针钳---≥Ф5×330mm(复位，O型) 

腹腔镜手术器械-持针钳---≥Ф5×330mm（弯头，O型） 

打结器---≥Ф5×330mm（ ⾦属) 

腹腔镜手术器械--抓钳---≥Ф5×330mm(粗⻮⽆损伤) 

腹腔镜手术器械--抓钳---≥Ф5×330mm(系膜中空) 

腹腔镜手术器械--抓钳---≥Ф5×330mm(O型) 

腹腔镜手术器械--抓钳---≥Ф5×330mm(胃) 

腹腔镜手术器械--抓钳---≥Ф5×330mm（细⻮⼆孔单动） 

腹腔镜手术器械--抓钳---≥Ф5×330mm（双孔肠钳） 

高频内窥镜手术器械-单极剪刀---≥Ф5×330mm，（弯 单动） 

高频内窥镜手术器械-单极分离钳---≥Ф5×330mm（弯 17mm） 

高频内窥镜手术器械-单极分离钳---≥Ф5×330mm（90°） 

高频内窥镜手术器械-单极分离钳---≥Ф5×330mm（45°） 

高频内窥镜手术器械-单极分离钳---≥Ф5×330mm（弯 精细） 

高频内窥镜手术器械-电棒--- ≥Ф5×330mm（带推式吸引器） 

高频内窥镜手术器械-电棒---≥Ф5×330mm（带按式吸引器） 

打结器---≥Ф5×330mm（月牙 塑柄) 

二、配置清单
腹腔镜手术器械--抓钳 1套  

腹腔镜手术器械-扇形钳 1把  

腹腔镜手术器械-气腹针 1支  

腹腔镜手术器械-穿刺器 2支  

腹腔镜手术器械-持针钳 (复位，O型)1把  

腹腔镜手术器械-持针钳（弯头，O型） 1把  

打结器（金属) 1把  

腹腔镜手术器械--抓钳(粗齿无损伤)  1把  

腹腔镜手术器械--抓钳(系膜中空)  1把  

腹腔镜手术器械--抓钳(O型)  1 把 

腹腔镜手术器械--抓钳(胃)  1把  

腹腔镜手术器械--抓钳（细齿二孔单动）  1把  

腹腔镜手术器械--抓钳（双孔肠钳） 1把  

高频内窥镜手术器械-单极剪刀 1把  

高频内窥镜手术器械-单极分离钳（弯 17mm） 1把  

高频内窥镜手术器械-单极分离钳（90°）  1把 

高频内窥镜手术器械-单极分离钳（45°） 1 把 

高频内窥镜手术器械-单极分离钳（弯 精细） 1把  

高频内窥镜手术器械-电棒（带推式吸引器） 1把  

高频内窥镜手术器械-电棒（带按式吸引器） 1把  

打结器（月牙 塑柄)  把 1 
三、用户培训

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

四、售后服务

1.保修期限：整机保修不少于贰年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；在广东地区有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话

说明：标记“★”符号为必备参数；标记“▲”符号为重要参数。

货物三：ACT全自动血凝分析仪

一、具体功能需求（技术参数）

1、准确度：≤5%。 

2、重复性：CV≤5% 

3、稳定性：分析仪的稳定性应在±5%范围内 

4、线性：纤维蛋白原FIB在测试范围内（1.5～6.5g/L），线性相关系数r≥0.98 

5、单个标本检测速度：≤1-12min 

6、检测项目：支持PT、APTT、TT、FIB、ACT凝血五项检测 

7、设备平均无故障工作时间：≥1000h 

8、数据接口：RS232、4G、WIFI、蓝牙等 

9、存储功能：不小于3000个结果数据 

10、温育功能：37.0℃±1℃ 

11、使用温度范围：10℃～30℃ 

12、打印功能：外置蓝牙热敏打印机 

13、进样方式：手工进样 

14、显示屏：≥5英寸彩色触摸液晶显示屏、分辨率：≥720*1280 

15、重量：净重≤0.23kg 

16、电池信息：锂电池：DC 3.6V、≥3350mAh 

二、配置清单

序号 货物名称 数量 备注 

1 主机 1台

2 质控卡 1套 

3 串口线 1根 音频转USB 

4 外置蓝牙热敏打印机  1台

三、用户培训

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

四、售后服务

1.保修期限：整机保修不少于贰年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；在广东地区有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话

说明：标记“★”符号为必备参数；标记“▲”符号为重要参数。

货物四：智能液氮罐

一、具体功能需求（技术参数）

1、气液两用自控模式，可实现自动补液方式，解决频繁人工补液困境；

2、▲液相最大可贮存样品（2ml冻存管）≥6000个

3、▲气相最大可贮存样品（2ml冻存管）≥4800个

4、每个方提筒最大冻存盒数：≥10个

5、▲每盒最大冻存管数（100格/盒）≥100

6、▲提筒数量：≥6个

7、几何容积：L≥175

8、口径：≥216±2mm

9、外径：≥681±5mm

10、高度：≥1110±10mm

11、空重：≤60KG

12、▲静态液氮日蒸发量≤1.5L

13、静态液氮保存期≥116天

14、材质及表面喷涂工艺：内外胆均为铝合金材质，外表面采用耐低温且附着力极佳的喷塑工艺；

15、配置智能监测系统：罐内温度和罐内液位高度实时测量，并发送报警信息。

15.1、温度传感器：测量范围：-200℃～200℃

15.2、液位传感器：电容传感器，测量精度：≤1mm

15.3、液位传感器测量范围：罐体底部到顶部，测量误差±10mm

15.4、外接交流电源220V，实时显示温度、液位数据，通过中继器发送信息到云服务器，可通过短信、邮件、APP等实时发出报警信息；

15.5、拥有高低温度、高低液位等多重报警功能；

15.6、记录数据可长期保存，并支持USB数据导出；

16、标配运输小车，方便室内移动；

17、标配双锁锁盖，方便多人管理样本，确保样本安全；

18、内置UPS后备电源，待机状态：≥8小时；

液氮补给储存系列液氮罐

1、▲有效容积:L≥150

2、口径：≥40±1mm

3、外径：≥706±2mm

4、高度：≥1188±4mm

5、空重：≥102 KG

6、静态液氮日蒸发量：L/D≤1.95

7、标准工作压力≥0.05Mpa

8、最高工作压力≤0.09Mpa

9、一次安全阀开启压力≥0.099Mpa

10、二次安全阀开启压力≥0.15Mpa

11、压力表指示范围：0～0.25Mpa

12、标配浮子式液位计；

13、真空绝热性能：绝热性能优越，具备极低的液氮损耗。

14、材质及结构：不锈钢罐体；

15、自带脚轮，移动方便，安全可靠。

16、▲证书：提供该型号或同系列型号国家低温容器质量监督检验中心《检验报告》。
二、配置清单

1、智能液氮罐                   1套  

2、说明书及相关配件             1套  

3、智能温度记录仪（要求能实现数据间隔采集/GPRS（优于或等于4G）短信报警/数据导出/电池续航/高精度等功能）        1个 

三、用户培训

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

四、售后服务

1.保修期限：整机保修不少于贰年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；在广东地区有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话

说明：标记“★”符号为必备参数；标记“▲”符号为重要参数。

货物五：2-8℃医用冷藏箱

一、具体功能需求（技术参数）

1、温度控制：微电脑控制，数字温度显示，调整增量为≤0.1℃；风冷系统，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2～8℃；

2、▲安全系统：完善的报警系统，有声音蜂鸣报警及灯光闪烁报警功能，可实现超温报警、传感器故障报警、开门报警、远程报警、电源故障报警、制冷系统故障报警等。内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警≥48小时；

3、制冷系统：采用压缩机及冷凝风机，采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀；合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度；

4、▲温度传感器采用双感温包设计，温度更精确；

5、▲自动蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水；

6、▲有效容积≥600L；

7、电加热门体，适合高温高湿环境使用  

8、▲认证证书：医疗器械注册证、ISO9000系列质量认证

二、配置清单

1、主机                         1台  

2、说明书及相关配件             1套  

3、智能温度记录仪（要求能实现数据间隔采集/GPRS（优于或等于4G）短信报警/数据导出/电池续航/高精度等功能）        1个 

三、用户培训

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

四、售后服务

1.保修期限：整机保修不少于贰年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；在广东地区有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话

说明：标记“★”符号为必备参数；标记“▲”符号为重要参数。

货物六：负30度低温冰箱

一、具体功能需求（技术参数）

1、有效容积：≥500L

2、▲温度范围-10°C～-40°C可调节；

3、▲微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃；

4、▲具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警；

5、▲具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口；

6、▲多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行；

7、▲具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥24小时；

8、采用环保制冷剂和制冷系统，明确制冷剂用量，制冷剂用量符合国家安全标准,可燃制冷剂≤150g；

9、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌上要标注制冷剂的详细名称及装入量；

10、采用碳氢高效压缩机，更节能环保；

11、进口压缩机，高效制冷，使用寿命更长；

12、立式双门结构，优化嵌入式双密封条设计，密封保温效果好，环保节能；

13、内藏式蒸发器设计，金属喷粉内胆，防腐蚀，制冷快；

14、箱内大空间，搁架间距上下可调，便于存放不同尺寸的物品；

15、门锁+锁鼻一体式手把门锁设计，即可一把钥匙一把锁，又可外加挂锁，可随意配置任意挂锁，实现多人管理；

16、具有≥2个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度；

17、脚轮+底脚设计，便于移动和锁定；

18、认证证书：医疗器械注册证

二、配置清单

1、主机                         1台  

2、说明书及相关配件             1套  

3、智能温度记录仪（要求能实现数据间隔采集/GPRS（优于或等于4G）短信报警/数据导出/电池续航/高精度等功能）         1个 

三、用户培训

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

四、售后服务

1.保修期限：整机保修不少于贰年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；在广东地区有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话

说明：标记“★”符号为必备参数；标记“▲”符号为重要参数。

货物七：加温毯

一、具体功能需求（技术参数）

1.主机电源：AC220V±22V/50Hz±1Hz,电源功率≥300VA；

2.控制器采用重量轻、转换效率高、安全性能高的开关电源；

3.主机尺寸：长≤25cm×宽≤20cm×高≤28cm；

4.控制器重量≤3.5kg，重量轻便，方便放置及转运；

5.▲输出温度32-40℃，调节步进：0.1℃，手术时间长或老年手术患者要求温度可调节至40℃，超温报警：41.5℃±0.5℃；

6.采用直流安全电压24V工作，无触电风险,对手术室其他设备无电磁干扰；

7.▲病员加温系统控制器防水等级≥IPX2，有效防护控制器在使用过程中，避免部分液体滴落至控制器内部而引发安全隐患，保证设备安全运行；

8.▲病员加温系统加温垫（毯）防水等级≥IPX8，加温垫（毯）可沉浸在2米水深长时间不进水，能完全防止手术过程中产生的液体渗透至加温垫（毯）的内部，保证设备安全运行；

9.▲控制器具有双通道输出功能，可同时连接一个加温垫（下铺）和一个加温毯（上盖），也可以单独连接加温垫或者加温毯，可以灵活适用多种临床需求；

10.加温垫≥28种规格，加温毯≥9种规格可选，完全满足临床的各种使用需求；

11.▲发热材料由整面发热均匀、无冷热点的碳纤维布制成，非碳纤维织物，非碳纤维丝或碳纤维发热线；

12.加温垫（毯）采用热合技术，完全密闭，防水防液，清洗消毒可用酒精擦洗；

13.加温垫由接触层、舒适层、绝缘层（双层）、发热层、保温层、缓冲层等7层结构组成，加温垫（毯）具备双重防漏电触电结构和双重防水结构；

14.产品获得国家三项核心技术专利证书；

15.加温垫（毯）可透视X射线；

16.加温垫内置的压力缓解垫及舒适层能有效预防褥疮；

17.设备运行无噪音，可连续≥24h不间断工作；

18.无耗材消耗，不会产生废水和废气；

19.触摸屏操作，具备记忆功能；

20.控制器具备计数功能；

21.加热过程不会产生鼓胀现象，手术过程中无需手动排气，避免液体渗漏、术中病人翻转等安全隐患；

22.配置无线红外体温传感器实时监测患者鼓膜温度，达到麻醉中监测患者核心体温目的。

二、配置清单

主机（双通道）      1台
加温垫              1张

加温毯              1张

无线红外体温传感器  1套

移动车               1台

加温毯外罩           2张

固定带               2条

三、用户培训

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

四、售后服务

1.保修期限：整机保修不少于贰年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；在广东地区有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话

说明：标记“★”符号为必备参数；标记“▲”符号为重要参数。

货物八：麻醉车

一、具体功能需求（技术参数）

1、规格:≥610*410*970mm。

2、车体由ABS与冷钢喷塑材料组成，板材厚度≥1.0mm，表面易清洗、擦拭、耐腐蚀。

3、箱体冷钢材质；台面、抽屉、抽屉拉手、防撞脚、扶手、两只垃圾桶，为ABS工程塑料材质。

4、左侧：可折叠副工作台，塑料网篮。

5、右侧：中控锁、扶手、2个污物桶。

6、背后：可拆卸伸缩麻醉架双排共≥10只置器。

7、底部：车体四周安装有防撞装置；≥4寸豪华万向静音轮，其中2只带刹车功

能，脚轮材料为高强度聚氨酯，防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活。

二、用户培训

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

三、售后服务

1.保修期限：整机保修不少于贰年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；在广东地区有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话

说明：标记“★”符号为必备参数；标记“▲”符号为重要参数。

货物九：层流床

一、具体功能需求（技术参数）

1.洁净等级：百级（ISO 5级），提供药监局注册检验报告备查。

2.垂直流送风。

3.≥4寸一体化彩色液晶显示屏，按键为机械式按键，提供产品控制面板图佐证。

4.控制面板实时显示紫外线灯、过滤器累计工作时间，但不会直接显示剩余寿命，以免引起投诉。提供产品控制面板图佐证。

5.紫外线灯及过滤器使用达到预设使用时长时会进行提示。

6.控制面板实时显示系统时间，提供控制面板图佐证。

7.外箱主体材质：无缝焊接冷轧钢板静电喷塑。

8.风速：0.15-0.5m/s，≥三档可调，提供药监局注册检验报告备查。

9.高效过滤器完整性：高效过滤器及其框架的连接处的漏过率≤0.01%，提供药监局注册检验报告备查。

10.振幅：净振动振幅≤5μm，提供药监局注册检验报告备查。

11.气流模式：在洁净区域内的气流应向外，不产生旋涡和回流，且无死点，提供药监局注册检验报告备查。

12、照明灯照度：≥300lx，提供药监局注册检验报告备查。

13、外尺寸：≥2300*1100*1950mm，内尺寸：≥2220*1000*1680mm。

14、机箱高度可现场调节，低斜角度轨道下降式控制盒，四个万向脚轮都有刹车功能。

15、可360度滑动围帘，长围帘与导轨之间配短围帘。

16、紫外线灯与照明灯的开关各自独立，不影响各自的使用。提供控制开关图片佐证。

17、层流净化部件具有二类医疗器械注册证及生产许可证。

二、配置清单

层流床2套

 三、用户培训

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

四、售后服务
1.保修期限：整机保修不少于叁年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

货物十：免疫血液学用离心机

一、具体功能需求（技术参数）

1.用于红血球的清洗。

2..红血球清洗用转子转速≥3100rpm。

3.时间大约≤4秒就能分离血小板中的凝血酶。

4.每一试管有弹簧夹具，可保证试管在倾倒液体时不会掉下。

5.程序选择：在操作面板有专用程序的快捷键，并且转速、离心力、离心时间已设定好，可直接使用。

二、配置清单

主机一台，红血球转子一个。

三、用户培训

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

四、售后服务

1.保修期限：整机保修不少于贰年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；在广东地区有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话

说明：标记“★”符号为必备参数；标记“▲”符号为重要参数。

货物十一：封管热合机

一、具体功能需求（技术参数）

1、专为桌面使用设计，封管效率高，每热合一次仅需≤2秒。

2、仪器产生非传导热的强射频（RF）能量来熔化管道，管道在≤2秒之内熔化然后冷却形成封闭。

3、封管热合器设计技术先进，操作不需要预热。

4、可调整热合宽度和厚度，方便热合各种型材的管道。热合范围宽。

二、配置清单

封管热合机 一套
三、用户培训

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

四、售后服务

1.保修期限：整机保修不少于贰年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；在广东地区有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话

说明：标记“★”符号为必备参数；标记“▲”符号为重要参数。

货物十二：生物显微镜

一、具体功能需求（技术参数）

 ▲1．光学系统：齐焦距离≤45mm，高平场性高色彩还原性无限远光学系统；

 2．调焦：载物台垂直运动方式距离≥25mm，带聚焦粗调上限停止位置，最小微调刻度单位≤1微米；

 3．观察镜筒：三目镜筒，屈光度可调，倾角≥30度,≥3档分光，双目/摄像：100%/0、20%/80%、0/100% 

▲4．照明装置：内置透射光柯勒照明器；高辨析力LED光源，寿命≥50000小时，具有智能光强管理功能。

▲5．物镜：2X（N.A≥0.06, W.D≥5.8）；4X（N.A≥0.1, W.D≥18）；10X（N.A≥0.25, W.D≥10.6）；20X（N.A≥0.4, W.D≥1.2）；40X（N.A≥0.65, W.D≥0.6）；

6．目镜：高眼点的宽视野10X目镜，带屈光度校准；8．物镜转换器：高精度物镜转换器，孔位≥5个；

7．聚光镜：高分辨率聚光镜，适用于2X-100X；

8．卓越品质：显微镜原厂生产，所有光学部件都做了防霉处理

9.显微镜相机：≥500万像素相机，实时速度≥15fps；可实时预览，拍照等图像分析功能；

二、配置清单

1，生物显微镜主机           1台

2，三目观察筒               1个

3，透射光LED照明光源       1套

4，物镜2X/4X/10X/20X/40X  各 1个

5，10X目镜                   2个

6，电源线                     2 条

7，防尘罩                     1个

8，显微镜相机                 1个

三、用户培训

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

四、售后服务

1.保修期限：整机保修不少于贰年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；在广东地区有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话

说明：标记“★”符号为必备参数；标记“▲”符号为重要参数。

货物十三：内毒素真菌D葡聚糖检测仪

一、具体功能需求（技术参数）

▲1、光学系统：≥12个测量通道,≥1个参比通道；

▲2、波长范围：≤340～≥750nm；

▲3、测量范围：≤340至≥399nm    0至3.0 OD   ≤400至≥750nm   0至4.0 OD；

▲4、测量方式：常规测量，精密测量和中心测量等大于等于三种测量方式。

▲5、测量时间：单波长 ≤6秒  双波长 ≤8秒  动力重复时间 ≤5秒.

6、准确度：(492nm)0.0-2.0 OD：＜(1.0%+0.010 OD)；

(492nm)2.0-3.0 OD：＜(1.5%+0.010 OD)；

7、线性： 340 至 399nm： 0.0至2.0 OD＜2%，

400 to 750nm： 0.0-2.0 OD＜1%，

2.0-3.0 OD＜1.5%，

▲8、精密度： (492nm)0.0-2.0 OD ≤（0.5%+0.005 OD)；

(492nm)2.0-3.0 OD ≤ (1.0%+0.005 OD)；

9、分辨率：≤0.001 OD；

▲10、滤光片架：标准配置≥4滤光片架，波长分别为405，450，492，620nm等。

▲11、质控：特有的QC质量控制系统，随时存储数据，不会丢失数据；

12、酶标板型：U、V和平底型板；

13、定量测量：自动绘制标准曲线，曲线类型：点对点、线性回归、非线性回归、多项式曲线、三次方曲线、对数曲线、4参数曲线等，可保存，方便以后调用；

▲14、震荡功能：线性震荡功能，有≥4种速度可调

15、温度控制:环境温度以上至42℃,≥96孔板每孔独立加热

16、具有快速、重复性高、结果准确的优点，其光学性能极佳，适用于科研教学,临床检验与诊断。能用于多种基于光吸收的免疫分析，如ELISA分析等，还能用于快速动力学反应与细胞毒理MTT分析等

17、外接设备：可外接打印机或计算机,并提供管理软件；

▲18、能与自动化工作站整合，利于自动化操作

二、配置清单:

1、全自动微生物动态检测仪  1台

2、高速离心机              1台

3、金属浴                  1台

4、电脑                     1台

5、漩涡振荡仪               1个

7、真菌血清学检测系统        1套

三、用户培训

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

四、售后服务

1.保修期限：整机保修不少于叁年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；在广东地区有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话

说明：标记“★”符号为必备参数；标记“▲”符号为重要参数。

货物十四：动态血球压积检测仪（血沉仪）

一、具体功能需求（技术参数）

1、血沉测试范围：（0～160）mm/h，≥7英寸高清全彩电容触摸屏/外接鼠标。

2、压积测试范围： 0.2～1，测试通道≥100个。

3、血沉测试的准确性：与魏氏法比对，符合率≥90%。

4、▲内置高清电容式触摸屏，人机互话，操作简便。

5、快速检测，30min/60min等可选，出报告快速。标本即插即用，各通道单独计时。

6、光电扫描动态监测，可显示和/或打印血沉动态图，结果不受黄疸、乳糜等浑浊干扰。

7、▲具有温度自动修正功能，确保结果准确可靠。

8、▲魏氏法、温氏法同时支持，可以检测血沉和压积。 血沉测试,压积测试重复性：CV≤7%。

9、▲随机进样,病人随到随做，随时插入样本，自动扫描录入病人信息，自动计时，并可生成并打印血沉曲线，自动打印结果。

10、结果无限存储，与LIS/HIS系统无缝连接。

二、配置清单

动态血球压积检测仪（血沉仪）一套（标配）
三、用户培训

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

四、售后服务

1.保修期限：整机保修不少于贰年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；在广东地区有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话

说明：标记“★”符号为必备参数；标记“▲”符号为重要参数。

货物十五：全自动血培养系统

一、具体功能需求（技术参数）

1、检测原理


显色法
检测方法采用显色法，当微生物代谢产生CO2可经过半透膜渗透至瓶底与CO2感受器结合，指示剂产生颜色变化，并通过光学探测器测量光的变化，是一种非侵入式检测方法。

多种运算方式
采用阈值、加速度、斜率多种数学运算模式检测能覆盖细菌生长周期中任何阶段。

2、检测范围
范围
适用于血液或各种无菌体液标本

3、检测方式：摇摆振荡恒温
采用连续摆动振荡恒温培养方式，提高检测速度及苛养菌检出率。

实时监测：每个瓶位设立独立检测器，持续实时监控，每≤10分钟检测一次，提高检测速度与准确率，并建立生长曲线和加速度曲线。

4、功能：装卸条码瓶
双条码扫描，具有装卸条码瓶和匿名瓶两种模式，运行过程中可任意装瓶及实时卸瓶，特殊提醒功能避免操作失误及错置瓶位。

延时上机
支持≥48小时延迟上机。

软件功能
自定义设置培养温度，满足多种培养需求；支持数据导出功能，方便用户统计分析。

5、自动化
自动检测校正
自动检测，自动校正，自动存储信息。


自动报警
对阳性及阴性结果提供声、光、色等多级报警

6、特点多种操作方式
支持触摸屏、键盘、鼠标多种操作方式，满足不同操作人员的使用习惯。

培养周期
根据不同需求可灵活设定独立不同的培养周期。

7、配套试剂
血培养瓶种类
配套的血培养瓶包括需氧瓶、厌氧瓶、儿童瓶。

特殊营养液
血培养瓶添加了丰富的促生长因子和专用特殊气体，解决苛养菌难养问题，提高苛养菌检出率。

树脂吸附剂
采用特殊树脂吸附抗生素、抗体等干扰因素，提高阳性标本检出率和检出速度，不影响后期染色镜检。

血培养瓶材质
多层聚合纤维培养瓶，采用扎口设计，真空定量采血，防摔破，防污染

8、瓶位容量:瓶位
仪器容量：≥240个标本位，可扩增试剂瓶位。

9、操作环境：Windows系统
全中文操作界面

10、一体化结构：一体化
电脑主机及培养箱一体化结构，分多个独立箱体，培养箱采用国际主流的抽屉式结构，减少装瓶、卸瓶对内环境恒定温度的影响。

11、有效性
：有效性
可提供临检中心出具的检测报告

二、配置清单

1、全自动血培养系统1 套

2、电源线          1 套
三、用户培训

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

四、售后服务

1.保修期限：整机保修不少于贰年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；在广东地区有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话

说明：标记“★”符号为必备参数；标记“▲”符号为重要参数。

第三部分 材料基本目录

	序号
	名  称
	页 码

	1
	封面（模版详见附件1）
	第  页

	2
	经销公司营业执照复印件
	第  页

	3
	经销公司《医疗器械经营企业许可证》或备案证复印件
	第  页

	4
	生产厂家(企业法人营业执照》复印件
	第  页

	5
	生产厂家《医疗器械生产企业许可证》或备案证复印件
	第  页

	6
	医疗器械注册证（含注册登记表）1份，若为强制认证产品，应提供CCC认证1份
	第  页

	7
	经营单位获得的产品销售授权委托书
	第  页

	8
	经销公司法定代表人资格证明书
	第  页

	9
	经销公司法定代表人授权委托书（模版详见附件2）
	第  页

	10
	近三年内商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为的书面声明
	第  页

	11
	生产厂家/上级代理商证件复印件
	第  页

	12
	产品技术参数及配置清单
如报价产品属于医疗器械，则必须提供有效的医疗器械证明复印件。（如国家另有规定，则适用其规定）
	第  页

	13
	用户需求偏离表（模版详见附件3）
	第  页

	14
	产品售后服务承诺函
	第  页

	15
	同型号设备用户名单
	第  页

	16
	三份或以上广州市三甲医院合同/发票/中标通知书/进关单
	第  页

	17
	廉政协议书（模版详见附件4）
	第  页

	18
	计量器具型式批准证书（计量器具必须出具）
	第  页

	19
	产品彩页以及产品报价单
	第  页

	20
	提供上述资料的真实性的保证函并加盖公司公章及签名。（模版详见附件5）
	第  页

	21
	如有配套的专机专用耗材/试剂则提供（模版详见附件6，单独装订成册。）
	第  页

	 备注
	所有资料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内。报名公司必须对所提供资料的真实性负责，如发现虚假资料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。




 附件1：

南方医科大学中西医结合医院

报名文件

项目编号：

项目名称：

生产厂家/品牌/型号/产地：

供应商名称：

授权代表姓名：

联系电话：

日    期：

附件2：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：
注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学中西医结合医院 医疗设备 采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。
本授权书在签字盖章后生效，特此声明。
供应商法定代表人签字（盖章）：                                
被授权人签字（盖章）：                                        
公司名称（盖章）：                                            
日期：                                                         
                                                      

附件3：用户需求偏离表
	序号
	医院用户

需求
	实际参数

(报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求)
	是否偏离

（无偏离/

正偏离/

负偏离）
	备注

	供应商名称：                          品牌/型号：

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


附件4：

医疗卫生机构医药产品购销廉洁承诺书

甲方：南方医科大学中西医结合医院

乙方：

    为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药产品购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

    一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

    二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

    三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

    四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

    五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

    六、乙方指定      作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

    七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

    八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

   甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：                 法定代表人（负责人）：

经办部门负责人：                       经办人签名：

联系地址：广州市石榴岗路13号大院      联系地址：

联系电话：020-61650000                联系电话：

         年   月   日                          年   月  日
附件5：
资料真实性保证函
南方医科大学中西医结合医院：

关于贵方组织的医疗设备采购/调研项目，我公司愿意参与并在此承诺：保证对提供                          项目的报名材料的真实性负责，且全部资料的副本或复印件都与其原始资料或原件一致，所有文件上的签名、印章均是真实的。
我公司保证提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担一切法律责任。

公司名称（盖章）：

日期：

附件6：【注：仅限有专机专用耗材的设备填报（单独装订成册）】

南方医科大学中西医结合医院
_____________(项目名称）
公司名称：                       
联系人：                         
联系电话/邮箱：                  
日  期：                         
第一部分 报名资料目录
	序号
	资料名称
	页码

	1
	投标产品明细表（模板详见3.1）
	第(  )页

	2
	经销公司《医疗器械经营企业许可证》或备案证复印件
	第(  )页

	3
	生产厂家（企业法人营业执照》复印件
	第(  )页

	4
	生产厂家《医疗器械生产企业许可证》或备案证复印件
	第(  )页

	5
	产品《医疗器械产品注册证》或备案凭证复印件
	第(  )页

	6
	产品销售授权委托书
	第(  )页

	7
	经销公司法定代表人资格证明书（模板详见3.2）
	第(  )页

	8
	经销公司法定代表人授权委托书（模板详见3.3）
	第(  )页

	9
	产品用户名单及价格（模板详见3.4）
	第(  )页

	10
	产品用户发票复印件
	第(  )页

	11
	产品彩页
	第(  )页

	12
	产品说明书或合格证
	第(  )页

	13
	专机专用耗材（试剂）证明资料
	第(  )页


第三部分 资料格式

3.1

	序号
	投标耗材注册证名称
	生产企业
	规格
	型号
	单位
	注册证编号
	广州市集采平台价格

	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


3.2

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：                                

公司名称（盖章）：                                              

日期：                                                        


3.3

法定代表人授权委托书
本授权书声明：
注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学中西医结合医院 医用耗材（试剂）采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。
本授权书在签字盖章后生效，特此声明。
供应商法定代表人签字（盖章）：                                
被授权人签字（盖章）：                                        
公司名称（盖章）：                                            
日期：                                                         

3.4 

产品用户名单及价格

	序号
	公司产品注册证名称
	生产厂家
	广州市集采平台产品ID
	集采平台价格
	参考医院名称
/价格
	参考医院名称
/价格
	参考医院名称
/价格
	参考医院名称
/价格
	参考医院名称
/价格

	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	8
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


第四部分 合同重要条款

 一、供货期限

乙方应自甲方发出采购需求起一个工作日内交货，最长不超过两个工作日；急救品种乙方应在甲方指定的时间内送达。

 二、供货价格
1、供货价格：按双方认可的最终价格执行，该价格包含产品成品价格、运输、包装、伴随服务、税费及其他一切可能产生的附加费用；合同履行期间，如遇政策性调价，按协议价与政府调节价格孰低原则执行，包括甲方尚未使用的产品。

2、合同约定期间，乙方不得变更合同内容，如有变更，甲方有权终止中标合同并从货物款项中扣回损失金额。
第四部分　合同文本格式

仪器设备采购合同

甲  方：南方医科大学中西医结合医院

乙  方： 

根据《中华人民共和国民法典》及南方医科大学中西医结合医院NFZXY    号采购项目，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方采购下列设备及其服务，为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

1.合同设备

乙方负责向甲方供应下表中所列设备:

	品名
	规格/型号
	产地厂家
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	总计金额：万仟佰元整（人民币）

	注：技术参数见附件一：用户需求书。详细配置见附件二:配置清单


2.合同总价

总价为：人民币    万仟佰元整（大写） ，即RMB￥总金额包括了设计、设备制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期的备品备件以及所有的进口环节税费。本合同执行期间合同总金额不变。

3.合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的报价文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

4.技术参数

乙方所提供设备，必须符合国家有关法规、标准和规范，环境保护要求以及该产品的出厂标准，符合甲方的技术要求，并提供设备的厂试测验报告和合格证。

5.合同设备包装、交货、安装及验收

5.1合同设备的包装

设备的包装均应有良好的防潮、防湿、防雨、防腐和防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2 合同设备的交付使用

5.2.1 乙方交货时间：合同签订后 10 个工作日,发货前须与甲方确认,以便提前做好各项准备。

5.2.2 乙方应按广州市内甲方指定地点交付设备。

5. 3 合同设备的安装

乙方应及时与甲方协商安排设备安装调试。

乙方负责设备运输、搬运和拆卸以及所需要的搬运和安装工具。安装时须对场地内的其他设备、设施采取良好的保护措施。及时清理拆箱和安装产生的物料。

5.4设备的验收

5.4.1合同设备应具备合格证、进口检验证明或其它合法进货渠道证明，否则不予验收。设备到甲方指定地点后应在甲乙双方共同参加下进行验收。

5.4.2验收按国家有关的规定、规范和通常惯例进行。属于强制检定的设备必须提供检定合格证书或由甲方邀请有资质部门检定，费用由乙方负责。国家规定由第三方验收的，由双方协商邀请有资质部门验收，费用由乙方负责。需要与医院信息系统联网的，乙方必须无偿开放接口，并协助联网。设备安装调试后验收时如发现有不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

5.4.3乙方应将设备的用户手册、保修手册、操作流程、维护流程等有关资料各二套（并提供电子版）等无偿提供给甲方。设备内配置的软件系统不应设置密码或需将密码告知甲方。

5.4.4设备调试并交付使用之日起，试用合格后由甲方安排验收，验收合格后按本合同第七条付款。
6.质量保证及售后服务（与用户需求书要求相矛盾的，以此合同所列相应条款为准）。
6.1乙方保证合同设备是在   年   月后生产的全新、未曾使用过的，且进货渠道合法，并符合国家有关标准的设备。其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求，进口产品需提供合同内设备的报关单和商检证明文件。如设备质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，乙方应在接到甲方通知后15天内负责更换符合标准的同型号设备，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长设备保修期。

6.2合同内设备保质保用期为本项目有关部门验收合格之日起    年（整机原厂保修）。每年至少定期免费检修维护二次。每半年至少一次培训，培训记录包括培训项目、培训目的、实施形式、培训对象、课件目录、授课人、签到表等。

保质保用期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后24小时内派员到现场维修(用户需求书另有规定除外)。如合同设备在1个月内同一部件出现两次同一故障，乙方应负责免费更换整机或功能模块。

保修期内每年按国家标准或产品维护要求进行定期保养，做好保养记录。III类设备每年四次保养，其他类别设备每年至少二次保养。最后一次保养一般安排在保修期结束前一个月进行。

保修期内如合同设备需要维修致使甲方超过15天不能正常使用的，乙方应提供相同设备供甲方使用。设备开机率达不到95%的，每降低1%，保修期延长5天。

下列情况乙方不负责免费保修：

（1）不按照乙方提供的正确使用方法而引致设备故障损坏；

（2）擅自改装设备而引致设备故障损坏；

（3）各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏。

6.3 因设备的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定，也可以双方共同委托其他有关部门鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.4乙方负责对设备使用相关人员的培训和考核

乙方负责对甲方使用人员进行培训，保证操作者熟悉操作仪器的全部功能，考核合格后发给培训证书。

乙方负责对甲方工程技术人员进行培训，主要内容为设备的基本原理和结构、主要部件的构造及修理，定期维护和预防性维修方法，电路重要参数设置和参考值，性能参数检测方法，常见故障的排除，紧急情况的处理等。无偿提供培训资料，包括全套元件级线路图、维修软件和密码等。

培训地点在设备安装现场，复杂设备安排在厂家培训基地或按甲方要求安排。乙方对甲方使用人员进行考核，发给合格证书。

6.5 质保期后的服务要求质保期满后，提供终身维护服务，只按厂价收取所换的材料费，不收取任何维护费用。乙方须无条件回答甲方咨询，如实提供配价报价。乙方在质保期和维护期内负责甲方的产品升级的服务工作，并提供相关的信息技术和跟进工作。应用软件终生免费升级。                              
7.付款办法

7.1 本合同的每批款项以人民币支票或汇款方式支付，支付的时间和金额如下：

7.1.1合同签订后10个工作日内，凭

1)乙方提供无条件、不可撤销、由在中国注册的银行开具的100%货款的保函或设备调试使用意见（甲方验收报告）；如开具保函，保函生效日为开具之日生效，失效条件为受益人收到货物并验收合格后失效。如未能完成验收的，应在失效期前1个月内办理续期。

2）乙方提供的合同货款10%履约保证金;

3）乙方开具的货物款总额的100%的正式发票；

4）厂家出具的保修售后服务承诺书。

由甲方在30个工作日内向乙方支付设备的全部货款，即:人民币     万元整。（即RMB￥       ）
7.1.2如开具保函，合同设备全部到工地或指定地点交付并验收合格完成后，凭

1）甲方收货证明（或乙方送货单甲方签字）；

2）调试使用意见（甲方验收报告）；

向甲方申请退回100%货款的保函。如

7.1.3自设备验收合格之日起算，设备正常运行？？年后，合同内设备正常使用无发现任何质量问题。经甲乙双方确认后，甲方15个工作日内向乙方无息退还保证金，即合同款的10%，即人民币       万元整（RMB￥     ），乙方逾期交纳履约保证金的，甲方按照逾期天数3倍的时间无息延长退还履约保证金的时间。
8.索赔

8.1 如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

8.2 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

8.3如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。
9.违约与处罚

9.1本合同生效后，如任何一方违约，守约方为维护权益，违约方除了承担违约金之外。还要承担守约方向违约方追究违约责任所支付的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公告费、鉴定费、差旅费等。

9.2甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的0.5‰的违约金。

9.3 乙方未能按时交货，每拖延1天，须向甲方支付合同金额的3‰的违约金。

9.4 乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。

9.5 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。

9.6 乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的7.5%的违约金。

 10.合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的另一方可立即终止本合同。

11.法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由甲方所在地仲裁机构仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼（仲裁或诉讼任选一种）。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

12.其他

12.1 本合同正本五份，具有同等法律效力，甲方持三份，乙方持二份。合同自甲方签字盖章之日起即时生效。

12.2 本合同末尽事宜，由双方协商处理。

甲方：南方医科大学中西医结合医院     乙方： 

法人代表：


                   法人代表：

经办部门负责人 ：                    签约代表：

地址：广州市石榴岗路13号大院       地址：   

电话：020-61650000                 电话： 

传真: 020-61650014                  传真：
签约日期：     年     月     日   
 签约日期：       年     月    日

开户行：（略）                       开户行：

账  号: （略）                        账  号:




此处粘贴授权代表


身份证反面














此处粘贴授权代表


身份证正面











此处粘贴法定代表人


身份证正面








此处粘贴法定代表人


身份证反面














此处粘贴授权代表


身份证反面














此处粘贴授权代表


身份证正面













