
[image: image1.png]Ar AWMy PUWRELEER

TCM-Integrated Hospital of Southern Medical University





医疗设备采购报名文件

YLSB2024001
南方医科大学中西医结合医院
中国·广州 

 二〇二四年六月

                            公司
目      录

供应商报名须知
用户需求
材料基本目录

第一部分 供应商报名须知 

贵公司代表：

报名方式：电子邮件报名。按医院模板（第三部分材料基本目录）准备报名资料，发送附件的PDF扫描版（内容齐全，加盖公章）至nfzxy_zbb@126.com。请严格按照下述要求准备报名材料，如因不遵守相关要求而对贵公司产生的不利后果，本院概不负责。

PDF文件命名格式为“公司名-YLSB2024001-报名资料”。PDF文件大小不超过10MB。

二、院内评审会时间：待定。

三、贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

第二部分  用户需求
说明：本技术要求仅做参考，最终以本项目采购文件明确的需求为准。
采购清单

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	多功能医用创口冲洗机 
	台
	1
	

	2
	医用冷藏冰箱
	台
	1
	单开门

	3
	医用冷藏冰箱
	台
	1
	双开门

	4
	等离子体空气净化消毒机
	台
	1
	

	5
	冷链系统
	套
	1
	


一、多功能医用创口冲洗机  
技术要求

（一）具体参数：
1.▲清水冲洗功能，使用压力可调的清水冲洗伤口，且冲洗时液流会有间歇式脉冲效果；清水冲洗加热功能，使用清水冲洗伤口时，可实现清水加热功能。

2.清洗液冲洗功能，使用清洗液冲洗喷洒伤口，且冲洗时液流会有间歇式脉冲效果；交替冲洗功能，清水冲洗和清洗液冲洗在预设的程序下自动交替冲洗。

3.▲喷头可调功能，使用可调式喷头，可实现冲洗过程中冲洗面积的调节。

4.▲打印功能，打印创口冲洗记录单。

5.可显示和设置冲洗流量及清水冲洗温度。
6.可显示及设置工作模式，显示当前模式的时间。
7.▲手柄上有流量调节按键和暂停冲洗按键，便于用户操作。

8.产品为床式一体机，产品尺寸约180cm×90cm×55cm（长宽高），且在长宽高值均不超过前面明确的尺寸±5%；

9.仪器需配置有便于排放清洗废液的专用隔栅

10.清洗床自动收集和排放清洗废液

11.配置清单：
（1） 冲洗机主机 1台 
（2） 使用说明书1本 
（3） 合格证1张 
（4） 保修卡1张 
（5） 保险管2个 
（6） 隔柵3个 
（7） 头枕1个 
商务要求
（二）用户培训

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

（三）售后服务

1.保修期限：设备整机保修至少两年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话。

二、医用冷藏冰箱（单开门）

技术要求

（一）具体参数：

▲1、样式：立式 
2、有效容积：300-400升之间； 
3、外部尺寸约（宽×深×高）：660x705x1940 mm；内部尺寸约（宽×深×高）：570x585x1370 mm，且在长宽高值均不超过前面明确的尺寸±5%；  
▲4、门体配备：采用电加热双层钢化玻璃门，高温高湿下无凝露； 
5、箱体外部材质：喷涂钢板，防腐蚀、抗氧化、易清洁；内胆材质：采用HIPS耐低温高强度复合材料，耐脏易清洁； 
▲6、层架数量：配备大于等于5个可调节高度层架； 
7、保温材料：整体采用高密度聚氨酯发泡箱体； 
8、外门配有暗拉手，便于门体开启； 
9、电压范围：宽电压设计，在187V～242V范围内正常使用； 
10、双锁设计：产品配有暗锁，同时配备可挂锁的锁孔，单门双锁；噪音值：整体设备噪音值不高于60dB(A)（声功率）； 
▲11、温度设置范围：2—8℃；温度设置精度：温度设置精度0.1℃； 
12、显示控制器类型：微电脑控制,精准控温，箱内温度控制在2℃～8℃范围内，温度显示精确至0.1℃及以内； 
13、压缩机情况：压缩机制冷性能稳定性、安全性高；制冷剂情况：碳氢环保无氟制冷剂； 
▲14、温度均匀度：大风机和分层送风技术，确保温度均匀性和波动均匀度不高于1℃；温度波动性：波动值不高于2℃； 
15、蒸发器及制冷方式：采用高性能翅片蒸发器真风冷制冷，确保温度均匀；降温时间：25℃环境下，空载从室温冷藏降温至特性点温度用时不高于45min； 
16、多重报警功能：超温报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警、后备电池电量低报警； 
17、多重保护功能：压缩机开机延时启动保护；压缩机停机间隔保护；控制器密码保护，防止参数随意调整； 
▲18、配备两个温度模拟感温盒，模拟物品储存温度，确保温度数据显示与储存温度一致； 
▲19、温度数据记录：标配USB数据导出模块，同步记录箱内温度数据。
20.配置清单

（1）主机    1台

（2）层架    5个

（3）说明书  1份

（4）钥匙    2把

（5）合格证  1份

商务要求

（二）用户培训

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

（三）售后服务

1.保修期限：设备整机保修至少两年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话。

三、医用冷藏冰箱（双开门）
技术要求
（一）技术参数如下：:

▲1、样式：立式，双开门； 
▲2、有效容积约760升左右，且不超过前面明确容积的±5%； 
3、外部尺寸（宽×深×高）：约1010x708x2034mm；内部尺寸（宽×深×高）：约930x590x1674mm，且长宽高值均不超过前面明确的尺寸±5%； 
4、门体配备：采用电加热双层钢化玻璃门，保证高温高湿环境下无凝露； 
5、箱体外部材质：喷涂钢板，防腐蚀、抗氧化、易清洁；内胆材质：采用喷涂钢板材料，耐腐蚀，易清洁； 
▲6、层架数量：配备不少于12个可调节高度层架以及两个篮筐； 
7、保温材料：整体采购高密度聚氨酯发泡箱体； 
8、外门配有拉手，便于门体开启； 
9、电压范围：宽电压设计，在187V～242V范围内正常使用； 
▲10、产品配备4个万向脚轮，脚轮可锁定，保证设备摆放稳定； 
11、温度设置范围：2—8℃；温度设置精度：温度设置精度0.1℃； 
12、显示控制器类型：微电脑控制,精准控温，箱内温度控制在2℃～8℃范围内，温度显示精确至0.1℃； 
13、压缩机情况：压缩机制冷性能稳定性、安全性高；制冷剂情况：环保碳氢无氟制冷剂； 
▲14、温度均匀度：大风机和分层送风技术，确保温度均匀性和波动均匀度不高于2.5℃；温度波动性：配备至少5个传感器，控温精准，波动值不高于1℃； 
15、蒸发器及制冷方式：采用高性能翅片蒸发器真风冷制冷，确保温度均匀；降温时间：25℃环境下，空载从室温冷藏降温至4℃用时不高于60min； 
16、多重报警功能：超温报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警、后备电池电量低报警； 
17、多重保护功能：压缩机开机延时启动保护；压缩机停机间隔保护；控制器密码保护，防止参数随意调整； 
▲18、配备两个温度模拟感温盒，模拟物品储存温度，确保温度数据显示与储存温度一致； 
▲19、温度数据记录：标配USB数据导出模块，同步记录箱内温度数据；

20、配置清单

（1）主机    1台

（2）层架    14个

（3）说明书  1份

（4）钥匙    2把

（5）合格证  1份

商务要求
（二）用户培训

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

（三）售后服务

1.保修期限：设备整机保修至少两年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话。

四、空气消毒机

技术要求
（一）技术参数：

1.应用场所:医院：适用于医院一类、二类环境，如手术室、诊疗室、治疗室、输液室、检查室、ICU病区、NICU病区、产房、婴儿室、哺乳室、早产儿室、供应室去污区、检查打包及灭菌区、无菌物品存放区、低温灭菌间等环境 
2.适用范围（m3）：≤100 
3.▲消毒效果：设备持续工作1小时，可使100m3房间空气中的自然菌的消亡率≥93%（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 
4.▲对空气中白色葡萄球菌气溶胶杀灭率≥99.96（提供第三方检测机构检测报告） 
5.▲臭氧泄漏量检测：设备持续工作1小时，房间空气中臭氧浓度为＜0.003mg/m3（提供第三方检测机构检测报告） 
6.▲多级过滤净化功能：甲醛的去除率≥95.1%、苯的去除率≥96.1%、TVOC的去除率≥95.9%、氨的去除率≥95.9%（提供第三方检测机构检测报告） 
7.▲等离子寿命：等离子体发生器和等离子体电机机芯寿命≥30000小时 
8.净化效果：设备持续工作2小时后，可使100m3密闭房间达到十万级洁净度（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 
9.人机共存：设备为动态消毒机，可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染 
10.环境检测功能（选配）：通过高性能的传感器检测空气中有害气体的水平，可对空气质量、温度、湿度、尘埃粒子进行检测。 
11.▲净化效果 PM2.5消除率：PM2.5颗粒物净化效率≥99.71% （提供第三方检测机构检测报告)  
12.洁净空气输出比率：CADR洁净空气输出比率≥207.7m3/h  （提供第三方检测机构检测报告) 
13.▲提供电气安全检测报告，所检项目均符合安全要求。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告) 
14.▲等离子密度分布：≥3.4X1017～4.6X1017m-3（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 
15.▲对肺炎克雷伯式菌杀灭率≥99.91%（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告) 
16.▲对甲型流感病毒H1N1的杀灭率＞99.9%（提供第三方检测机构检测报告) 
17.多档风速可调：提供手动、自动、定时三种工作模式供用户选择：。
18.程控数量：程控程序数量不低于5组。 
19.安装方式：壁挂式、噪声dB（A）：≤50。 
20.节能免打扰：具备该功能。 
21.▲功能性方面，具有如下功能（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告）： 
（1）消毒选择功能，具有手动消毒、程控消毒、自动消毒； 
（2）消毒设置功能，具有手动消毒设置、程控消毒设置； 
（3）运行参数，具有风机调速功能； 
（4）待机参数，具有累计工作时间、过滤网使用时间清零、时钟设置、空气质量与洁净度、湿度、温度； 
（5）报警提示，至少具有滤网过期、风机故障、等离子故障。 
22.▲等离子体发生器具有电磁兼容性报告，符合EN55011标准要求（提供相关证明文件） 
23.电源要求：工作电源: 220V/50Hz   
24.额定功率（W）：≤55 
25.产品证件：卫生安全评价报告（提供卫生安全评价报告） 

26.配置清单：

（1）主机                 1台

（2）遥控器               1个

（3）产品合格证           1份

（4）产品保修卡           1份

（5）使用说明书           1份

（6）操作规程及注意事项   1份

（7）背板                 1个

（8）保险管               2个

商务要求

（二）用户培训

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。

（三）售后服务

1.保修期限：设备整机保修至少两年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话。

五、疫苗储存冷链系统
技术要求
（一）技术参数如下：
1. 温湿度显示、声光报警功能、支持4G网络传输；中文屏显，TFT彩屏，可数据下行更新系统；

2. 温度工作区间：（-35°C，75°C]，通讯距离≥100米（空旷），电池寿命至少3年；

3. 维持疫苗存放在2-8°C的冰箱，保证疫苗使用的可靠性、有效性。

4. 仓库（冰箱）的冷链基站，有数据传输、数据存储等功能模块，声光报警，本地显示等功能，每终端能够连接30个温湿度探头；
5.配置清单
（1）冷链监测一体机       2个

（2）低功耗无线温湿度探头 6个
（3）合格证               
（4）说明书
商务要求
（二）用户培训

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

（三）售后服务

1.保修期限：设备整机保修至少两年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话。
第三部分 材料基本目录

	序号
	名  称
	页 码

	1
	封面（模版详见附件1）
	第  页

	2
	供应商营业执照复印件
	第  页

	3
	供应商法定代表人资格证明书
	第  页

	4
	供应商法定代表人授权委托书（模版详见附件2）
	第  页

	5
	廉政协议书（模版详见附件3）
	第  页

	6
	提供上述资料的真实性的保证函并加盖公司公章及签名。（模版详见附件4）
	第  页

	7
	如有配套的专机专用耗材/试剂则提供（模版详见附件5，单独装订成册。）
	第  页

	 备注
	所有资料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内。报名公司必须对所提供资料的真实性负责，如发现虚假资料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。




附件1：

南方医科大学中西医结合医院

报名文件

项目编号：

项目名称：

生产厂家/品牌/型号/产地：

供应商名称：

授权代表姓名：

联系电话：

日    期：

附件2：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：
注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学中西医结合医院 医疗设备 采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。
本授权书在签字盖章后生效，特此声明。
供应商法定代表人签字（盖章）：                                
被授权人签字（盖章）：                                        
公司名称（盖章）：                                            
日期：                                                         
                                                      

附件3：

医疗卫生机构医药产品购销廉洁承诺书

甲方：南方医科大学中西医结合医院

乙方：

    为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药产品购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

    一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

    二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

    三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

    四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

    五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

    六、乙方指定      作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

    七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

    八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

   甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：                 法定代表人（负责人）：

经办部门负责人：                       经办人签名：

联系地址：广州市石榴岗路13号大院      联系地址：

联系电话：020-61650000                联系电话：

         年   月   日                          年   月  日
附件4：
资料真实性保证函
南方医科大学中西医结合医院：

关于贵方组织的医疗设备采购/调研项目，我公司愿意参与并在此承诺：保证对提供                          项目的报名材料的真实性负责，且全部资料的副本或复印件都与其原始资料或原件一致，所有文件上的签名、印章均是真实的。
我公司保证提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担一切法律责任。

公司名称（盖章）：

日期：

附件5：【注：仅限有专机专用耗材的设备填报（单独装订成册）】

南方医科大学中西医结合医院
_____________(项目名称）
公司名称：                       
联系人：                         
联系电话/邮箱：                  
日  期：                         
第一部分 报名资料目录
	序号
	资料名称
	页码

	1
	投标产品明细表（模板详见3.1）
	第(  )页

	2
	供应商《医疗器械经营企业许可证》或备案证复印件
	第(  )页

	3
	生产厂家（企业法人营业执照》复印件
	第(  )页

	4
	生产厂家《医疗器械生产企业许可证》或备案证复印件
	第(  )页

	5
	产品《医疗器械产品注册证》或备案凭证复印件
	第(  )页

	6
	产品销售授权委托书
	第(  )页

	7
	供应商法定代表人资格证明书（模板详见3.2）
	第(  )页

	8
	供应商法定代表人授权委托书（模板详见3.3）
	第(  )页

	9
	产品用户名单及价格（模板详见3.4）
	第(  )页

	10
	产品用户发票复印件
	第(  )页

	11
	产品彩页
	第(  )页

	12
	产品说明书或合格证
	第(  )页

	13
	专机专用耗材（试剂）证明资料
	第(  )页


第三部分 资料格式

3.1

	序号
	投标耗材注册证名称
	生产企业
	规格
	型号
	单位
	注册证编号
	广州市集采平台价格

	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


3.2

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：                                

公司名称（盖章）：                                              

日期：                                                        


3.3

法定代表人授权委托书
本授权书声明：
注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学中西医结合医院 医用耗材（试剂）采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。
本授权书在签字盖章后生效，特此声明。
供应商法定代表人签字（盖章）：                                
被授权人签字（盖章）：                                        
公司名称（盖章）：                                            
日期：                                                         

3.4 

产品用户名单及价格

	序号
	公司产品注册证名称
	生产厂家
	广州市集采平台产品ID
	集采平台价格
	参考医院名称
/价格
	参考医院名称
/价格
	参考医院名称
/价格
	参考医院名称
/价格
	参考医院名称
/价格

	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	8
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　





此处粘贴授权代表


身份证反面（头像面）














此处粘贴授权代表


身份证正面（国徽面）











此处粘贴法定代表人


身份证正面（国徽面）








此处粘贴法定代表人


身份证反面（头像面）














此处粘贴授权代表


身份证反面（头像面）














此处粘贴授权代表


身份证正面（国徽面）













