
[image: image1.png]Ar AWMy PUWRELEER

TCM-Integrated Hospital of Southern Medical University





医疗设备报名文件

YLSB2024005
南方医科大学中西医结合医院
中国·广州 

 二〇二四年七月

                            公司
目      录

供应商报名须知
用户需求
材料基本目录

第一部分 供应商报名须知 

贵公司代表：

报名方式：现场报名。递交两套报名材料纸质版盖章件（按第三部分 材料基本目录）到南方医科大学中西医结合医院行政楼215招标办公室。

每种设备应单独按“第三部分材料基本目录”准备报名材料。将每种设备的材料按采购清单的设备顺序排放好则为一套完整报名材料。
二、院内评审会时间：待定。

医院地址：广州市海珠区石榴岗路13号大院    

联系电话：020-61650036
三、贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

四、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。
第二部分  用户需求
说明：本技术要求仅做参考，最终以本项目采购文件明确的需求为准。
采购清单

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	动态心电设备
	台
	20
	


一、动态心电采集设备
技术需求：

★需获得国家药监局的医疗器械注册证
外形精巧，体积小，方便受检者佩戴；
▲SD卡存储，容量≥1G
▲灵活的数据传输方式，同时支持SD卡和数据线高速传输、读取数据
病历保护功能，如果监测到记录器中含有没有分析的数据，记录盒会报警提示，保证数据不丢失
有电极脱落提示功能
▲可支持≥72小时的动态心电记录，有效避免记录过程中更换电池而影响数据采集的连续性

信号处理

输入阻抗：≥2.5MΩ
采样精度：≥16bit   
极化电压：±300mV          
共模抑制比：≥100dB                
增益：可调
▲记录通道： ≥3导         
采样率：≥25600Hz  
灵敏度：≥10mm/mV±5%

时间常数要求：≥3.2s。
▲起搏检测：可识别起搏脉冲幅度为2mv-200mv，脉宽0.1-2.0ms的信号

分析软件（提供软件截图）

★软件同时兼容3/12导联记录盒，具有国家药监局的医疗器械注册证或软件著作权证书

心电波形显示：软件能够将心电信号转化为波形图形，并在计算机屏幕上显示。这使得医生可以直观地观察心电信号的变化。

心电参数计算：软件可以自动计算心电图中的各种参数，如心率、QRS波群宽度、ST段抬高或压低等。这些参数为医生判断患者的心脏功能状态提供了依据。

心律分析：软件可以对心电信号进行心律分析，识别出心律失常的类型和程度。通过分析心律失常的特征，医生可以制定相应的治疗方案。

心电诊断：软件可以根据心电图的特征和参数计算结果，辅助医生进行心电诊断。软件可以提供自动诊断结果，并给出相应的建议。

心电报告生成：软件可以根据分析结果自动生成心电报告。报告中包括心电图的波形图、参数计算结果、心律分析结果和诊断建议等内容。医生可以将报告打印出来，作为患者的病历资料。

▲特定功能分析：某些高级的动态心电软件还具备更详细的分析功能，如：散点图分析：可以提供Lorenz散点图、差值散点图、24小时散点图、小时散点图、时序散点图、散点加叠加图分析等多种散点图工具。
正确识别室上性、室性早搏并进行早搏的分类统计、变化趋势的数字及图表分析。

▲准确、可靠地检测ST段改变，作出ST段异常改变阵次、持续时间、发生变化的数字及图表分析。

进行心率变异性的时域和频域分析。

数据管理与存储：一些动态心电软件还具有数据管理功能，可以对历史记录进行存储、查询和管理，便于医生回顾和参考。

  管理系统
★系统同时兼容3/12导联记录盒，具有国家药监局的医疗器械注册证或软件著作权证书
支持本地部署和私有云部署，满足心电数据上传、下载和存储功能；
具有数据备份、恢复、双机热备等数据保护技术保证数据安全；
支持心电数据采集、数据浏览、动态心电图分析、报告编写、报告签发和报告打印功能；

支持自定义基础信息录入或通过接口获取患者基础信息；
根据业务需求支持自定义报表进行数据查询；
支持与院内第三方业务系统对接（包含但不限于HIS、集成平台、电子病历、CA电子签名等）；
支持与三方心电设备对接。
配置清单：(以下为单台设备配置清单及整套系统配置清单，须包含但不限于以下配置)

37.配置清单
	产品名称
	配件名称
	数量

	动态心电设备
	主机
	1台

	
	电源套件
	1套

	
	心电导联线套件
	1套

	
	数据线或SD卡
	1份

	
	便携包
	1套

	
	心电电极片
	2包

	
	电池
	2块

	
	使用说明书
	1本

	
	中文操作卡
	1份

	
	设备保修卡
	1份

	
	合格证
	1份

	动态心电平台
	安装介质
	平台+客户端

	
	操作手册
	纸质+电子

	
	软件清单
	1份

	
	合格证
	1张

	
	保修卡
	1张


商务需求：
（一）用户培训

1.卖方应提供现场临床使用、诊断、维护等培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

（二）售后服务

2.保修期限：设备整机保修至少三年，终身维修。

3.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

4.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

5.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

6.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

7.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

8.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；在专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。
第三部分 材料基本目录

	序号
	名  称
	页 码

	1
	封面（模版详见附件1）
	第  页

	2
	经销公司营业执照复印件
	第  页

	3
	经销公司《医疗器械经营企业许可证》或备案证复印件
	第  页

	4
	生产厂家(企业法人营业执照》复印件
	第  页

	5
	生产厂家《医疗器械生产企业许可证》或备案证复印件
	第  页

	6
	医疗器械注册证（含注册登记表）1份，若为强制认证产品，应提供CCC认证1份
	第  页

	7
	经营单位获得的产品销售授权委托书
	第  页

	8
	经销公司法定代表人资格证明书
	第  页

	9
	经销公司法定代表人授权委托书（模版详见附件2）
	第  页

	10
	近三年内商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为的书面声明
	第  页

	11
	生产厂家/上级代理商证件复印件
	第  页

	12
	产品售后服务承诺函
	第  页

	13
	同型号设备用户名单
如报价产品属于医疗器械，则必须提供有效的医疗器械证明复印件。（如国家另有规定，则适用其规定）
	第  页

	14
	三份或以上广州市三甲医院合同/发票/中标通知书/进关单
	第  页

	15
	产品彩页以及产品报价单
	第  页

	16
	廉政协议书（模版详见附件3）
	第  页

	17
	产品技术参数及配置清单
	第  页

	18
	用户需求偏离表（模版详见附件4）
	第  页

	19
	计量器具型式批准证书（计量器具必须出具）
	第  页

	20
	如有配套的通用耗材/试剂则提供（模版详见附件6，单独装订成册。）
	第  页

	21
	如有配套的专机专用耗材/试剂则提供（模版详见附件7，单独装订成册。）
	第  页

	22
	提供上述资料的真实性的保证函并加盖公司公章及签名。（模版详见附件5）
	第  页

	 备注
	所有资料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内。报名公司必须对所提供资料的真实性负责，如发现虚假资料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。




 附件1：

南方医科大学中西医结合医院

报名文件

项目编号：

项目名称：

生产厂家/品牌/型号/产地：

供应商名称：

授权代表姓名：

联系电话：

日    期：

附件2：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：
注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学中西医结合医院 医疗设备 采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。
本授权书在签字盖章后生效，特此声明。
供应商法定代表人签字（盖章）：                                
被授权人签字（盖章）：                                        
公司名称（盖章）：                                            
日期：                                                         
                                                      

附件3：

医疗卫生机构医药产品购销廉洁承诺书

甲方：南方医科大学中西医结合医院

乙方：

    为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药产品购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

    一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

    二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

    三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

    四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

    五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

    六、乙方指定      作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

    七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

    八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

   甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：                 法定代表人（负责人）：

经办部门负责人：                       经办人签名：

联系地址：广州市石榴岗路13号大院      联系地址：

联系电话：020-61650000                联系电话：

         年   月   日                          年   月  日
附件4：用户需求偏离表
 技术规格/要求偏离表

说明：
报名人必须对用户需求的内容逐条响应。

	序号
	用户需求规格/要求
	报价货物实际参数

(报名人应按货物实际数据填写，不能照抄用户需求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	











   


供应商授权代表签字：













（公章）













日期：

                                                职务：

报名人应对用户需求中各技术条款逐一如实填写上表，报名人应当如实填写上表内容，作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，不能照搬用户需求的内容，仅注明符合、满足等无具体内容表述的，将可能被视为未实质性满足要求。报名人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答。

上表中“是否偏离”应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。“正偏离”或“负偏离”应在“偏离说明”列中进行说明。

用户需求中带“▲”的重要性条款（如有），报名人须标识清楚。
商务规格/要求偏离表

说明：
报名人必须对用户需求的内容逐条响应。

	序号
	用户需求商务条款/要求
	报名人商务条款/要求
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	











   


供应商授权代表签字：













（公章）













日期：

                                                职务：

报名人应对用户需求中各商务条款逐一如实填写上表。报名人应当如实填写上表内容，对用户需求提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，不能照搬用户需求的内容，仅注明符合、满足等无具体内容表述的，将可能被视为未实质性满足用户需求。报名人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答。

上表中“是否偏离”应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。“正偏离”或“负偏离”应在“偏离说明”列中进行说明。

如果报名人对一般商务条款（指不带“★”和“▲”）无任何偏离，请在上表正文内容第一行填写“无一般商务条款偏离”，可不详细填写一般商务条款内容。

用户需求中带“▲”的重要性条款（如有），报名人须标识清楚。

附件5：
资料真实性保证函
南方医科大学中西医结合医院：

关于贵方组织的医疗设备采购/调研项目，我公司愿意参与并在此承诺：保证对提供                          项目的报名材料的真实性负责，且全部资料的副本或复印件都与其原始资料或原件一致，所有文件上的签名、印章均是真实的。
我公司保证提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担一切法律责任。

公司名称（盖章）：

日期：

附件6：                

配套通用耗材信息表
	序号
	通用耗材注册证名称
	生产企业
	规格
	型号
	单位
	注册证编号
	广州市集采平台价格
	其他参考价格/出处
	对应响应设备名称、厂家及型号

	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：请按照“序号越靠前，推荐程度越高”的原则进行排序。
产品用户名单及价格

	序号
	公司产品注册证名称
	生产厂家
	广州市集采平台产品ID
	集采平台价格
	参考医院名称
/价格
	参考医院名称
/价格
	参考医院名称
/价格
	参考医院名称
/价格
	参考医院名称
/价格

	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	8
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


附件7：【注：仅限有专机专用耗材的设备填报（单独装订成册）】

南方医科大学中西医结合医院
_____________(项目名称）
公司名称：                       
联系人：                         
联系电话/邮箱：                  
日  期：                         
第一部分 报名资料目录
	序号
	资料名称
	页码

	1
	投标产品明细表（模板详见3.1）
	第(  )页

	2
	经销公司《医疗器械经营企业许可证》或备案证复印件
	第(  )页

	3
	生产厂家（企业法人营业执照》复印件
	第(  )页

	4
	生产厂家《医疗器械生产企业许可证》或备案证复印件
	第(  )页

	5
	产品《医疗器械产品注册证》或备案凭证复印件
	第(  )页

	6
	产品销售授权委托书
	第(  )页

	7
	经销公司法定代表人资格证明书（模板详见3.2）
	第(  )页

	8
	经销公司法定代表人授权委托书（模板详见3.3）
	第(  )页

	9
	产品用户名单及价格（模板详见3.4）
	第(  )页

	10
	产品用户发票复印件
	第(  )页

	11
	产品彩页
	第(  )页

	12
	产品说明书或合格证
	第(  )页

	13
	专机专用耗材（试剂）证明资料
	第(  )页


第三部分 资料格式

3.1

	序号
	投标耗材注册证名称
	生产企业
	规格
	型号
	单位
	注册证编号
	广州市集采平台价格
	其他参考价格/出处

	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	


3.2

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：                                

公司名称（盖章）：                                              

日期：                                                        


3.3

法定代表人授权委托书
本授权书声明：
注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学中西医结合医院 医用耗材（试剂）采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。
本授权书在签字盖章后生效，特此声明。
供应商法定代表人签字（盖章）：                                
被授权人签字（盖章）：                                        
公司名称（盖章）：                                            
日期：                                                         

3.4 

产品用户名单及价格

	序号
	公司产品注册证名称
	生产厂家
	广州市集采平台产品ID
	集采平台价格
	参考医院名称
/价格
	参考医院名称
/价格
	参考医院名称
/价格
	参考医院名称
/价格
	参考医院名称
/价格

	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	8
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


第四部分 合同重要条款

 一、供货期限

乙方应自甲方发出采购需求起一个工作日内交货，最长不超过两个工作日；急救品种乙方应在甲方指定的时间内送达。

 二、供货价格
1、供货价格：按双方认可的最终价格执行，该价格包含产品成品价格、运输、包装、伴随服务、税费及其他一切可能产生的附加费用；合同履行期间，如遇政策性调价，按协议价与政府调节价格孰低原则执行，包括甲方尚未使用的产品。

2、合同约定期间，乙方不得变更合同内容，如有变更，甲方有权终止中标合同并从货物款项中扣回损失金额。



此处粘贴授权代表


身份证反面














此处粘贴授权代表


身份证正面











此处粘贴法定代表人


身份证正面








此处粘贴法定代表人


身份证反面














此处粘贴授权代表


身份证反面














此处粘贴授权代表


身份证正面













