## Sheet1
| 填表说明： | 1.“编号和设备名称”2列信息请按附件1的写法和顺序，勿删减和改动；如有多个品牌、多个型号或配置的设备推荐，可增加行（“编号和设备信息”保持不变）。
2.“品牌”，请用中文或英文标准简称。
3.“产地”，进口品牌产地写国家；国产品牌写地级市。
*4.“性能参数”，请分点详细列出。
*5.“报价”，根据市场，请如实报价。
6.“货期”，常规货期，如有特殊请说明。
*7.“现有用户和历史成交价格”，列出近3家不同用户及其成交单价。
8.“备品、备件和耗材“，开展试验需用到的备品、备件和耗材。
9.“场地要求”，是否对温湿度、气压等有特殊要求，对实验桌或地面的大小和承重要求等。
10.是否为中小企业按《中小企业划型标准规定》填中型、小型、微型。
11.所有信息请务必以文本的形式填写。
附件3
设备信息表
| 公司名称（盖章）： |  |  |  | 是否为中小企业： | [6 empty] | 日期：2024年 月 日
| 联系电话： |  |  |  | 联系人： | [6 empty] | 邮箱地址：
序号 | 编号 | 设备名称 | 性能配置 | 数量 | 品牌 | 型号 | 产地 | 性能参数 | 报价（元） | 货期（月） | 现有用户和历史成交价格 | 备品、备件和耗材 | 场地要求 | 备注
1 | 1 | 组织盒激光书写仪 | （1）书写要求 1.打印区域：在组织盒打印区域可以任意打印； 2.拖拽方式编辑，所见即所得，需支持多个模板； 3.书写内容支持中文、日文、以及多种西文，一维码、二维码等。 （2）技术参数要求 1.英寸全彩高清液晶屏，可外接显示器实现双屏显示； 2.非接触式激光打印技术，激光能量可调节，无需色带或油墨等任何标识用耗材； 3.基本不挑耗材，兼容市面常规组织盒，高品质打印效果； 4.组织盒装载容量大于50个/槽； 5.输出容量：要求直立式排序输出，按照顺序收集多个包埋盒，方便拿取包埋盒； 6.书写内容：可打印中西文字、数字、符号、一维码、二维码等内容；书写内容防腐、耐高温、耐低温，可永久性保存； 7.书写格式：拖拽方式编辑，所见即所得，支持多个模板输； 8.内容预览：支持同步预览，可在机器内置屏幕上实时预览。内置电脑及操作系统，不需要额外的配置电脑，减少设备占用空间，模板根据用户需要随意调整，打印内容可自由编辑，操作简单； 9.打印在组织盒的标识的第三方检测报告，证明其在至少260小时持续氙灯照射和二甲苯等各种溶液浸泡的试验中不褪色。（需提供第三方检测报告） 10.包埋盒打印面上的字符信息耐摩擦无脱落，需提供相关耐摩擦测试检验报告证明。（需提供第三方检查报告） 11.打印速度：≤3s； 12.噪音：小于60DB。 | 1
2 | 2 | 载玻片激光书写仪 | （1）性能要求 1.运行稳定性 产品从玻片存储盒连续取1000Pcs载玻片的成功率应≥99%，碎片率应≤2‰。 2.打印稳定性 产品连续打印100Pcs带镭雕粉载玻片，所打印内容应完整，打印的字符、图形和图像等信息应清晰可辨，打印合格率应≧99.9%，一维码/二维码图形的识别成功率应≧99.9%（载玻片本身因素造成的打印不良除外）。 3.电源适应性 产品在电源(220±22)VAC,频率为((50±1)/(60±1))Hz的供电条件下应工作正常。 4.安全要求 产品的安全要求应符合GB4943-2011中适用章条的要求。 （2）技术参数要求 1.紫外激光打印技术：采用紫外激光(波长:355nm)，对载玻片行高精度的打印，以实现信息标刻，操作简单，印制效果好，适宜长期保存；对载玻片油漆面无要求，无需色带和喷墨，无打印耗材。 2.高清液晶触摸显示屏：高清液晶触摸显示屏，操作简便；屏幕内嵌于设备面板，方便清洁维护。 3.一体式设计：内置操作电脑和系统，无需外接电脑，平板或其他设备等。 4.多种打印模板：可选用出厂设置模板或用户自定义模板，可实时预览，支持中英文字符、数字符号、条形码及二维码等打印。 5.可实现多种信息录入：支持单机录入、高敏扫描器即时信息录入、远程打印服务软件录入、连接LIS/HIS 信息录入等。 6.打印内容可长期保存：打印内容耐高温、低温，耐刮擦，耐二甲苯和酒精等化学试剂浸泡，可长期保存。 7.打印速度：打印时间≤5秒/个，根据具体打印内容不同而存在差异。 8.打印精度：横向/纵向分辨率≥2500 dpi，需符合ISO/IEC 13660标准或同等国际标准。，打印内容清晰精致。 9.装载量灵活：采用弹匣式装载盒，每次装载量≥150片，装载完成后，玻片位于设备内部，可有效防止灰尘污染。 10.输出装置：可以按需求放置玻片，满足临床各种要求。 11.玻片输出模式：FIFO/先进先出 | 1