## HC2026009腹腔内窥镜手术器械包
腹腔内窥镜手术器械包
序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 技术参数 | 备注
1 | 持针钳 | O型/φ5*330mm | 把 | 钳头硬度：300HV0.2～600HV0.2 粗糙度：头部Ra≤0.8um 尺寸：D(直径)Φ5 L(工作长度)≥330mm 夹持力：≥15N。 | 适用于腹腔内窥镜下手术用
V型，钛合金/φ5*330mm
2 | 气腹针 | φ2.2*120mm | 把 | 尺寸：D（直径）≤φ2.2 鞘管头部经热处理，硬度≥210HV0.2 粗糙度：头部Ra≤0.4um L(工作长度)≥120mm 鞘管头部角度为30°，允差±10° | 适用于腹腔内窥镜下手术用
| 探针 | 吸引，1.6，φ5*330mm | 把 | 尺寸：D(直径)≥Φ5mm 针头：≤1.6 L(工作长度)≥330mm 吸引针针头经热处理，硬度为495~600HV0.2 | 适用于腹腔内窥镜下手术用
3 | 穿刺器 | 磁性片阀带保护，φ10.5*105mm | 套 | 器械通道宽度：≤Φ10.5/≤Φ5.5mm 针头经热处理，硬度为330HV0.2~420HV0.2 粗糙度：穿刺针针头和穿刺套管表面粗糙度Ra值≤0.8um | 适用于腹腔内窥镜下手术用
磁性片阀，φ5.5*105mm
磁性片阀，φ10.5*105mm
4 | 弯剪（双动） | φ5*330mm | 把 | 材质：与患者接触部位32Cr13Mo 硬度：不小于363HV0.2，两片硬度值相差不大于45HV0.2 粗糙度：Ra值≤0.80μm 尺寸：最大插入部外径φD≤φ5.2mm L(工作长度）：330mm±3% 杆部绝缘层使用聚合物材料为“聚醚醚酮”。 张开幅度：≥30° | 适用于腹腔内窥镜下手术用
5 | 钩剪（单动） | φ5*330mm | 把 | 硬度：不小于363HV0.2，两片硬度值相差不大于45HV0.2 粗糙度：Ra值≤0.80μm 尺寸：最大插入部外径φD≤φ5.2mm L(工作长度）：≥330mm 杆部绝缘层使用聚合物材料为“聚醚醚酮”。 张开幅度：≥30° | 适用于腹腔内窥镜下手术用
6 | 冲吸器 | φ5*330mm | 把 | 粗糙度：头部Ra≤0.8um 尺寸：D(直径)≤Φ5 L(工作长度)≥330mm | 适用于腹腔内窥镜下手术用
7 | 鼠牙抓钳（双排齿) | φ5*330mm | 把 | 硬度：钳头硬度为300HV0.2～600HV0.2 粗糙度：Ra值≤0.80μm 尺寸：最大插入部外径φD≤φ5.2mm L(工作长度）：≥330mm 夹持力:≥40N 杆部绝缘层使用聚合物材料为“聚醚醚酮”。 钳头张开幅度标称值为60°，允差±20%。 闭合力传递系数:手柄施加力与钳头闭合力之间的力传递系数为0.1-1.2。 | 适用于腹腔内窥镜下手术用
8 | 无损伤抓钳 | φ5*330mm | 把 | 硬度：钳头硬度为300HV0.2～600HV0.2 粗糙度：Ra值≤0.80μm 尺寸：最大插入部外径φD≤φ5.2mm L(工作长度）：≥330mm 夹持力:≥40N 杆部绝缘层使用聚合物材料为“聚醚醚酮”。 钳头张开幅度标称值为60°，允差±20%。 闭合力传递系数:手柄施加力与钳头闭合力之间的力传递系数为0.1-1.2。 | 适用于腹腔内窥镜下手术用
9 | 两孔抓钳 | φ5*330mm | 把 | 硬度：钳头硬度为300HV0.2～600HV0.2 粗糙度：Ra值≤0.80μm 尺寸：最大插入部外径φD≤φ5.2mm L(工作长度）：≥330mm 夹持力:≥40N 杆部绝缘层使用聚合物材料为“聚醚醚酮”。 钳头张开幅度标称值为60°，允差±20%。 闭合力传递系数:手柄施加力与钳头闭合力之间的力传递系数为0.1-1.2。 | 适用于腹腔内窥镜下手术用
10 | 输卵管抓钳 | φ5*330mm | 把 | 硬度：钳头硬度为300HV0.2～600HV0.2 粗糙度：Ra值≤0.80μm 尺寸：最大插入部外径φD≤φ5.2mm L(工作长度）：≥330mm 夹持力:≥40N 杆部绝缘层使用聚合物材料为“聚醚醚酮”。 钳头张开幅度标称值为60°，允差±20%。 闭合力传递系数:手柄施加力与钳头闭合力之间的力传递系数为0.1-1.2。 | 适用于腹腔内窥镜下手术用
11 | 双极电凝钳 | φ5*330mm | 把 | 粗糙度：头部Ra≤0.8um 尺寸：D(直径)≤Φ5 L(工作长度)≥330mm 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌" | 适用于腹腔内窥镜下手术用
12 | 高频电缆线 （双极） | 3000mm | 根 | L(工作长度)3000mm±200mm 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 | 适用于腹腔内窥镜下手术用
13 | 电钩 | φ5*330mm | 把 | 尺寸：最大插入部外径φD≤φ5.2mm L(工作长度）：≥330mm 头部与杆部之间的白色绝缘套使用聚合物材料为“聚四氟乙烯” 按防电击的程度分类：器械与高频电刀连接后为CF型应用部分 电气安全要求：器械的电气安全要求符合GB 9706.1-2007、GB 9706.4-2009、GB 9706.19-2000的规定 电磁兼容性：器械电磁兼容性要求，符合YY 0505－2012与GB 9706.4－2009第36章的规定 | 适用于腹腔内窥镜下手术用
电棒
14 | 高频电缆线 | 3000mm | 根 | L(工作长度)3000mm±200mm 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 功能及用途：手术钳和高频发生器的连接导线。 | 适用于腹腔内窥镜下手术用
15 | 长颌抓钳 | φ5*330mm | 把 | 硬度：钳头硬度为300HV0.2～600HV0.2 粗糙度：Ra值≤0.80μm 尺寸：最大插入部外径φD≤φ5.2mm L(工作长度）：≥330mm 夹持力:≥40N 杆部绝缘层使用聚合物材料为“聚醚醚酮”。 钳头张开幅度标称值为60°，允差±20%。 闭合力传递系数:手柄施加力与钳头闭合力之间的力传递系数为0.1-1.2。 | 适用于腹腔内窥镜下手术用
16 | 弯分离钳 | φ5*330mm | 把 | 硬度：钳头硬度为300HV0.2～600HV0.2 粗糙度：Ra值≤0.80μm 尺寸：最大插入部外径φD≤φ5.2mm/≤φ10mm L(工作长度）：≥330mm 杆部绝缘层使用聚合物材料为“聚醚醚酮”。 钳头张开幅度标称值为60°，允差±20%。 张开力传递系数：分离钳的手柄施加力与钳头张开力之间的力传递系数为0.1-1.2。 闭合力传递系数:手柄施加力与钳头闭合力之间的力传递系数为0.1-1.2。 | 适用于腹腔内窥镜下手术用
φ10*330mm
17 | 输尿管抓钳（18mm） | φ5*330 | 把 | 硬度：钳头硬度为300HV0.2～600HV0.2 粗糙度：Ra值≤0.80μm 尺寸：最大插入部外径φD≤φ5.2mm L(工作长度）：≥330mm 夹持力:≥40N 杆部绝缘层使用聚合物材料为“聚醚醚酮”。 钳头张开幅度标称值为60°，允差±20%。 闭合力传递系数:手柄施加力与钳头闭合力之间的力传递系数为0.1-1.2。 | 适用于腹腔内窥镜下手术用
18 | 活检钳（16mm） | φ5*330 | 把 | 硬度：钳头硬度为300HV0.2～600HV0.2 粗糙度：Ra值≤0.80μm 尺寸：最大插入部外径φD≤φ5.2mm L(工作长度）：≥330mm 夹持力:≥40N 杆部绝缘层使用聚合物材料为“聚醚醚酮”。 钳头张开幅度标称值为60°，允差±20%。 闭合力传递系数:手柄施加力与钳头闭合力之间的力传递系数为0.1-1.2。 | 适用于腹腔内窥镜下手术用
19 | 五叶扇形钳 | Φ10*330mm | 把 | 钳头200HV0.2～600HV0.2 头部Ra≤0.8um，其余部位的表面粗糙度Ra值≤1.60μm。 D(直径)≤Φ10mm L(工作长度)300~350mm b级，耐酸、耐碱（YY/T 0149标准 ） | 适用于腹腔内窥镜下手术用
20 | 三叶扇形钳 | Φ5*330mm | 把 | 钳头200HV0.2～600HV0.2 头部Ra≤0.8um，其余部位的表面粗糙度Ra值≤1.60μm。 D(直径)≤Φ5mm L(工作长度)300~350mm b级，耐酸、耐碱（YY/T 0149标准 ） | 适用于腹腔内窥镜下手术用
21 | 塑料夹钳 | 小号，φ5*330mm | 把 | 硬度：头部300HV0.2~~600HV0.2 粗糙度：头部Ra≤0.8um 尺寸：D(直径)≤Φ5mm/≤Φ10 L(工作长度)≥330mm 夹持力：≥15N。 小号、中号、大号 | 适用于腹腔内窥镜下手术用
中号，Φ10*330
大号，Φ10*330
22 | 止血夹 | 无齿（直）30mm | 个 | 性能指标：器械无裂缝、凹痕、突起等伤痕现象。外表面光滑、圆整，无锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤、划痕等缺陷。其表面粗糙度不大于0.8μm。 器械各连接焊接部位的固定可靠，无虚焊、脱焊或堆焊现象。 器械具有良好的耐腐蚀性能，在常规条件下经药物消毒，不会产生腐蚀现象。 | 适用于腹腔内窥镜下手术用
无齿（直）40mm
无齿（直）50mm
无齿（直）60mm
有齿（直）25mm
有齿（直）35mm
有齿（直）45mm
有齿（弯）25mm
有齿（弯）35mm
23 | 施夹钳 | Φ12*380mm | 把 | 尺寸：D(直径)≤Φ12mm/≤Φ10mm L(工作长度)≥380mm 头部Ra≤0.8um 钳头满足GB/T 1220-2007中05Cr17Ni4Cu4Nb的要求 钳头开闭灵活，无卡滞，钳头相互吻合，无错口，无偏摆。转动部分旋转自如，外表光滑、无毛刺、裂纹、能顺利通过穿刺器。 | 适用于腹腔内窥镜下手术用
Φ10*380mm
24 | 拆钉钳 | Φ10*330mm | 把 | D（mm）：Ф10±0.02 L（mm）：250～400 粗糙度：其表面粗糙度不大于0.8μm 使用性能：1、器械无裂缝、凹痕、突起等伤痕现象。外表面光滑、圆整，无锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤、划痕等缺陷；2、器械各连接焊接部位的固定可靠，无虚焊、脱焊或堆焊现象；3、钳应有良好的夹持力，钳头部夹持力不小于15N；4、器械具有良好的耐腐蚀性能，在常规条件下经药物消毒，不产生腐蚀现象。 消毒灭菌：过氧化氢低温等离子体灭菌、压力蒸汽灭菌 | 适用于腹腔内窥镜下手术用
25 | 结扎缝合引线器（疝气钳） | 上开口/Φ2.5mm | 把 | 硬度：钳头400HV0.2～900HV0.2 粗糙度：头部Ra≤0.8um 消毒灭菌：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 夹持力：≥10N 耐腐蚀性能：b级，耐酸、耐碱（YY/T 0149标准 ） 功能及用途：钳头开闭灵活，无卡滞。钳头两片相互吻合，无错口，无偏摆，钳齿清晰。外表光滑、无毛刺、裂纹。焊接部位固定可靠，无虚焊、脱焊或堆焊现象。 | 适用于腹腔内窥镜下手术用
下开口/Φ2.5mm
26 | 拉钩 | 片状，φ10*350mm | 把 | 硬度：200HV0.2～400HV0.2 粗糙度：Ra≤0.8um 尺寸：D(直径)≤Φ10mm L(工作长度)≥350mm | 适用于腹腔内窥镜下手术用
|  | 半圆/φ5*315mm |  | 硬度：200HV0.2～400HV0.2 粗糙度：Ra≤0.8um 尺寸：D(直径)≤Φ5mm L(工作长度)≥315mm
27 | 胆总管切开刀 | φ10*330mm | 把 | 尺寸：D(直径)Φ10mm±0.2mm L(工作长度)330±5mm | 适用于腹腔内窥镜下手术用
28 | 取石钳 | φ10*330mm | 把 | 硬度：钳头硬度为300HV0.2～600HV0.2 粗糙度：Ra值≤0.80μm 尺寸：最大插入部外径φD≤φ10mm L(工作长度）：≥330mm 夹持力:≥40N 杆部绝缘层使用聚合物材料为“聚醚醚酮”。 钳头张开幅度标称值为60°，允差±20%。 闭合力传递系数:手柄施加力与钳头闭合力之间的力传递系数为0.1-1.2。 | 适用于腹腔内窥镜下手术用
29 | 胆囊抓钳（20mm） | φ5*330mm | 把 | 硬度：钳头硬度为300HV0.2～600HV0.2 粗糙度：Ra值≤0.80μm 尺寸：最大插入部外径φD≤φ5.2mm L(工作长度）：≥330mm 夹持力:≥40N 杆部绝缘层使用聚合物材料为“聚醚醚酮”。 钳头张开幅度标称值为60°，允差±20%。 闭合力传递系数:手柄施加力与钳头闭合力之间的力传递系数为0.1-1.2。 | 适用于腹腔内窥镜下手术用
30 | 剥离器（甲状腺） | φ10*330mm | 把 | 工作长度L：≥330mm 头部直径：≤10mm/≤6mm 粗糙度：≤0.2um 耐腐蚀性能：在常规条件下经药物消毒，不产生腐蚀现象。器械无裂缝、凹痕、突起等伤痕现象。外表面光滑、圆整，无锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤、划痕等缺陷。器械各连接焊接部位的固定可靠，无虚焊、脱焊或堆焊现象。 | 适用于甲乳外科手术用
φ6*330mm
31 | 吸引管 | 皮下分离器/φ4*330mm | 把 | 粗糙度：头部Ra≤0.8um 消毒灭菌：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 | 适用于甲乳外科手术用
皮下注水器/φ3*330mm
32 | 甲状腺拉钩 | 左弯/φ1.6*130mm | 把 | 尺寸:D(外径)φ1.6mm L(工作长度)：≥130mm 粗糙度:头部Ra≤0.2µm 消毒灭菌:压力蒸汽灭菌，过氧化氢低温等离子体灭菌。耐腐蚀性能:b级，耐酸、耐碱（YY/T 0149标准 ） 使用性能:器械承受50N拉力不变形 | 适用于甲乳外科手术用
右弯/φ1.6*130mm
33 | 电凝吸引器 | φ5*330mm | 把 | 尺寸：最大插入部外径φD≤φ5.2mm L(工作长度）：≥330mm 头部与杆部之间的白色绝缘套使用聚合物材料为“聚四氟乙烯” 按防电击的程度分类：器械与高频电刀连接后为CF型应用部分 电气安全要求：器械的电气安全要求符合GB 9706.1-2007、GB 9706.4-2009、GB 9706.19-2000的规定 电磁兼容性：器械电磁兼容性要求，符合YY 0505－2012与GB 9706.4－2009第36章的规定 | 适用于腹腔内窥镜下手术用
34 | 转换器 | φ10-5mm | 只 | 粗糙度：头部Ra≤0.8um 尺寸：D(直径)Φ10 L(工作长度)90mm±1mm 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 功能及用途：转换器主要由导管、手把、封帽组成，作用于微创手术中，可将φ10.5穿刺器插口转换成φ5器械使用。方便术者手术中频繁转换各类器械使用。 | 适用于腹腔内窥镜下手术用
35 | 弯分离钳（神经探针） | φ5*330mm | 把 | 硬度：钳头硬度为300HV0.2～600HV0.2 粗超度：Ra值≤0.80μm 尺寸：最大插入部外径φD≤φ5.2mm L(工作长度）：330mm±3% 杆部绝缘层使用聚合物材料为“聚醚醚酮”。 按防电击的程度分类：器械与高频电刀连接后为CF型应用部分 电气安全要求：器械的电气安全要求符合GB 9706.1-2007、GB 9706.4-2009、GB 9706.19-2000的规定 电磁兼容性：器械电磁兼容性要求，符合YY 0505－2012与GB 9706.4－2009第36章的规定 使用性能： 张开力传递系数：分离钳的手柄施加力与钳头张开力之间的力传递系数为0.1-1.2。 闭合力传递系数:手柄施加力与钳头闭合力之间的力传递系数为0.1-1.2。 | 适用于甲乳外科手术用
36 | 高频电缆线（神经） | 3000mm | 支 | L(工作长度)3000mm±200mm 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 功能及用途：手术钳和高频发生器的连接导线。 | 适用于甲乳外科手术用
37 | 举宫器 | DC-A型 | 套 | 操纵杆1 尺寸：≥Φ15 mm 长度：≥330mm 手柄：≥Φ15.5mm 长度：≥210mm 引导棒：≥Φ5mm 长度：≥480mm 举宫杯 ：≥Φ46/Φ41/Φ38 操纵头：≥Φ18/Φ15 粗糙度：头部Ra≤0.8µm 消毒灭菌:压力蒸汽灭菌，过氧化氢低温等离子体灭菌 耐腐蚀性能:b级，耐酸、耐碱（YY/T 0149标准 ） | 适用于妇科用
38 | 肌瘤钻 | φ5*420mm | 把 | 表面光滑、平直、无明显的碰伤和划痕； 进入腔内与人体接触部位表面粗糙度Ra≤0.4μm， 其余部位 Ra≤0.8μm； 钻头锋利，在50N 力作用下能顺利穿刺子宫肌瘤 钻头硬度≥450HV0.2。 | 适用于妇科用
φ10*420mm
39 | 抓钳 | φ10*420mm | 把 | 尺寸：最大插入部外径φD≤φ10mm/≤φ5mm L(工作长度）：≥420mm | 适用于妇科用
φ5*420mm
40 | 子宫抓钳 | 250mm | 把 | 长度：≥250mm 钳头可加长：50mm、60mm、70mm、90mm | 适用于妇科用
41 | 推结棒 | φ5*330mm | 把 | 表面光滑、平直、无明显的碰伤和划痕； 进入腔内与人体接触部位表面粗糙度Ra≤0.4μm, 其余部位Ra≤0.8μm； 能顺利通过转换器，并密封良好，在1min 内渗水不多于5滴。 | 适用于妇科用
42 | 子宫肌瘤剥离器 | φ5*400mm | 把 | 粗糙度：头部Ra≤0.8um 尺寸：工作长度300-500mm 夹持力/支撑力：≥50N | 适用于妇科用
φ10*400mm